Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE |  | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro objektivizaci cytologických nátěrů při hodnocení periferní krve a mozkomíšního moku umožňující archivaci výsledků. |  |  |  |  |
| Diagnostický mikroskop s modulem pro digitální záznam a zpracování obrazu – digitální morfologie |  |  |  |  |
| Systém pro digitální automatické vyhodnocení krevních nátěrů a preparátů z tělních tekutin |  |  |  |  |
| Nová (nerepasovaná) digitální morfologie certifikovaná pro in vitro diagnostiku (CE-IVD) |  |  |  |  |
| Rychlost zpracování min. 10 sklíček s nátěry za hodinu (při diferenciaci na 100 leukocytů) | min. 10 sklíček/ hodinu |  |  |  |
| Automatická manipulace se sklíčkem v přístroji (včetně dávkování imerzního oleje na nátěry) |  |  |  |  |
| Identifikace nátěrů pomocí čárových kódů (tiskárna čárových kódů pro označení sklíček součástí dodávky) |  |  |  |  |
| Možnost změny počtu hodnocených buněk dle požadavku obsluhy |  |  |  |  |
| Preklasifikace buněk do jednotlivých populací |  |  |  |  |
| Možnost vizuální kontroly jednotlivých buněk, obarvených klasickou metodou May-Grünwald Giemsa, digitalizovaných na principu světelné mikroskopie |  |  |  |  |
| Digitální uchovávání nálezů, možnost archivace výsledků |  |  |  |  |
| Součástí přístroje musí být stolní PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 21” nebo notebook s monitorem min. 17”; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) | LCD/LED monitor min. 21” nebo notebook monitor min. 17” |  |  |  |
| Součástí dodávky bude zapojení do laboratorního informačního systému centrálních laboratoří (připojení do LIS OpenLIMS v ceně dodávky) |  |  |  |  |
| Oboustranná komunikace s laboratorním informačním systémem (LIS) |  |  |  |  |
| Export výsledků včetně komentářů do LIS, tisku nálezu, exportu obrazových nálezů vybraných buněk |  |  |  |  |
| Systém s možností budoucího rozšíření o další stanice pro vzdálené hodnocení nátěrů |  |  |  |  |
| Záložní zdroj pro udržení chodu digitální morfologie při výpadku el. energie |  |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství základního přístroje nezbytné pro správu a plnou funkci zařízení |  |  |  |  |