Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE |  | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj pro automatizované stanovení přítomnosti genetického materiálu – patogenů infekčních nemocí v biologickém materiálu. |  |  |  |  |
| Plně automatizovaný přístroj |  |  |  |  |
| Přístroj pro přímé zpracování primárního biologického materiálu |  |  |  |  |
| Musí se jednat o uzavřený, kompaktní a samostatný systém s minimálním rizikem kontaminace |  |  |  |  |
| S funkcí spuštění současně analýzu až 4 rozdílných testů |  |  |  |  |
| S funkcí analyzovat vzorky nezávisle na sobě a spouštět analýzy postupně a nezávisle |  |  |  |  |
| Čas generování výsledku - max. 2 hodiny od přijetí vzorku u všech dostupných testů | max. 2 hod. |  |  |  |
| Musí se jednat o jedno zařízení kombinující extrakci nukleové kyseliny, amplifikaci i vyhodnocení |  |  |  |  |
| Jednoduchá příprava vzorku s minimálním rizikem infekce a kontaminace |  |  |  |  |
| Soupravy obsahující předpipetované reagencie |  |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být stolní PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 22” nebo notebook s monitorem min. 17”; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) | LCD/LED monitor min. 22” nebo notebook monitor min. 17” |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být SW pro zpracování výsledků |  |  |  |  |
| Skladovatelnost všech komponent souprav při běžné pokojové teplotě |  |  |  |  |
| Načítání parametrů testu automaticky z lotu na reagenciích pomocí čtečky čárových kódů |  |  |  |  |
| Načítání informace o pacientovi pomocí čtečky čárových kódů |  |  |  |  |
| Tiskový výstup |  |  |  |  |
| Napojení přístroje na laboratorní informační systém (LIS) – napojení do LIS OpenLIMS |  |  |  |  |