Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE |  | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotometr pro metodu Elisa |  |  |  |  |
| Účel použití: Přístroj k proměření absorbance v mikrotitračních (ELISA) destičkách se systémem optických filtrů a s vyhodnocovacím SW. |  |  |  |  |
| Přístroj (fotometr) pro měření absorbance v mikrotitračních (ELISA) destičkách se systémem optických filtrů |  |  |  |  |
| Jednokanálová čtecí hlava s rychlostí čtení min. 96 jamek za 30 sekund | rychlost čtení min. 96 jamek/30 sec |  |  |  |
| Vhodné pro destičky od 8-jamkových do 96-jamkových |  |  |  |  |
| Dynamický rozsah minimálně do 3,0 OD s rozlišením alespoň 0,001 OD | Rozsah min. od 0 do 3,0 OD, rozlišení min. 0,001 OD |  |  |  |
| Osazení alespoň 5 filtry současně | min. 5 filtrů současně |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být filtry: 405, 450, 490 (nebo 492) a 620 (nebo 630) nm |  |  |  |  |
| Možnost použití i dalších filtrů – možnost jejich budoucího nákupu a použití |  |  |  |  |
| Ovládání z PC, který musí být součástí dodávky (PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 22” nebo notebook s monitorem min. 17”; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) | LCD/LED monitor min. 22” nebo notebook monitor min. 17” |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být software pro ovládání přístroje pomocí PC a vyhodnocovací software umožňující naprogramovat, zpravovat a vyhodnotit i metody jiných výrobců |  |  |  |  |
| CE IVD certifikace |  |  |  |  |
| Připojení na LIS - napojení do LIS OpenLIMS - obousměrná komunikace |  |  |  |  |