Technická specifikace poptávaného zařízení

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE |  | Skutečná hodnota technického parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UV/VIS spektrofotometr |  |  |  |  |
| Účel použití: Automatický UV-Vis spektrofotometr s duálním paprskem pro rychlé stanovení hematogenních pigmentů v mozkomíšním moku v diagnostickém procesu pro potvrzení krvácení do likvorových cest na základě přítomnosti hematogenních pigmentů v proměřovaném kontinuálním spektru. |  |  |  |  |
| Automatický UV-Vis spektrofotometr s duálním paprskem pro rychlé stanovení hematogenních pigmentů v mozkomíšním moku v diagnostickém procesu pro potvrzení krvácení do likvorových cest na základě přítomnosti hematogenních pigmentů v proměřovaném kontinuálním spektru |  |  |  |  |
| Spektrometr musí být s duálním paprskem vybaven měrným a referenčním detektorem |  |  |  |  |
| Spektrofotometr musí umožnit spojité měření – proměřování spektra s min. rozsahem 400-600 nm | Min. rozsah 400 – 600 nm |  |  |  |
| Spektrofotometr musí umožnit měření při volitelné fixní vlnové délce (volba alespoň 1- 5 vlnových délek) | min. 1- 5 vlnových délek |  |  |  |
| Spektrofotometr musí mít rozsah měření vlnových délek v blízké UV + VIS oblasti (po 1 nm nebo méně) | max. po 1nm |  |  |  |
| Přístroj musí mít přesnost nastavení vlnové délky ± 0,1 nm s automatickou korekcí |  |  |  |  |
| Spektrofotometr musí umožňovat měřit z objemu likvoru min. 500 µl a více | min. 500 µl |  |  |  |
| Součástí dodávky musí být min. 2 páry kyvet | min. 2 páry |  |  |  |
| Kyvety musí být z křemenného skla |  |  |  |  |
| Délka optické dráhy musí být 1 cm |  |  |  |  |
| Musí využívat zábleskové Xe výbojky nebo musí využívat deuteriové výbojky pro UV oblast a halogenovou lampu pro VIS oblast | Xe výbojka nebo deuteriová výbojka pro UV oblast a halogenová lampa pro VIS oblast |  |  |  |
| Spektrometr musí umožňovat snadnou přenositelnost a připojení k PC pomocí USB konektoru. |  |  |  |  |
| Součástí spektrofotometru musí být ovládací software – pro ovládání spektrometru, nastavení a ukládání metod, vyhodnocování výsledků a tvorbu reportů s možností využití funkce vkládání a kopírování dat |  |  |  |  |
| SW a přístroj musí mít manuál v českém jazyce |  |  |  |  |
| Součástí spektrofotometru musí být stolní PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 22” nebo notebook s monitorem min. 17”; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) | LCD/LED monitor min. 22” nebo notebook monitor min. 17” |  |  |  |
| Součástí dodávky bude zapojení do laboratorního informačního systému centrálních laboratoří (připojení do LIS OpenLIMS) |  |  |  |  |