Minimální technické parametry:

1) Vakuový FTIR spektrometr

- Součástí spektrometru je IČ zdroj, dělič paprsků a detektor dle požadovaného spektrálního rozsahu.

- Spektrometr s plně vakuovanou optikou pracující při tlaku nižším než 0.2 hPa.

- Možnost vakuovat vzorkovací prostor odděleně od vnitřní optiky spektrometru s uloženým interferometrem, náhradním děličem, zdrojem záření a detektorem.

- Automatické klapky s vyměnitelnými KBr okénky pro oddělení vzorkovacího prostoru od vnitřní optiky přístroje

- Přístroj umožňuje rozšíření pro měření ve spektrálním rozsahu 350 – 8.000 cm-1 v rámci jednoho kontinuálního měření bez nutnosti výměny komponent v průběhu měření

- Spektrální rozlišení v MIR oblasti: min. 0,4 cm-1.

- Vlnočtová přesnost: 0.005 cm-1 (při 1.554 cm-1).

- Fotometrická přesnost lepší než 0.1% T.

- S/N poměr minimálně 55.000:1 (1 min měření, peak-to-peak).

- Rychlost skenování alespoň 20 spekter/s při rozlišení 8 cm-1.

- Interferometr Michelsonova typu s koutovými odražeči a permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb zrcadel interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření

- Dělič svazku: KBr dělič

- IČ Zdroje:

- Klasický globar

- Vysoce výkonný globar s možností napojení na vodní chlazení

- Detektory:

  - MIR DLaTGS pracující za laboratorní teploty

  - Vysoce citlivý MCT detektor chlazený kapalným N2

- Kalibrační laser: HeNe.

- Přístroj musí obsahovat minimálně:

- 5 výstupních portů (z levé i pravé strany přístroje) s možností rozšíření o softwarové přepínání mezi výstupními porty

- 2 vstupní porty s možností rozšíření o softwarové přepínání mezi vstupními porty

- Automatické rozpoznávání připojeného příslušenství.

- Automatická kontrola všech základních komponent spektrometru: interferometr, laser, IČ zdroj, detektor.

- Přístroj kontinuálně monitoruje svoji stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji.

- Komunikace spektrometru s PC musí být zajištěna pomocí TCP/IP protokolu prostřednictvím ethernet síťového kabelu. Zařízení musí mít unikátní IP adresu.

2) Příslušenství:

- Univerzální transmisní modul s uchycením pro standardní 2x3“ držák vzorku vč. držáku na 13 mm KBr tablety

- Jedno-odrazový ATR modul s následující specifikací:

- Diamantový monokrystal fixovaný bez pomoci lepidel

- Měřící rozsah 350 – 8.000 cm-1

- Přítlačný mechanismus s prokluzem

- Softwarová i hardwarová adaptace (kompatibilita) stávajícího modulu Praying Mantis, kterým disponuje Zadavatel, s reakční komorou HVC-DRP-5 pro operando měření v módu difúzní reflexe (DRIFTS) do vakuového spektrometru, splňující následující specifikace:

- Možnost rutinního měření v DRIFTS módu bez reakční komory.

- Plné zabudování modulu i s reakční komorou do vakuového vzorkovacího prostoru spektrometru pro DRIFTS měření pod vakuem.

- Implementace teplotního kontroleru do spektroskopického softwaru pro synchronizaci teplotních ramp s měřením.

- Externí modul pro analýzu plynné složky při operando experimentech dle následující specifikace:

- FTIR analyzátor

- Kompatibilní s HVC-DRP-5 reakční komorou.

- Možnost simultánního měření společně s vakuovým FTIR spektrometrem.

- Multi-reflexní plynná cela s optickou dráhou 5m.

- Objem cely max. 350 ml.

- Materiál plynné cely: hliník, pokovený niklem.

- Materiál okének plynné cely: ZnSe.

- Možnost ohřevu min. na 190 °C.

- Cela obsahuje teplotní a tlakové sensory.

- TE-Chlazený MCT detektor.

- Schopnost kvantifikovat min. 15 plynných složek současně.

3) Software:

- Software musí být kompatibilní s OS Windows 10 nebo vyšším.

- Software musí být tzv all-in-one tzn. jeden program musí umožňovat ovládání spektrometru, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a reporting. Musí umožňovat funkce jako je:

  - Automatické rozpoznávání připojeného zařízení včetně modulů a příslušenství.

  - Správa a automatické provádění OQ a PQ testů

  - Pokročilá nastavení měřících parametrů a měření

  - Softwarová funkce pro monitoring chemických reakcí a akvizici časově rozlišených 3D spekter

  - Úprava naměřených 2D a 3D spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů

  - Pokročilá korekce ATR spekter umožňující korekci posunů vlnových délek, anomální disperze indexu lomu vzorku aj.

  - Pokročilá kompenzace atmosférických vlivů.

  - Práce s knihovnami včetně jejich vytváření, editace

  - Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven

  - Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona

  - Vytváření a implementace maker.

  - Import a export spekter.

4) Databáze:

- Elektronická databáze čítající minimálně 350 spekter plynů s možností jejich kvantifikace

- Elektronická databáze čítající minimálně 350 spekter pevných látek a kapalin

5) Rozšíření:

- Přístroj umožňuje spektrální rozšíření v rozsahu 28.000-10 cm-1

- Přístroj umožňuje rozšíření pro měření rychlostí 70 spekter/s při rozlišení 16 cm-1

6) Ostatní:

- Ovládací datová stanice: Stolní PC s minimální konfigurací: min. i7 procesor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1TB HDU, displej 23,8 palce TFT, Operační systém Windows 10 nebo obdobný, 2x RJ-45 port