Elementární analyzátor

Elementární analyzátor se spalovací jednotkou

Analyzátor pro stanovení celkového obsahu C-H-N-S-O v pevných vzorcích na principu Dumasovské chromatografie

Analyzátor vybavený 2 vertikálními pecemi

Současné stanovení C, N, S v širokém dynamickém rozsahu po spálení při teplotě až 1100 °C s vizuální kontrolou hoření vzorku, separace vzniklých plynů na GC koloně a detekcí na TCD detektoru

Současné stanovení O, H na pyrolytickém reaktoru, s nastavením teploty až 1450 °C, separace na GC koloně, detekce na TCD

Nastavení teplotního gradientu na GC koloně minimálně v rozmezí 50–240 °C

Maximální spotřeba nosného plynu He pro CNS analýzu 1,5 litru He na vzorek

Maximální spotřeba nosného plynu He pro stanovení HO 1,1 litru He na vzorek

Automatické softwarové přepnutí mezi měřením na spalovací části (CNS) na část pyrolytickou (OH), (bez zásahu člověka) a obráceně

Systém vybaven 2 autosamplery, na každé peci jeden sampler s kapacitou minimálně 30 vzorků

Rozšíření kapacity samplerů až na 250-300 vzorků

Součástí dodávky je spotřební materiál na minimálně 1000 analýz

Hardwarové propojení s příslušným plynovým interfacem (kontinuální průtok plynů – flow control solutions)