## List1
Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci
Tabulka hodnocení minimálních technických parametrů
Konfokální laserový mikroskop a aktívním antivibračním stolem - nákup
Uveďte výrobce, typ:
Technická specifikace | Požadovaný parametr ANO / NE | Technické parametry nabízené dodavatelem*
Předmětem veřejné zakázky je pořízení konfokálního laserového mikroskopu (dále jen "přístroj")
Přístroj je určen pro bezkontaktní pozorování, přesné zobrazení a přesné měření povrchů velmi jemných vzorků nepravidelných tvarů z různých materiálů (kovy, skla, keramické materiály, plasty, fólie, vláknové struktury, sypké materiály, tenké vrstvy). Přístroj bude využíván pro laserové přesné zobrazení textury povrchů v rovině (2D), v prostoru (3D) současně i v reálných barvách (2D, 3D) na vzorcích s velmi vysokou přesností textury povrchu v jednotkách až desítkách nm. Přístroj bude umístěn na antivibračním stole. | ANO
Přístroj musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat tyto minimální technické požadavky zadavatele:
Přístroj musí tvořit kompletní systém a dodávka musí zahrnovat:
- laserový konfokální mikroskop umožňující kombinovat 3D laserový obraz se standardním barevným obrazem mikroskopickým, | ANO
- ovládací jednotka a řídící jednotka přístroje včetně zobrazovací jednotky; všechny tyto jednotky musí být vzájemně kompatibilní, | ANO
- software pro řízení všech součástí přístroje, zobrazení, uložení a export mikroskopický snímků, zpracování obrazu, naměřených dat a vyhodnocení výsledků měření včetně parametrů drsnosti povrchů | ANO
Další technické parametry přístroje:
• minimální rozsah zvětšení cca 100x až 8.600x, | ANO
• vlnová délka laserového zdroje pro konfokální režim minimálně do 405 nm, | ANO
• sada objektivů obsahující minimálně 4 kusy: | ANO
• specifikace bezimersních objektivů:
1. obj. zvětšení 5x; hodnota NA min. 0,15; hodnota WD min. 20 mm, | ANO
2. obj. zvětšení 10x; hodnota NA min. 0,3; hodnota WD min. 10 mm, | ANO
3. obj. zvětšení 20x; hodnota NA min. 0,45; hodnota WD min. 6,5 mm, | ANO
4. obj. zvětšení 50x; hodnota NA min. 0,6; hodnota WD min. 5 mm, | ANO
• motorizovaný objektivový revolverový karusel pro minimálně 6 ks objektivů, | ANO
• optický zoom se zvětšením minimálně v rozsahu 1x až 8x, | ANO
• maximální rozlišení ve směru vertikální osy z nejméně 5 nm, | ANO
• maximální laterální rozlišení (osy x, y) nejméně 120 nm, | ANO
• garantovaná přesnost měření rozměrů ± 1,5 % nebo lepší, | ANO
• odklon detekované plochy od svislé osy 3° nebo menší, | ANO
• dynamický rozsah (bitová hloubka) optického senzoru min. 16 bit, | ANO
• duální systém optických senzorů - fotonásobičů (2ks fotonásobičů s konfokální clonkou) | ANO
• parametry mikroskopového stolku s motorickým posuvem:
1. laterální posun minimálně 100 x 100 mm; ultrasonický pohon bez vibrací | ANO
2. nosnost stolku alespoň 3 kg, | ANO
3. maximální výška vzorku alespoň 100 mm, | ANO
4. systém posuvů řízený ovládací jednotkou, | ANO
• rozsah motorizovaného posuvu ve směru osy z minimálně 10 mm, | ANO
• zobrazovací metody s využitím širokospektrálního světelného zdroje minimálně - BF, POL, HDR, | ANO
• zobrazovací metody s využitím laserového zdroje světla minimálně:
1. konfokální obraz v 2D a 3D | ANO
2. barevná kamera s minimálním rozlišením 2,35 Mpix, | ANO
3. úhlově nastavitelná rotace rotace skenovaného pole v rozsahu 0° až 360°, | ANO
• vzorky lze používat bez jejich předchozí přípravy. | ANO
• přístroj musí obsahovat kalibrační certifikát - kalibrace přístroje v místě instalace. | ANO
Antivibrační stůl
Součástí systému je požadován i antivibrační stůl. max. rozměry AV stolu - 800x1200x780mm (hxšxv). | ANO
Řídicí a vyhodnocovací software musí umožňovat:
1. Plné ovládání veškerých motorizovaných pohonů přístroje. | ANO
2. Plné ovládání zobrazovacích funkcí přístroje. | ANO
3. Zpracování a analýzu dat ve všech módech přístroje. | ANO
4. Přesné měření rozměrů ve 2D, 3D, měření úhlů a objemů vizualizovaných struktur, zobrazení tenkých vrstev, export dat do Kancelářského SW balíku, např. MS Word a Excel ukládání snímku ve formátech RAW, TIFF, JPG, BMP, STL, možnost vytváření vlastních programových sekvencí (skripty, templáty), | ANO
5. Měření rozměrů v osách x, y, z, měření úhlů a objemů vizualizovaných struktur, měření liniové i plošné drsnosti povrchu lesklých i matných vzorků z průhledných i neprůhledných materiálů, měření tenkých vrstev a jejich systémů. | ANO
6. Možnost spojování více zorných polí, stitching bez redukce dat pro min. 6 x 6 zorných polí do jednoho snímku. | ANO
7. Plnohodnotná práce s 2D/3D/4D obrazy, logické operace s obrazy, filtrování, segmentace, atd. | ANO
8. Vyhodocení s možností filtrování metrologického profilu (drsnost/vlnitost) podle normy ISO 16610, morfologická filtrace, filtry odstranění tvarů, 2D spektrální analýza, fraktální analýza, statistická analýza sérií profilů a další. | ANO
9. Možnost pokročilých studií, parametry a filtry pro analýzu plošné textury povrchu. Objemové parametry, prostorové a hybridní parametry (ISO 25178), parametry rovinnosti, izotropie povrchu, směrovost a periodicita, rozložení počtu vrcholů, extrakce podpovrchů, morfologické filtry, fraktální analýza. | ANO
10. 4D vizualizace, analýza a statistické studium vývoje a dynamiky povrchu s ohledem na čas, teplotu, magnetické pole nebo jiný čtvrtý rozměr. Sledování ploch s různým chováním. Generování a export animovaných zobrazení do videoformátů. Kvantifikace opotřebení a nánosů materiálu kombinací dvou po sobě jdoucích topografických měření stejné zóny a generování globálních a specifických parametrů „tloušťky“, vizualizace tolerancí a vytváření 3D modelů opotřebení/nánosů. | ANO
11. Statistické zpracování naměřených dat. | ANO
12. Řídící jednotka s podporou min. dvoumonitorového systému.Součástí dodávky 2 dedikované monitory o velikosti min. 24" . | ANO
Odborné zaškolení obsluhy musí zahrnovat:
A) Základní ovládání přístroje
- teorie o konstrukci a nastavení přístroje, analýze vzorků, vyhodnocení výsledků, | ANO
- zapnutí/vypnutí přístroje vč. dodaného příslušenství, | ANO
- běžná kontrola/nastavení provozních parametrů přístroje, | ANO
- základní metodiky detekce chyb, | ANO
- analýza vzorku pomocí všech dostupných metod, | ANO
- metody vyhodnocení dat, | ANO
- provozní údržba přístroje, | ANO
- bezpečnostní opatření. | ANO
B) Pokročilé ovládání přístroje
- ovládání pokročilých funkcí přístroje, akvizici dat a jejich zpracování dodaným softwarem, | ANO
- pokročilé metody přípravy vzorků a specifické analytické aplikace. | ANO
Obecné požadavky
Požadovaná záruční doba: min. 24 měsíců | ANO
Bezplatný plný servis přístroje i software po celou dobu záruční doby | ANO
Zabezpečení pozáruční údržby a oprav po dobu minimálně 8 let od ukončení prodeje dodaného přístroje | ANO
*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.