[image: image1.png]2 ks - laparoskopické optika primér Smm. 12°. autoklévovatelnd, ve. svétlovodnych

Kabelis prishusného priméru - délka min. 3 m.



2

 NUMPAGES 3Te


VZ : „Zdravotnická technika pro návaznou péči“
Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2018-002964
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci – část 6 – položka 500007 Mrazák:
Jedním z požadavků na mrazák pro uchování krevní plazmy je automatické odmrazování. Z důvodu ochrany krevní plazmy, kdy neplánovaným odmrazováním přístroje, může dojít k jejímu znehodnocení, mrazáky pro uchovávání plazmy mají manuální způsob odmrazování. Žádáme zadavatele o akceptaci přístroje s manuálním odmrazováním.
Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku na automatické odmrazování. Řešení automatického odmrazování musí samozřejmě odpovídat požadavku na uchovávání plazmy, tedy zajistit efektivní odmrazení chladících ploch a zároveň garantovat udržení hlubokého zmrazení uchovávané plazmy.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci – část 6 – položka 500007 Mrazák:

Další požadavky na mrazák pro uchování plazmy jsou ventilátor pro aktivní cirkulaci vzduchu a výškově stavitelné police.
Mrazák, který bychom Vám rádi nabídli, je speciálně vyvinutý a certifikovaný pro uskladnění krevní plazmy. K zajištění rovnoměrného rozložení teploty slouží statický výparník a systém chladicích cívek, rovnoměrně rozložených pod každou zásuvkou. Z toho pak ale vyplývá, že zásuvky, do kterých se uskladňuje krevní plazma, nejsou výškově stavitelné. Přístroj má 6 zásuvek ve vnitřním prostoru mrazáku o rozměrech 488x600x90 mm (šířka x hloubka x výška). Výška prostoru mezi zásuvkami je 215 mm. Žádáme Vás o akceptaci tohoto technického řešení.

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení technické specifikace, kde definoval řešení, které je bezúdržbové, univerzální a za každých okolností garantuje rovnoměrnou distribuci tepla uvnitř mrazící skříně. Tazatelem navrhované řešení je dostatečné pro dlouhodobé uchování zmrazené plazmy. V podmínkách provozu zadavatele je však mrazící skříň vystavena četným přístupům do vnitřního prostoru a vznikající námraza na chladících plochách může narušovat rovnoměrné rozložení teplot uvnitř skříně.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci – část 7 – Infuzní technika:

V technické specifikaci pro infuzní pumpu je uvedeno: „Nastavení průtoku v rozsahu alespoň od 0,1 ml/h do 1500 ml/h“ Akceptuje zadavatel pumpy s maximální rychlostí 1.200 ml/hod? V praxi je běžně používaná rychlost několikanásobně nižší. Rychlost nad 1.000 ml/hod. se zpravidla používá pouze v případě jednorázových bolusů.

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci, která byla sestavena na základě dlouhodobých klinických zkušeností s provozem infuzní techniky. Použití vyšších rychlostí dávkování není běžné, ale nikoliv nestandardní. Požadovaná rychlost 1500 ml/h, a v některých případech až 2000 ml/h, je mj. běžně splněna více výrobci infuzní techniky.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci – část 7 – Infuzní technika:

V technické specifikaci pro infuzní pumpu je uvedeno: „Nastavení rychlosti bolusu v rozsahu 100 ml/h do 1500 ml/h. Akceptuje zadavatel pumpy s maximální rychlostí bolusu 1.200 ml/hod? Z klinické praxe je ověřeno, že tato rychlost podání jednorázového bolusu je dostačující.

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci, která byla sestavena na základě dlouhodobých klinických zkušeností s provozem infuzní techniky. Požadavek na maximální rychlost bolusu je svázána s požadavkem na maximální rychlost podání infuze - viz dotaz č. 3 a odpověď na něj.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci – část 14 – LPSK Instrumentárium vč. kontejnerů:

Zadavatel vyžaduje v zadání:

[image: image4.png]% OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.




Bude zadavatel akceptovat nabídku optiky o průměru 5 mm, 30°, autoklávovatelné, vč. světlovodných kabelů příslušného průměru – délka min. 3 m? Požadavek parametru na optiku 5mm, 12° je dle našeho názoru diskriminační a zvýhodňuje pouze jediného dodavatele. 

Odpověď:

Zadavatel definoval parametry příslušné laparoskopické techniky v návaznosti na jeho současné potřeby dané současným vybavením, kterým disponuje. Daná technická specifikace musí být dodržena, jinak by nebyla zajištěna upotřebitelnost dodané laparoskopické techniky pro současné přístroje v držení zadavatele. Zadavatel proto na technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách trvá. 
Dotaz č. 6 k zadávací dokumentaci – část 14 – LPSK Instrumentárium vč. kontejnerů:

Zadavatel vyžaduje v zadání:

[image: image2.png]5 ks - sterilizaéni kontejner na laparoskopické néstroje — materidl hlinikova slitina,
barierovy. vana eloxovany hlinik. viko kombinace cloxovaného hliniku a
termostabilniho polymeru, vagjsi rozmery 580x280x200/260 mm. vnitini rozméry
550x265x180/240 mm. barva vika éernd.

5 ks - sterilizaéni kontejner na laparoskopické néstroje — materidl hlinikova slitina,
barierovy. vana eloxovany hlinik. viko kombinace cloxovaného hliniku a
termostabilniho polymeru, vagjsi rozméry 580x280x150 mm. vnitini rozméry

550x265x130 mm, barva vika zelena.




Bude zadavatel akceptovat nabídku ventilových kontejnerů, které jsou bezúdržbové stejně jako bariérové, pokud budou dodrženy ostatní požadované parametry? Tato změna podle našeho názoru nemá ani ekonomický, medicínský ani provozní vliv.

Odpověď:

Navrhované řešení splňuje, dle názoru zadavatele, požadavky uvedené v technické specifikaci.
Dotaz č. 7 k zadávací dokumentaci – část 14 – LPSK Instrumentárium vč. kontejnerů:

Zadavatel vyžaduje v zadání:

[image: image3.png]10 ks - trokar /komplet/ - primér 11 mm. délka 10,5 em. s ventilem, zavitovy,
Karbonové télo, hlava mitze byt kovova, silikonova membrana, véetné bodee
(pyramidovy distlni konce).

5 ks — trokar /komplet! - prémér 6 mm, délka 10,5 em, s ventilem, Zévitovy. karbonové
télo, hlava miize byt kovova, silikonova membréna. véetné bodee (pyramidovy distalni
Konce).

5 ks — trokar /komplet! - prémér 6 mm. délka 10,5 em, bez ventilu, zévitovy, karbonové
télo, hlava trokaru miize byt kovova, silikonova membrana, véctné bodee (pyramidovy
distalni konec).




Bude zadavatel akceptovat nabídku trokarů, které mají kovové tělo a insuflační ventil, při splnění ostatních požadovaných parametrů? Požadavek na karbonové tělo je dle našeho názoru diskriminační a zvýhodňuje pouze jediného dodavatele. 

Odpověď:

Zadavatel trvá na nekovovém provedení těla trokaru. Nekovové provedení vyžadujeme při použití elektrokoagulace, kdy vodivé tělo kovového trokaru představuje potenciální riziko pro pacienta. Z tohoto důvodu musí být tělo trokaru nekovové.
V Příbrami, dne 21.2.2018
...............................................................

Jaroslav Schovanec, MBA

vedoucí investičního odboru

