Příloha č. 2 zadávací dokumentace  - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na předmětnou dodávku.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky na zdravotnické prostředky dle platné legislativy.

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.

| Pacientské monitory nejvyšší třídy – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| - modulární monitor, barevný LCD dotykový display s velikostí min. 19“ | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - možnost alternativního připojení dalšího externího displeje s duálním ovládáním | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - plné zobrazení až 10 křivek na obrazovce | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - monitory budou napojeny na centrální monitor společně s ostatními stávajícími monitory | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - totožný volně konfigurovatelný software, nastavení několika předem uživatelsky volitelných a nastavitelných profilů zobrazení pro rychlou změnu obrazovky dle závažnosti stavu pacienta a použití speciálních funkcí | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - integrovaný software pokrývající všechny potřeby intenzívní péče bez nutnosti jeho změny při doplnění jakýchkoliv budoucích parametrů včetně plynové analýzy a ICP | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| Parametry monitorů: |  |  |
| - základní modul 3-5 12 svodů EKG, analýza arytmii A fib, respirace, NIBP, SPO2, 2 x teplota | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - kompletní analýza EKG 2 x IBP, přenositelný mezi monitory a na transportní monitor | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - parametr PPV, SPV ventilovaných pacientů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - možnost budoucího napojení 1 x modul kalorimetrie s měřením RQ a EE | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - využití stávajících modulů pro měření CO2 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - dodání 1 x srdečního výdeje Picco | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - dodání 1 x modul EEG s evokovanými potenciály | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - možnost budoucího napojení modulu NMT s režimem regionálního bloku | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - možnost nastavení alarmových autolimitů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - standby | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - zobrazování trendů v grafické nebo číselné formě po dobu 72 hodin víkendový režim | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - zobrazení všech vzniklých událostí alarmových stavů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - SW v českém jazyce musí obsahovat lékové kalkulace v používaných léků, měnitelných dle potřeb nemocnice | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - obousměrná datová komunikace s centrální stanicí | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - noční a privátní režim nastavení obrazovky | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - součástí monitoru bude základní příslušenství pro měření daných parametrů, identické pro každý monitor | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |

| Centrální monitorovací stanice – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| - centrální monitor pro sledování všech lůžkových monitorů a všech monitorovaných parametrů selektivně u každého pacienta tak souhrnně | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - min. zobrazené 4 křivky při zobrazení všech pacientů současně | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - individuálně nastavitelné alarmy pro každého pacienta, prohlížení trendů, alarmových událostí a plného zobrazení křivek „ fulldisclossure“ volitelně po dobu min 1 hodiny záznamu | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - uložení těchto dat záznamů alarmových událostí, trendů, nebo EKG stripů s rozměřením a přímo na centrále ve formátu pdf, nebo možný přímý tisk | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - zpětné prohlížení až 36 hod trendových dat od každého pacienta | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - umožnění měření vzdálenosti na uložených křivkách EKG tzv. pravítko | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - síťová laserová tiskárna, záložní zdroj, myš, klávesnice | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - tisk protokolů o vedené léčbě a závěrečných protokolů a jejich elektronická archivace | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - velká zobrazovací plocha - min. 19“displeje | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - český jazyk použitého SW | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |

| Další podmínky a požadavky společné pro všechny výše uvedené zdravotnické přístroje | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod. | (doplní uchazeč) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. |  |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní uchazeč) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku. | (doplní uchazeč) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní uchazeč) |

Uchazeč prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené   zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..…………………………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………