Příloha č. 1 - Technická specifikace

Název zařízení

Zobrazovací a záznamové zařízení se sondou pro analýzu vlhkosti ve vodíku

Měrná jednotka

set

Požadovaný počet kusů

1

Předpokládaná cena

225 000 Kč vč. DPH

Dodací lhůta

4 měsíce

Účel

Měřící sonda bude sloužit jako nedílná součást zařízení pro přípravu a čištění vzorkovnic pro odběr vodíkové paliva. Bude se jednat o přídavné detekční zařízení pro on-line monitorování obsahu zbytkové vlhkosti v proudu promývacího vodíku.

Technická specifikace dodávky

Měřící sonda: - Spodní detekční mez až do úrovně 1 ppb obsahu vody ve vodíku, tj. spodní mez detekce rosného bodu alespoň -110°C, horní mez rozsahu alespoň 20°C - Možnost externí kalibrace sondy na zakázku - Hermetické kovové pouzdro pro uložení sondy s možností napojení na průtokový rozvod analyzovaného vodíku (optimálně pro 1/8“ kapiláru, popř.1/4“) - Kalibrační certifikát k sondě Zobrazovací zařízení: - Snímací zařízení s LCD displejem v kompaktním provedení pro zobrazování průběžně detekované hodnoty koncentrace vlhkosti v proudu vodíku - Možnost zobrazení a zaznamenávání měřené koncentrace vlhkosti v jednotkách ppm nebo ppb do úrovně spodního limitu sondy, tj. 0,001 ppm nebo 1 ppb) - Možnost detekce tlaku a teploty v reálném čase pro korekční přepočet koncentrace vody - Možnost záznamu snímaných hodnot koncentrace vlhkosti v čase do PC, popř. on-line napojení do PC pro časosběrný záznam naměřených dat - Odpovídající propojovací kabely k celé sestavě - Napájení analyzátoru připojením do elektrické sítě - Možnost upevnění záznamového zařízení k volitelné nosné konstrukci dle návrhu výrobce - Provozní dokumentace a operačního manuálu k sondě, záznamovému zařízení, popř. dalšímu dodanému příslušenství - Doprava celé sestavy do místa objednavatele