## List1
Příloha č. 4b Výzvy - Specifikace předmětu plnění a ceny - část B
Specifikace předmětu plnění | Typ, označení a parametry nabízeného zboží | Požadovaný počet ks | Nabídková cena bez DPH v Kč / za 1 ks | Nabídková cena bez DPH v Kč celkem
Elektrické polohovací lůžko s dělenými postranicemi · o Elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko dle EU 2017/745 o Čtyřdílná ložná plocha tvořena lamely o šířce min 90 mm o Vnější šířka konstrukce lůžka max. 105 cm o Rozsah nastavení výšky roštu v rozmezí min 25 – 80 cm o Jednoduchá autoregrese pouze zádového dílu min o 8 cm o Náklon zádového dílu min. 70 ° o Náklon lýtkového dílu min. 9 ° o Možnost nastavit lůžko do Anti-trendelenburgovy polohy, min do 12 o o Možnost nastavit lůžko do Fowelerovy pozice o Bezpečná pracovní zátěž min. 215 kg o Kvalitní dvojitá kolečka o průměru min. 50 mm o Možnost prodloužit lůžko o 20 cm o Rošt je vybaven obrubami pro fixaci matrace v jakékoliv poloze o 2 držáky/pouzdro pro umístění hrazdy nebo lampičky o Hrazda a hrazdička o 2 dělené teleskopicky výsuvné postranice bez sloupku. o 2 zaslepovací dekorativní panely pro použití místo systému postranic o Možnost uživatelské volby a konfigurace počtu a umístění postranic a zaslepovacích panelů na lůžku o Postranice i panely uživatelsky demontovatelné bez nutnosti použití nářadí o Minimální zatížení postranice 70 kg o Možnost nastavení postranic min. do 6 různých pozic. o Postranice ve spuštěném stavu nesmí nijak zasahovat pod spodní hranu roštu lůžka o Výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 41 cm o Výše podvozku max 15 cm nad zemí pro snažší obsluhu vakovými zvedáky o Barevné provedení světlý dub o V hlavové části čelo, v nožní části čelo s madlem pro snadnou manipulaci |  | 15 | 0 | 0
Pasivní matrace do 4. stupně dekubitu · Jádro se 3 vrstvami, s podélnými i příčnými průřezy pro lepší cirkulaci vzduchu. · Tlak, kterým působí matrace na 80 kg klienta, je <13 mm/Hg, při maximálním zatížení, tzn. 150 kg je tlak <20 mm/Hg. · Základní vrstva má hustotu pěny min. 32 kg/m3 a odpor proti stlačení 4 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). · Prostřední vrstva má hustotu pěny min. 35 kg/m3 a odpor proti stlačení 3,3 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). · Horní vrstva má hustotu pěny min. 32 kg/m3 a odpor proti stlačení 3 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). · Matrace má boční zpevněné okraje pro lepší vstávání. Hustota pěny na okrajích je min. 35 kg/m3 a odpor proti stlačení 5,5 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Šířka zpevněného okraje je 5 cm. · Výška matrace min. 14 cm. · Matrace má alespoň 7 zón. · Na obale je vyznačena horní strana matrace. · Lze použít pro pacienty min. 0–130 kg. · Určeno pro prevenci a léčbu dekubitů až do 4. stupně. · Splňuje všechny normy podle MDR 2017/745. · Matrace byla klinicky testována. · Matrace lze použít i jako evakuační systém. · Váha matrace je přibližně 9 kg (90/200/15 cm). · Obal matrace je vyroben z PU o hustotě min 180 g/m2. · Švy obalu jsou ultrazvukově svařované. · Obal má zip po celém obvodu matrace, zip je krytý. · Stupeň ohnivzdornosti CRIB 5. · Prodyšnost 400 g/m2/24 h. · Požadovaný rozměr matrace d x š x v cm 200 x 90 x 15 cm s tolerancí dle DIN EN ISO 1334 |  | 15 | 0 | 0
Antidekubitní matrace 4. Stupeň ·o Antidekubitní matrace pokrývající rizikovost vzniku dekubitů na 4. stupeň dle EPUAP o Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu o Nosnost matrace alespoň min 160 Kg o Pod hlavním zatížením těla minimálně 8 vzduchových válců se samonafukovací funkcí pro individuální regulaci komfortu podle hmotnosti a polohy ležící osoby o Pružný PU potah, materiál min 180 g/m2 o Snadno snímatelný potah se zipem po celém obvodu. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám. Ultrazvukově svařované spoje o 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil o Prodyšný potah o Potah pratelný na 95 °C o Potah dezinfikovatelný dezinfekčními prostředky s 0,5 % obsahem chloru o Značení potahu štítkem podle požadavků EU-MDR o Rozměr 90x200 cm o Výška matrace min 16 cm o Matrace s kompresorem o Matrace vybavena CPR ventilem pro rychlé vypouštění o Cela na cela |  | 4 | 0 | 0
Polohovatelné křeslo • Materiál konstrukce - masivní dřevo, kov • Minimálně maximální nosnost – 150 kg • Dřevěná konstrukce křesla z masivního dřeva na 2 pevných kolech a 2 otočných kolech s brzdou. • S polohovatelným opěrákem a podnožkou. • S jídelní deskou • Polohování možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem. • S výsuvnou stupačkou s protiskluzovou vrstvou. • Pod čalouněním sedáku- nepropustný materiál. • Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem • Výškově stavitelná loketní opěrka s pěti polohami • Antidekubitní, sedák |  | 10 | 0 | 0
Elektrické sprchovací lůžko s příslušenstvím • Profilované sedátko • Nastavitelná opěrka nohou • Nastavitelná opěrka hlavy • Výkonný elektrický pohon • Ocelová nebo celo-nerezová konstrukce • Otočná kolečka o průměru min 125 mm s brzdami • Rukojeť pro doprovod • Skládací područky s bezpečnostními zámky • Výškově nastavitelné sklopné stupačky • Výškově nastavitelná 3dílná opěrka hlavy • Vhodné pro osoby s hmotností min 135 Kg. • Ovládání pomocí dálkového voladače • Polohování sedu min v intervalu 1°-40° |  | 1 | 0 | 0
toaletní a sprchovací vozík • na 4 kolečkách min. velikost 12,5 cm • lehké a snadno ovladatelné • Odnímatelné područky - umožňují komfortnější užívání křesla • výškově nastavitelné a odnímatelné stupačky •ideálně polstrovaný sedák a opěradlo pro větší pohodlí (tloušťka 5,5 cm) • rukojet pro doprovod a brzděná kolečka • šířka toaletního otvoru 21,5 cm • odolné vůči vodě a vlhkosti • Nosnost min 110 Kg • lze mýt běžnými čisticími prostředky • vybaveno vyjímatelnou plastovou nádobou integrovanou pod sedátkem |  | 5 | 0 | 0
Elektrický pojízdný zvedák • Nosnost zvedáku min. 180 kg • rozebíratelná konstrukce s nízkou hmotností, max 60 Kg • Konstrukce s povrchovou úpravou pro větší odolnost proti mechanickému poškození a zatékající vodě. • Ergonomická madla pro personál • Možnost zdvihu ležící osoby ze země • Maximální výška podvozku 12 cm pro zabezpečení průjezdu pod konstrukcí lůžka • Vyměnitelné baterie s integrovanou nabíječkou • Elektricky nastavitelná šířka podvozku • Elektrický zdvih min v rozsahu 355 mm – 1805 mm • Ergonomický čtyř tlačítkový ovladač • Pohotovostní STOP tlačítko • Pohotovostní spuštění zvedáku • Kvalitní Lithium-ion baterie s vysokou kapacitou počtu cyklů (min . 20 cyklů s plnou vahou) • Čtyřbodové rameno s bezpečnostními háčky • Koupací vak s podporou hlavy, velikost L |  | 1 | 0 | 0
Transportní zdravotnické lehátko o Elektrické nastavení výšky lůžka ovladačem v rozmezí min. 54 až 98 cm o Možnost nastavení/náklonu ložné plochy pro snazší odtok vody o Délka ložné plochy min. 180 cm o Maximální celková šířka lůžka 78 cm o Ložná plocha z odolného materiálu o Výměnná vložka do lůžka v provedení z měkčeného PVC a odtokem v nožní části lůžka. o Osově brzditelné nápravy o Možnost aretace koleček pro rovný pojezd o Povrchová úprava konstrukce opatřena speciálním povrchem proti korozi, oděru, nárazu a vibracím. o Nosnost minimálně 180 Kg o Zdvih uprostřed ložné plochy pro jednoduchý přístup k lůžku ze všech stran o Sklopné nerezové postranice s automatickou aretací proti nechtěnému sklopení o Podhlavník klín o Ovládání lůžka pomocí pedálů, nikoliv pomocí ručního ovladače |  | 1 | 0 | 0
Digitální vážící křeslo • Konektivita: USB, Bluetooth, WiFi • Nosnost: až 300 kg • Specifikace adaptéru: 12V 1A 2.5mm tip +ve • Typ napájení: baterie, síťový adaptér •certifikované • Záruka: 2 roky • Třída přesnosti měření III: Evropská směrnice 2014/31/EU (NAWI) - (Nařízení vlády č. 121/2016 Sb.) • základních funkcí +funkce TARE, HOLD a BMI. |  | 1 | 0 | 0
Nabídková cena celkem |  |  |  | 0
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Ostatní buňky se vyplní samy dle vloženého vzorce.