Sorpční analyzátor pro volumetrické adsorpce plynů

Předmětem soutěže je volumetrický sorpční analyzátor adsorpce plynů, který umožňuje stanovení měrného povrchu (BET) a porozity v rozsahu 0,35-500 nm.

Přístroj musí umožňovat adsorpci následujících plynů: N2, Ar, O2, CO, Kr, CO2, H2 a dalších nekorozivních plynů.

Zařízení musí umožňovat současné adsorpční měření třech nezávislých vzorků včetně nezávislého spuštění a ukončení analýz.

Zařízení musí umožňovat zvolit na každém měřícím portu adsorbovaný plyn nezávisle na zvoleném adsorbovaném plynu na zbylých portech, tj. musí umožňovat měření 3 různých adsorbovaných plynů na 3 nezávislých měřících portech.

Zařízení musí být vybaveno manuálním nebo elektronickým přepínačem pro přepínání mezi alespoň čtyřmi různými adsorbovanými plyny. (bez nutnosti přemontovávání přívodu adsorbovaného plynu).

Zařízení musí umožňovat měření při 87 K (teplotě kapalného argonu) na všech třech měřících portech najednou při použití tekutého dusíku jako chladiva, nebo pomocí elektrické energie (chladící zařízení).

Zařízení musí umožňovat měření při 195 K na alespoň jednom měřícím portu při použití tekutého dusíku jako chladiva, nebo pomocí elektrické energie (chladící zařízení).

Zařízení musí být vybaveno tlakovými převodníky na všech třech měřících portech 1000/10/1 Torr popřípadě 1000/10/0,1 Torr.

Všechny olejové vývěvy budou vybaveny olejovým filtrem (oil mist filter).

Součástí dodávky musí být jednotka pro přípravu (aktivaci) alespoň čtyř vzorků, nezávislá na měřícím zařízení, vybavená současně vývěvou a teplotně programovatelným ohřevem alespoň do 350°C.

Dodávka musí dále zahrnovat veškerý nutný spotřební materiál nutný pro měření a to v rozsahu alespoň:

- Measurement cell pro sorpci N2 při teplotě 77 K 9 ks

- Measurement cell pro sorpci Ar při teplotě 87 K 35 ks

- Static filler rod  pro měření N2 při teplotě 77 K 3ks

- Static filler rod  pro měření Ar při teplotě 87 K 10ks

- Násypka na plnění měřících cel při teplotě 77K 3ks

- Násypka na plnění měřících cel při teplotě 87K 7ks

- Cell seal valve with frit včetně adaptéru pro měřící cely při teplotě 87K 3ks

- Filter inset pro měřící cely při teplotě 87K  10 ks.

- Cell sealed cap pro měřící cely 10ks

Dodávka musí obsahovat Dewarovu nádobu na tekutý dusík o objemu 20 l včetně manuálního přelévacího zařízení na tekutý dusík.

Přístroj musí být vybaven záložním zdrojem energie (UPS jednotkou), který zajistí při výpadku proudu nepřerušené měření po dobu nejméně 5 min.

Dodávka musí obsahovat osobní počítač vybavený dvěma nezávislými pevnými disky a dvěma síťovými kartami. Tento počítač musí být vybaven programem na ovládání přístroje a  vyhodnocování naměřených dat (povrchu BET a distribuce porozity).