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Věc: Výzva k podání nabídky 

Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín

IČ:               70565813

DIČ:            CZ70565813

Zastoupen:  MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D., ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Zařízení pro přípravu přesných kalibračních a dávkovacích koncentrací par málo těkavých látek - Toxgenerátor“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je zhotovení výše uvedeného požadovaného zařízení potřebného pro řešení výzkumného úkolu MV ČR VI20172020059. Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.
Zadávací dokumentace:
1.Technické požadavky:
Požadujeme zhotovení zařízení (dále „generátor“), které by umožnilo regulovatelné a přesné kontinuální dávkování par méně těkavých látek včetně CWA, které za pomoci zřeďování umožní dávkovat koncentrace látek v širokém rozmezí koncentrací při velkém rozpětí průtoků nosného média (vzduchu, dusíku) s přesností dávkování koncentrace do 5%. Musí mít snadno srozumitelnou a interaktivní komunikaci se záznamem nastavených údajů o druhu látky, teplotě, nastaveném průtoku a výsledné koncentraci.

Technická specifikace generátoru:

1) Blokové schéma generátoru
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2) Generátor bude pracovat ve třech režimech

a. Příprava směsi pro kalibraci GC

i. Výstupní průtok směsi 20 – 20 ml/min

ii. Koncentrace směsi 0,1 – 2 µg/ml/min

iii. Minimální doba běhu stabilní směsi 10 min

iv. Přesnost výstupní koncentrace lepší než 5%

b. Příprava směsi pro permeační cely Carouselu 2000

i. Výstupní průtok směsi 200 – 1200 ml/min

ii. Koncentrace směsi 0,1 – 2 µg/ml/min

iii. Minimální doba běhu stabilní směsi 8 hod

c. Příprava směsi pro měření propustnosti dýchacího filtru záchranných složek

i. Výstupní průtok směsi 30 l/min

ii. Koncentrace směsi 0,1 – 2 µg/ml/min

iii. Minimální doba běhu stabilní směsi 8 hod

3) Generátor může být připojen ke zdroji plynného média:

a. Bezolejový kompresor s výstupním tlakem ca 8 bar

b. Tlaková lahev (vzduch nebo dusík) s výstupním tlakem ca 3 bary

4) Generátor bude použit pro přípravu směsí těchto kapalných látek:

a. Těkavá organická rozpouštědla

b. Simulanty bojových chemických látek: 

i. 1,6- dichlorhexan

ii. Methylsalicylát

iii. Pentylacetát

iv. DMMP

v. DEEP

c. Bojové chemické látky:

i. Sulfidický yperit

ii. Sarin

iii. Soman

iv. VX

5) Použitý materiál směšovací komory musí být z korozivzdorné oceli dle ČSN 10088 – 1.4404

6) Směšovací komora s vytápěním až do 250°C s přesností 1°C

a. Použitá těsnění musí mít teplotní odolnost větší než 250°C

b. Použitá těsnění musí být chemicky odolná, a to i při zvýšené teplotě (až do 250°C)

c. Komora musí být chráněna tepelnou izolací, vnější povrchová teplota nesmí přesáhnout 60°C

7) Výstup generátoru bude zakončen kompresním šroubením dle Swagelok standardu

8) Řídicí systém generátoru musí obsahovat databázi s teplotními limity jednotlivých látek, tak aby nemohlo dojít k jejich rozkladu
2. Obchodní podmínky:

Dodací lhůta: nejpozději do konce září 2017
Požadovaná záruka: 24 měsíců
Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy 
3. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

3.1. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.

Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením kopie dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci).
3.2. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje doložení referencí o realizovaných zakázkách a o zkušenostech s řešením obdobné problematiky, pokud možno s výše vroucími kapalinami a případně netoxickými náhradami toxických látek (tzv. simulanty). Pro splnění kvalifikace požadujeme referenci s úplnou identifikací zájemce včetně uvedení odpovědné osoby za návrh. 
  4. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 28.2.2017  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „Zařízení pro přípravu přesných kalibračních a dávkovacích koncentrací par málo těkavých látek - Toxgenerátor“ a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  
5. Obsah nabídky:

a) cenová nabídka zařízení s uvedenou cenou bez DPH a s DPH 
b) popis navrhovaného technického řešení 

c) doložení profesní a technické kvalifikace uchazeče
d) termín dodání

e) doplněný a podepsaný návrh smlouvy

  6. Výběr nejvhodnější nabídky:
  Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem Ústavu.

  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti (viz. bod 5 a-e) budou hodnoceny komisí podle těchto kritérií:

· nejnižší nabídková cena (váha 55%)
· nejvyšší počet doložených realizovaných zakázek dle bodu 3.2. (15%)
· rozšířená záruční doba nad 24 měsíců (15%)

· bezplatný pozáruční servis (15%)

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

· dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH – nejnižší nabídka získá 100 bodů; další nabídky získají podle pořadí vždy o 20 bodů méně (tj. 2.nabídka -80 bodů, 3.nabídka-60 bodů atd.);
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 55   
· a dle nejvyššího počtu doložených zakázek – nejvyšší počet doložených zakázek získá 100 bodů, následně podle počtu vždy o 20 bodů méně;
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 15

· dle nabídky rozšířené záruční doby – nejdelší nabídnutá záruční doba získá 100 bodů, následně podle počtu vždy o 20 bodů méně;
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 15

· dle nabídky délky pozáručního bezplatného servisu – nejdelší nabídnutá doba získá 100 bodů, následně podle počtu vždy o 20 bodů méně;
získaný počet bodů bude násoben váhou kritéria 15
Podle počtu bodů získaných součtem bude sestaveno pořadí uchazečů.
7. Další informace
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

  Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.

  Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.

V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.

O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 10.3.2017.

Kontaktní osoby:

Ing. Jiří Slabotinský, CSc., tel.č. 517 546 180, e-mail:slabotinsky@sujchbo.cz

Mgr. Jakub Vaněk, Ph.D., tel.č. 545 218 275, e-mail:vanek@sujchbo.cz

                                  Za zadavatele:






MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.





   
      ředitel SÚJCHBO, v.v.i.
Příloha: návrh smlouvy
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