Technická specifikace předmětu plnění

    - Technická specifikace stolního vektorového síťového analyzátoru (1 ks)

- Základní parametry

  - Kmitočtový rozsah:					min. 10 kHz až 20 GHz

  - Počet a typ měřicích portů:				2 (3.5 mm, male)

  - Dynamický rozsah v pásmu 100 kHz – 20 GHz:	minimálně 100 dB

  - Nastavitelná úroveň signálu na výstupu

portu v pásmu 100 kHz – 20 GHz:			min. -40 dBm až 0 dBm

  - Nejistota měření přenosu:

pro úroveň signálu 0 až – 40 dB:			max. 0,1 dB

  - Měřicí šířka pásma:					min. 1 Hz až 500 kHz

  - Vestavěný YIG preselektor:				ANO

  - Počet bodů měření:					alespoň 100 001/ stopu

  - Vstupní atenuátor přijímacího portu 1 i 2: 		0 – 30 dB (vestavěný)

  - Citlivost DANL

| 100 kHz - 10 GHz | <-130 dBm |
| --- | --- |
| 10 GHz - 20 GHz | <-120 dBm |

  - Intermodulační odolnost (TOI)

| 100 MHz - 3 GHz | >12 dBm |
| --- | --- |
| 3 GHz - 20 GHz | >10 dBm |

- Ostatní parametry, požadované měření a příslušenství

  - Měření parametrů S11, S22, S12, S21

  - Měření ztráty v kabelu z jedné strany

  - Analýza koaxiálních kabelů (distance to fault)

  - Funkce plnohodnotného spektrálního analyzátoru se šířkou analyzačního pásma 40 MHz

  - Podpora externích senzorů pro měření výkonu NRP-Z51 a NRP-Z55, které již kupující vlastní

  - Měření výkonu pomocí externího senzoru v závislosti na čase

  - Měření v časové oblasti

  - Měření šumového čísla a zisku

  - Možnost vytvoření nezávislého zdroje RF signálu z vestavěného generátoru.

  - Kalibrační jednotka 50 Ohm, 10 kHz – 26 GHz, 3,5 mm (Female) / 3,5 mm (Female)

  - Kalibrační jednotka 50 Ohm, 10 kHz – 26 GHz, 3,5 mm (Male) / 3,5 mm (Male)

  - Kalibrační kit 50 Ohm, N (Male) 0 – 18 GHz

  - Kalibrační kit 50 Ohm, N (Female) 0 – 18 GHz

  - 2 ks propojovacích koaxiálních kabelů 3.5 mm (Female) na 3.5 mm (Male), 10 kHz – 26 GHz, alespoň 900 mm, fázově stabilní

  - 2 ks propojovacích koaxiálních kabelů 3.5 mm (Female) na 3.5 mm (Female), 10 kHz – 26 GHz, alespoň 900 mm, fázově stabilní

  - 2 ks koaxiálních adaptérů 3.5 mm (Female) – N (Female)

  - 2 ks koaxiálních adaptérů 3.5 mm (Female) – N (Male)

  - Brašna na přenášení

  - Kryt předního panelu při transportu

  - Popruhy na ramena

  - Momentový klíč pro konektory N

  - Momentový klíč pro konektory 3.5 mm

  - Záruční doba nejméně 5 let

  - Napájení 230 V AC + možnost napájení z vnitřního akumulátoru

  - Náhradní baterie

  - Externí nabíječka baterie

    - Technická specifikace přenosného vektorového síťového analyzátoru (2 ks)

- Vysokofrekvenční (VF) parametry

  - Kmitočtový rozsah:					min. 50 kHz až 18 GHz

  - Počet a typ měřicích portů:				2 (N, female)

  - Dynamický rozsah v pásmu 10 MHz – 18 GHz:	minimálně 80 dB

  - Max úroveň signálu na výstupním portu:

500 kHz ≤ f ≤ 18 MHz 					alespoň 0 dBm

  - Počet bodů měření:					alespoň 15 001/ stopu

  - Vstupní atenuátor přijímacího portu 1 i 2: 		0 – 15 dB (vestavěný)

- Ostatní parametry, požadované měření a příslušenství ke každému ks přístroje

  - Měření parametrů S11, S22, S12, S21

  - Měření ztráty v kabelu z jedné strany

  - Analýza koaxiálních kabelů (distance to fault)

  - Podpora externích senzorů pro měření výkonu NRP-Z51 a NRP-Z55, které již kupující vlastní

  - Měření výkonu pomocí externího senzoru v závislosti na čase

  - Možnost pulsního měření s externími senzory výkonu

  - Měření v časové oblasti

  - Měření poměru stojatého vlnění

  - Možnost napájení DUT přes měřicí porty tzv. „DC Bias“

  - Funkce vektorového voltmetru

  - Kalibrační kit 50 Ohm, N (Male) 0 – 18 GHz

  - Kalibrační kit 50 Ohm, N (Female) 0 – 18 GHz

  - 2 ks propojovacích koaxiálních kabelů N (Male) na N (Male), DC – 18 GHz, alespoň 900 mm, fázově stabilní

  - 2 ks koaxiálních adaptérů N (Female) – N (Female), DC – 18 GHz

  - Brašna na přenášení

  - Momentový klíč pro konektory N

  - Záruční doba nejméně 5 let

  - Bateriové provedení – výdrž baterie min. 4 hodiny

  - Náhradní baterie

  - Externí nabíječka baterie 230 V

  - Nabíječka do auta

Poznámka:	Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o nabízeném produktu, tj.  uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.