# Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.

# Název veřejné zakázky:

Dodávka 1 ks laparoskopické věže pro COS Svitavské nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| # Položka veřejné zakázky | Laparoskopická věž |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| HD LCD monitor s úhlopříčkou 26´´ | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - úhlopříčka 26´´ - poměr 16:10, certifikace MDE | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - HD rozlišení obrazu min. 1920 x 1200 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - svítivost min. 400 cd/m2, překreslovací frekvence max. 10 ms, antireflexní úprava | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - umístění monitoru na laparoskopickém vozíku na pohyblivém kloubovém rameni | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - zavěšení – 100 mm VESA/WVES | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| Zdroj světla | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - požadavek na výkon světla Xenon 300 W nebo odpovídající LED světelný zdroj | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| Záznamové zařízení | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - záznamové zařízení určené a certifikované pro použití na operačních sálech s jednoduchou obsluhou + umožňující pořizování foto a video záznamu | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - vstupy: HD-SDI, DVI, s-video | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - výstupy: DVI (RGB, VGA pomocí adaptéru) | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - barevný LCD min. 2,5´´ | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - video formáty: H.264, MPEG4 1080, 720, PAL, NTSC | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - foto formáty: JPG, DICOM | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - rozlišení: až 1920 x 1080 pix. | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - vnitřní HDD min. 320 GB | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - možnost nahrávání přímo na USB HDD, USB flash disk či na síťové úložiště | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - síť: 10/100/1000 Ethernet RJ-45 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - 3x USB 2.0 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - ovládání nahrávání pomocí volitelného pedálu, volitelně či pomocí tlačítek na záznamovém zařízení | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - možnost připojení LCD monitoru, externí klávesnice |  |  |
| - možnost zadávání pacientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| Full HD kamerová hlava pro laparoskopické optiky | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - Full HD kamerová hlava | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - motorické ovládání ZOOMu na kamerové hlavě | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - motorické ovládání ostření na kamerové hlavě | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - min. 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| HD laparoskopická optika 10 mm | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - optika o průměru 10 mm | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - úhel pohledu 30° | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - autoklávovatelná | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| HD laparoskopická optika 5 mm | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - optika o průměru 5 mm | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - úhel pohledu 30° | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - autoklávovatelná | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| Insulfační jednotka | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - volitelná velikost insulfované dutiny | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - max. průtok 40 l/min | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - součástí vysokotlaká hadice, insuflační hadice | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| Oplachovací pumpa | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - oplachovací peristaltická pumpa | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - ochrana proti přetlakování, autoklávovatelné i jednorázové příslušenství | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - průtok: cca 0 – 1,8 l/min, tlak cca do 400 mmHg (cca = tolerance +/- 10%) | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - držák pro upevnění a držák pro přenášení | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - obsahem dodávky budou resterilizovatelné hadicové sety | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - Odsávací pumpa | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - odsávací pumpa musí mít sací výkon nejméně 4 l/min | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - musí umožňovat plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - resterilizovatelné příslušenství – po 1 ks | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| Elektrokoagulační jednotka | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - kompletní řada alespoň 14ti monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, endoskopické módy pro GI, | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít výkonový rozsah min. 0 – 300 W | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí být řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít podporu okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít ruční a nožní ovládání | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít nastavení a ovládání generátoru pomocí velkoplošného displeje | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít možnost uložení min. 14ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  |
| - generátor musí mít funkci automatického a manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole nebo alternativně lze řešit samostatnou jednotkou pro odsávání kouře | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - generátor musí mít možnost rozšíření o modul pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| Přístrojový vozík | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - izolační transformátor | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - nastavitelné rameno pro LCD monitor | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - držák infuzních vaků, CO2 lahve, držák klávesnice pro ovládání kamerové jednotky | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - manipulační madla | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| - antistatická povrchová úprava | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |

| Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod. | (doplní uchazeč) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní uchazeč) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní uchazeč) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní uchazeč) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní uchazeč) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní uchazeč) |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené   zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………