Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

- SMLUVNÍ STRANY

  - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jednající: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Kupující“)

a

  - __________________________,

se sídlem: __________________,

jednající: __________, ______________,

zapsaná v __________________.

IČO: ____________

DIČ: ____________

Bankovní spojení: __________________

Číslo účtu: _______________/______ (doplní účastník zadávacího řízení)

(dále jen „Prodávající“),

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  - Kupující

    - pořizuje předmět koupě dle Smlouvy za účelem vyhodnocování topografie (tvar, drsnost, vlnitost) povrchů součástí z libovolných pevných materiálů (kov, sklo, keramika atd.) a měření tlouštěk tenkých vrstev (včetně transparentních) a

    - je příjemcem v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem „Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera III“ (dále jen „Projekt“), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_015/0008186, pro nějž je zčásti určen předmět koupě dle této Smlouvy a z jehož podpory je též spolufinancován.

  - Prodávající je vybraným dodavatelem zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené Kupujícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod názvem „Bezkontaktní 3D profilometr na bázi CSI“ (dále jen „Zadávací řízení“).

  - Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění Prodávajícího dle Smlouvy jsou

    - Specifikace předmětu koupě jako Příloha č. 1 a

    - Nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje (dále jen „Nabídka“) jako Příloha č. 2.

V případě kolize Smlouvy a některé z Příloh nebo Příloh Smlouvy navzájem má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti nebo ustanovení výhodnější pro Kupujícího.

  - Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět koupě dle Smlouvy dodat.

  - Prodávající bere na vědomí, že dodání předmětu plnění ve stanovené době a kvalitě, jak vyplývá z Příloh č. 1 a 2 Smlouvy (včetně předání a vyúčtování), je pro Kupujícího zásadní. V případě, že Prodávající nesplní smluvní požadavky, může Kupujícímu vzniknout škoda.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této Smlouvy je

    - závazek Prodávajícího dodat  Kupujícímu

bezkontaktní 3D profilometr na bázi CSI

specifikovaný v Přílohách č. 1 a 2 této Smlouvy (dále jen „Zařízení“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k Zařízení a

    - závazek Kupujícího převzít Zařízení a zaplatit Prodávajícímu za dodání Zařízení  sjednanou cenu.

  - Součástí plnění dle odst. 3.1.1 je:

    - doprava Zařízení dle Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy do místa předání a převzetí, jeho vybalení a kontrola,

    - instalace Zařízení a jeho zprovoznění v místě předání a převzetí,

    - provedení kalibrace a zkoušek Zařízení za účelem ověření jeho funkčnosti a ověření dosažení hodnot parametrů Zařízení dle Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy,

    - dodání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě Zařízení v českém nebo anglickém jazyce, a to v elektronické nebo tištěné podobě,

    - zaškolení obsluhy zaměřené na ovládání Zařízení po úspěšně dokončené instalaci – minimálně 2 pracovníků Kupujícího po dobu minimálně 8 hodin,

    - záruční servis a

    - minimálně po dobu záruky zajištění bezplatné vzdálené aplikační podpory.

  - Prodávající odpovídá za to, že Zařízení bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, platnými technickými a kvalitativními normami, a že jej Kupující bude moci užívat k danému účelu.  V případě kolize norem platí vždy norma nebo ta její část, v níž jsou stanovena přísnější kritéria.

  - Zařízení a všechny jeho součásti musí být nové, nepoužité.

- DOBA PLNĚNÍ

  - Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín dodání a instalace Zařízení v předstihu alespoň 2 týdnů. Tento termín podléhá schválení Kupujícího.

  - Prodávající se zavazuje řádně předat Zařízení dle odst. 9.4 Smlouvy do 8 měsíců ode dne uzavření Smlouvy.

- CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

  - Kupní cena činí _________________,- Kč (slovy: _________________) (doplní účastník zadávacího řízení) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Kupní Cena“).

  - Kupní Cena zahrnuje veškeré plnění Prodávajícího směřující ke splnění požadavků Kupujícího dle této Smlouvy, včetně veškerých poplatků, cla, pojištění, nákladů na dopravu apod.

  - Kupní Cenu je Prodávající oprávněn fakturovat po řádném předání a převzetí Zařízení dle odst. 9.4 Smlouvy; v případě předání s vadami dle odst. 9.7 Smlouvy pak teprve po jejich odstranění.

  - Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných českých právních předpisů.

  - Daňové doklady – faktury vystavené Prodávajícím na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, číslo této Smlouvy a údaj o tom, že Zařízení je dodáváno pro účely projektu „Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera III“, reg. č. CZ.02.01.01/00/23_015/0008186.

  - Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené faktury nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.

  - Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Kupujícímu. Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího.

  - Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn ji Prodávajícímu vrátit jako neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Kupující přitom není v prodlení s úhradou Kupní Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Kupujícímu.

  - Kupující je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Prodávajícího kteroukoli z plateb z důvodu:

    - škody způsobené Prodávajícím,

    - smluvní pokuty.

  - Prodávající není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této Smlouvy.

- VLASTNICKÉ PRÁVO

Vlastnické právo k Zařízení a zároveň i související nebezpečí škody přechází na Kupujícího řádným předáním Zařízení dle odst. 9.4 Smlouvy.

- MÍSTO PLNĚNÍ

Místem předání a převzetí Zařízení je místnost č. 125 v budově Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu AV ČR, na adrese třída 17. listopadu 50A, 772 07 Olomouc.

- SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

  - Prodávající se zavazuje upozornit Kupujícího na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné dodání nebo předání Zařízení.

  - Prodávající je povinen upozornit Kupujícího na nevhodně provedenou připravenost místa plnění, pokud je to možné.

  - Prodávající  se zavazuje poskytnout  Kupujícímu součinnost v případě kontrol oprávněných subjektů v souvislosti s Projektem.

- DODÁNÍ, INSTALACE, PŘEDÁNÍ

  - Prodávající na své náklady přepraví Zařízení do místa plnění dle článku 7. Je-li dodávka neporušená, vystaví Kupující Prodávajícímu dodací list.

  - Prodávající provede a zdokumentuje instalaci Zařízení, zkalibruje jej a provede zkoušky Zařízení dle odst. 3.2.3 spočívající v ověření jeho funkčnosti.

  - Součástí předávacího řízení je předání technické dokumentace vztahující se k Zařízení, návodu k užívání, prohlášení o shodě dodaného Zařízení, všech jeho součástí a příslušenství se schválenými standardy.

  - Předávací řízení je ukončeno předáním Zařízení Kupujícímu potvrzeným předávacím protokolem (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:

    - identifikační údaje Prodávajícího, Kupujícího a případných poddodavatelů,

    - popis Zařízení včetně soupisu komponent a všech sériových / výrobních čísel,

    - popis kalibrace a provedených zkoušek dle odst. 3.2.3 včetně dosažených parametrů,

    - potvrzení o zaškolení obsluhy Zařízení dle odst. 3.2.5,

    - seznam technické dokumentace včetně manuálu,

    - případná výhrada Kupujícího týkající se vad a způsobu a doby jejich odstranění a

    - datum vyhotovení Předávacího protokolu.

  - Předání Zařízení nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Zařízení.

  - Kupující není povinen převzít Zařízení, které by vykazovalo vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání Zařízení. V takovém případě vydá Kupující Prodávajícímu zápis o nepřevzetí Zařízení s uvedením důvodu.

  - Nevyužije-li Kupující svého práva dle odstavce 9.6, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad. Nedojde-li k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že vady mají být odstraněny ve lhůtě 1 týdne ode dne podpisu Předávacího protokolu.

- ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:

  - Prodávající zmocnil tyto zástupce odpovědné za dodávku Zařízení a komunikaci s Kupujícím:

_____________________________

e-mail: ______________________

tel. : _______________________ (doplní účastník zadávacího řízení)

  - Kupující zmocnil tyto zástupce odpovědné za převzetí Zařízení a komunikaci s Prodávajícím:

xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. : xxxxxxxxxxxxxxxx

  - Osoby dle odst. 10.1 a 10.2 lze změnit jednostranným písemným prohlášením Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně.

  - Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem (na adresu Kupujícího či Prodávajícího uvedenou v záhlaví Smlouvy) nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Kupujícího a …….@...... (doplní účastník zadávacího řízení) v případě Prodávajícího.

  - Ve věcech odborných nebo technických (oznámení potřeby záručního servisu apod.) je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím osob dle odst. 10.1 a 10.2 na zde uvedené e-mailové adresy.

- PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

  - Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

    - Prodávající nesplní lhůtu dle odst. 4.2 Smlouvy,

    - při předání Zařízení nebudou splněny technické parametry či podmínky dle požadované specifikace podle Příloh č. 1 a 2 a dle platných technických norem,

    - Prodávající neodstraní včas vady uvedené v soupisu zjištěných vad v rámci Předávacího protokolu podle odst. 9.7,

    - vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Prodávající nebude schopen Zařízení dodat nebo předat,

    - Prodávající po nabytí účinnosti této Smlouvy prokazatelně poruší některý ze svých závazků dle Přílohy č. 3 této Smlouvy.

  - Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil fakturu z důvodu vady dodaného Zařízení nebo porušení Smlouvy Prodávajícím.

  - Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou Smluvní stranou, toto plnění vrátí do 30 dnů ode dne odeslání vyrozumění o odstoupení odstupující Smluvní stranou, nestanoví-li odstupující Smluvní strana delší lhůtu.

  - V případě předčasného ukončení Smlouvy je Prodávající povinen zajistit odvoz Zařízení z místa plnění ve lhůtě 30 dnů od data, kdy odstoupení od Smlouvy nabylo účinnosti. Kupující poskytne Prodávajícímu potřebnou součinnost obdobnou součinnosti při instalaci Zařízení. Náklady na odvoz hradí ta Smluvní strana, která porušením Smlouvy její předčasné ukončení způsobila.

- POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  - Prodávající se zavazuje pojistit Zařízení proti veškerým rizikům, a to alespoň ve výši Kupní Ceny a po dobu vymezenou zahájením přepravy až do předání (odevzdání) Kupujícímu. V případě porušení této povinnosti odpovídá Prodávající za vzniklou škodu.

  - Prodávající odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Kupujícímu za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které Prodávající zavázal provést plnění dle této Smlouvy nebo jeho část.

- ZÁRUKA, MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

  - Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zařízení minimálně po dobu 12 měsíců. Poskytuje-li výrobce Zařízení na kteroukoliv jeho součást záruku delší, pak pro tuto součást platí tato delší záruční doba. Záruka se nevztahuje na součásti Zařízení, které mají charakter spotřebního materiálu a které podléhají vysokému mechanickému opotřebení a současně platí, že takové součásti musí být explicitně označeny v technické dokumentaci k Zařízení jako součásti, na které se záruka nevztahuje.

  - Záruka za jakost počíná běžet dnem následujícím po podpisu Předávacího protokolu dle odst. 9.4 Smlouvy.

  - Prodávající se zavazuje zajistit bezplatný servis Zařízení prostřednictvím autorizovaných techniků v místě předání Zařízení po celou záruční dobu dle této Smlouvy, včetně oprav, dodávky náhradních dílů, dopravy a práce autorizovaného servisního technika.

  - Zjistí-li Kupující na Zařízení závadu, vyzve Prodávajícího k jejímu odstranění prostřednictvím běžné elektronické zprávy odeslané na adresu: …….@...... (doplní účastník zadávacího řízení).

  - Prodávající je povinen od odeslání výzvy dle předchozího odstavce

    - do 48 hodin navrhnout způsob odstranění  závady,

    - do 5 pracovních dnů zahájit záruční opravu, je-li to nutné,

    - do 30 dnů závadu odstranit.

  - V případě závady nikoli běžné je Prodávající povinen provést opravu v době odpovídající složitosti opravy.

  - Náklady související se záruční opravou včetně přepravného a cestovného vždy hradí Prodávající.

  - Opravené Zařízení předá Prodávající Kupujícímu na základě předávacího protokolu o opravě závady (dále jen „Protokol o opravě závady“) obsahujícího potvrzení obou Smluvních stran, že Zařízení bylo zbaveno závady.

  - Na opravenou část Zařízení se vztahuje záruční doba dle odst. 13.1, která počíná běžet dnem odstranění závady dle Protokolu o opravě závady.

  - Vykazuje-li Zařízení závady, pro které jej nelze prokazatelně užívat v plném rozsahu více jak 60 dnů (doba závad) během šesti nebo méně po sobě jdoucích měsíců záruční doby, je Prodávající povinen odstranit vadu dodáním nového Zařízení bez vady dle § 2106 odst. (1) písm. a) OZ, a to ve lhůtě 90 dnů ode dne odeslání výzvy k dodání, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Kupující je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní Ceny za každý započatý den prodlení s plněním povinností dle odst. 4.2 a 13.10 Smlouvy.

  - Kupující má nárok na úhradu 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením záruční opravy dle odst. 13.5.

  - Kupující má nárok na úhradu 7.500,- Kč za každý započatý den, po který nemohl Zařízení pro vadu podléhající záruční opravě používat, počínaje 31. dnem po uplatnění záruční vady. V případě, že byla v souladu s ustanovením odst. 13.5 stanovena na opravu vady nikoli běžné zvláštní lhůta, má Kupující nárok na úhradu 7.500,- Kč za každý den následující po uplynutí této zvláštní lhůty.

  - V případě uplatnění důvodů pro odstoupení od Smlouvy dle odst. 11.1.2 je Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % Kupní Ceny.

  - Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Kupující či Prodávající (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení.

  - Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.

  - Sluvní pokutu nelze uplatnit, je-li  smluvní povinnost porušena v důsledku vyšší moci.

- SPORY

V případě soudního sporu Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou je místní příslušnost určena sídlem Kupujícího.

- MLČENLIVOST

Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž zpřístupnění by mohlo druhé Smluvní straně způsobit újmu. Tím nejsou dotčeny zákonné povinnosti Kupujícího.

- ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

  - Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

  - Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran, neumožňuje-li jednostrannou změnu Smlouva či právní předpis.

  - Smlouva jako celek včetně všech Příloh podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich zveřejnění. Uveřejnění Smlouvy zajistí Kupující.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace předmětu koupě

Příloha č. 2:	Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Zařízení

Příloha č. 3:	Čestné prohlášení o závazku dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání

  - Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě Smluvní strany své podpisy.

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

__________________________

Jméno:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Funkce:	ředitel

Za: _____________________________

________________________

Jméno: 	_____________

Funkce: 	_____________ (doplní účastník zadávacího řízení)

# Příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě

Zařízení je bezkontaktní 3D profilometr pro vyhodnocování topografie (tvar, drsnost, vlnitost) povrchů součástí z libovolných pevných materiálů (kov, sklo, keramika atd.), měření tlouštěk tenkých vrstev (včetně transparentních).

Zařízení musí být ovládáno počítačem a musí umožňovat automatizovaná měření a stanovení uvedených parametrů povrchů v souladu s normou ISO 251 78 a to nedestruktivní bezkontaktní metodou. Zařízení musí být schopno vyhodnocovat širokou škálu povrchů od velmi hladkých povrchů s drsností v řádu desetin nanometru po drsnosti v řádu desítek mikrometrů. Z důvodu požadavku na prostorovou korelaci a rychlost měření je vyžadován jeden přístroj nikoliv kombinace více zařízení či senzorů. Zařízení musí být vybaveno systémem pro izolaci vibrací, který umožní měření v běžných podmínkách na pracovišti. Zařízení musí disponovat vysokou mírou opakovatelnosti měření topografie s vysokým rozlišením výšky (osa Z), bez ohledu na zvětšení objektivu.

Sestava 3D profilometru pracuje na bázi skenování interference bílého světla se současným vyhodnocováním interferenční obálky a fázového průběhu. Zařízení musí být vybaveno dvěma kombinovatelnými motorizovanými enkódovanými karuselovými zásobníky, a to jedním pro alespoň 4 objektivy a druhým pro přídavný optický zoom s alespoň třemi pozicemi, a to pro základní zvětšení 1x a další minimálně dvě hodnoty zvětšení v rozsahu alespoň 0,5× až 2×. Minimální sestava požadovaných interferometrických objektivů je specifikována níže.

Zařízení musí být vybaveno automatickými motorizovanými posuvy a náklony v alespoň 5 osách: XYZRP – lineární posuvy (XYZ) a náklony stolku (RP) okolo X a Y dle níže specifikovaných požadavků.

Rozsah polohování v osách X a Y je požadován alespoň 200 mm, vertikální posuv v ose Z alespoň 100 mm, náklony stolku alespoň ± 4 °.

Za předpokladu otáčení měřeným vzorkem (okolo osy Z) musí Zařízení umožňovat měření lokálních parametrů celého povrchu vzorku na plochách odpovídajících zornému poli zvoleného objektivu na plochých kruhových vzorcích až do průměru 635 mm.

Systém musí umožňovat stitching zorných polí objektivu v libovolně velké oblasti, a to až do maximálního rozsahu polohování (XY). Součástí sestavy musí být integrovanou ochranou objektivu pomocí funkce zastavení posuvů při detekci kolize. Přístroj musí být vybaven možností nastavení minimální vzdálenosti objektivu od povrchu vzorku ve směru osy Z.

Zařízení musí být vybaveno systémem pro automatické přeostření do ohniskové roviny při výměně objektivu i zoomu.

Dále musí Zařízení zahrnovat funkci automatického nalezení povrchu vzorku, vč. automatického nastavení vhodných parametrů měření (rozsah skenování, intenzita osvitu, náklon vzorku a další).

Kompletní ovládání systému i následné pokročilé vyhodnocování naměřených dat musí být zajištěno jediným počítačovým programem, který bude dostupný i pro off-line analýzu (alespoň 5 dodatečných off-line licencí). Tento program musí podporovat ovládání pomocí vzdáleného přístupu, včetně ovládání polohovacího systému. Součástí programu musí být také funkce pro kalibraci systému, analytické nástroje pro pokročilé vyhodnocování topografie povrchu, funkce pro tvorbu vlastních měřicích algoritmů vč. generování uživatelsky nastavitelných reportů. Součástí funkcí pro vyhodnocení dat musí být mj. analýza profilu a tloušťky vrstev včetně transparentních, zobrazení naměřeného povrchu ve 3D v reálných barvách, nástroje pro automatické vyhodnocování asférické optiky (odchylky od ideálního tvaru, Forbesovy polynomy i klasické kónické polynomy), náhled vzorku v režimu potlačení interferenčních proužků.

Program také musí umožňovat výstup surových dat (korelogramů) ve formátu, který lze posléze zobrazit a zpracovat (mimo Zařízení). Software musí umožňovat export i import dat do běžně užívaných 3D formátů (zejména .sdf,. sur,.stl).

Zařízení musí dále disponovat citlivou monochromatickou kamerou s vysokým rozlišením alespoň 1,7 MPx.  umožňovat precizní vertikální skenování piezoelementem pro měření velmi hladkých, rovinných povrchů s rozsahem měření alespoň 140 µm a s možností prodlouženého skenu, v režimu skenování bez piezoelementu pro měření drsnější a schodovité struktury je požadován rozsah skenování alespoň 15 mm. Systém musí umožňovat porovnání dvou a více ploch s výškovým rozdílem alespoň 35 mm.

Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení a kalibrace, zaškolení obsluhy, předání návodů a alespoň 5 off-line licencí softwaru pro pokročilou analýzu měřených dat.

Zařízení musí zahrnovat součásti a splňovat technické podmínky uvedené v této tabulce.

| Č. | Popis a minimální specifikace Zařízení stanovené Kupujícím | Popis a specifikace Zařízení nabízeného Prodávajícím | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PROFILOMETR |  |  |
| I. | OBJEKTIVY - min. 4 různé výměnné interferenční objektivy pro různé rozsahy tlouštěk měřených vzorků |  |  |
| 1 | Interferometrický objektiv s velkým zorným polem - Zvětšení v rozsahu 1× až 2,5× - Numerická apertura (NA) ≥ 0,03 - Pracovní vzdálenost (WD) ≥ 4 mm - Optické rozlišení dle Sparrowova kritéria < 10 µm |  |  |
| 2 | Interferometrický objektiv s dlouhou pracovní vzdáleností: - Zvětšení: 5× až 10× - NA ≥ 0,10 - WD ≥ 35 mm - Optické rozlišení < 2,5 µm pro měření topografie |  |  |
| 3 | Interferometrický objektiv: - Zvětšení 10× - 20× - NA ≥ 0,30 - WD ≥ 4 mm - Rozlišení < 1 µm - Objektiv musí být vybaven justážním kroužkem pro jemné ladění ohniska vůči referenčnímu zrcadlu. - Objektiv musí být teplotně kompenzován pro eliminaci vlivu dotyku při justáži na stabilitu měření. |  |  |
| 4 | Interferometrický objektiv s vysokým rozlišením: - Zvětšení 50× - 100× - NA ≥ 0,55 - WD ≥ 0,5 mm - Rozlišení < 0,55 µm - Objektiv musí být vybaven justážním kroužkem pro jemné ladění ohniska vůči referenčnímu zrcadlu. - Objektiv musí být teplotně kompenzován pro eliminaci vlivu dotyku při justáži na stabilitu měření |  |  |
| 5 | Všechny výše uvedené objektivy musí mít shodnou parfokální vzdálenost. Použití adaptérů je přípustné. |  |  |
| II. | OSTATNÍ |  |  |
| 6 | Motorizovaný posuv v osách X, Y v rozsahu alespoň 200 mm × 200 mm. |  |  |
| 7 | Motorizovaný vertikální posuv (osa Z) v rozsahu alespoň 100 mm. |  |  |
| 8 | Motorizované náklony kolem os X a Y v rozsahu alespoň ± 4 ° s automatickou parcentrickou korekcí a středem rotace nad povrchem stolu. |  |  |
| 9 | Maximální rychlost skenování alespoň 50 μm/s při plném rozlišení senzoru kamery. |  |  |
| 10 | Motorizovaný posuv měřící hlavy v ose Z s ochranou objektivu před nárazem. |  |  |
| 11 | Vertikální rozsah skenování s přesným kontrolovaným posuvem v rozsahu minimálně 140 µm či více a rozšířený rozsah skenování alespoň 15 mm. |  |  |
| 12 | Motorizovaná aperturní clona, polní clony i výměník filtrů. |  |  |
| 13 | Citlivá digitální monochromatická kamera s minimálně 1,7 miliony měřicích bodů (Pixelů). |  |  |
| B. | MĚŘENÉ VZORKY |  |  |
| 14 | Měření tloušťky transparentních vrstev v rozsahu optických tlouštěk (tloušťka x index lomu) alespoň od 0,05 µm do 1 µm. |  |  |
| 15 | Možnost zobrazení vzorku v režimu reálných barev, a to i ve 3D reprezentaci. |  |  |
| 16 | Měření 3D topografie nanesených tenkých vrstev (porézní i neporézní vrstvy, polovodivé vrstvy, tuhé částice) na skleněném, kovovém a polymerním nosiči |  |  |
| 17 | Měření hodně i málo odrazných vzorků s odrazivostí v rozsahu alespoň 0,1 % až 100 % s jedním měřicím módem. |  |  |
| 18 | Možnost měření lesklých, hladkých, matných i drsných povrchů, a to jak transparentních, tak neprůhledných. Možnost měření kovových, skleněných i polovodičových i organických vzorků |  |  |
| 19 | Opakovatelnost měření topografie povrchu dle ISO normy 25178 nanejvýš 0,1 nm nebo lepší, a to pro libovolné zvětšení nezávisle na použitém objektivu |  |  |
| 20 | Opakovatelnost RMS nanejvýš 0,005 nm nebo lepší pro libovolné zvětšení |  |  |
| 21 | Plocha vzorků až do velikosti 200 × 200 × 80 mm a hmotnosti alespoň 8 kg. Ve speciálních případech až do průměru kruhových vzorků 635 mm. |  |  |
| 22 | Opakovatelnost měření výšky schodu alespoň 0,1 % nebo lepší. Přesnost měření výšky schodu alespoň 0,4 % nebo lepší. |  |  |
| C. | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| 23 | Pracovní stanice s integrovanými pneumatickými antivibračními izolátory pro eliminaci vnějších zdrojů vibrací |  |  |
| 24 | Sada kalibračních standardů pro rutinní kalibrace Zařízení a pro ověření správnosti měření. Zejména standard pro ověření přesnosti výšky schodu (step-height standard), rovinný standard se sub-nm drsností (Sa < 1 nm), laterální kalibrační standard a fokusační mřížku. |  |  |
| D. | Počítač s řídicí jednotkou a softwarem |  |  |
| I. | PC |  |  |
| 25 | PC sestava pro řízení a vyhodnocení experimentu: - klávesnice a optická myš - alespoň 16 GB RAM - barevný LCD o úhlopříčce min. 27“ - joystick pro ovládání polohovacího stolku (posuvů i náklonů) s tlačítkem pro emergency stop a s nastavitelnou mezní polohou objektivu pro prevenci jeho poškození |  |  |
| II. | SOFTWARE – na (i) ovládání Zařízení a (ii) analýzu a zpracování naměřených dat (AZD) |  |  |
| 26 | 1× plná licence software pro ovládání přístroje, měření a vyhodnocení (kompatibilní s MS Windows 10 / 11) + aktualizace alespoň po dobu 1 roku zdarma |  |  |
| 27 | Alespoň 5× přídavných licencí na software (kompatibilní s MS Windows 10 / 11) pro zpracování naměřených dat na jiných PC s bezplatnými aktualizacemi po dobu alespoň 1 roku |  |  |
| 28 | Možnost exportu naměřených dat pro další zpracování, požadované formáty: .xyz, .asc, .stl |  |  |
| 29 | Možnost plně autonomního nastavení parametrů měření, včetně nalezení povrchu a provedení autofokusu, určení úrovně osvitu, automatického náklonu vzorku pro snížení nároků na obsluhu přístroje |  |  |
| 30 | AZD - Vyrovnávání sklonu (leveling), odečtení tvaru (sféra, cylindr, ...) a filtrování dat minimálně těchto typů (Spline, FFT, low-pass a high-pass, band-pass, band-reject) |  |  |
| 31 | AZD - Statistické funkce 2D i 3D (Ra, Rku, Rmax, Rsk, Rpk, Rvk, Rz, Sm; ISO Flatness, Sa, Sku, Sq, Ssk, Spk, Sv, Sz, histogramy, PSD) dle příslušných ISO norem (ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178). |  |  |
| 32 | AZD - Algoritmus pro horizontální skládání měřených oblastí (tzv. stitching v rovině x,y) při měření velkých vzorků |  |  |
| 33 | AZD - Algoritmus pro měření vzorků s vysokým sklonem ploch ( minimálně v rozsahu 90 až 75 ° od osy Z s alespoň s jedním z dodaných objektivů) a to i v případě vzorků leštěných v optické kvalitě. |  |  |
| 34 | AZD - Vyhodnocování asférické optiky pomocí klasických kónických polynomů i Forbesových polynomů. |  |  |
| 35 | AZD - Automatizovaná segmentace dat dle zadaných statistických parametrů (členní dle výšky, sklonu, diskontinuit a podobně) s možností statistického vyhodnocení segmentů. |  |  |

Účastníci zadávacího řízení uvedou v nabídce jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům požadované technické specifikace, ze kterého bude zřejmé, zda nabízené zařízení splňuje (či překračuje) požadované parametry, popř. jakým způsobem nabízené zařízení zabezpečuje požadované funkce – viz výše uvedená tabulka.

# Příloha č. 2 - Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Zařízení

Doplní (vloží) účastník zadávacího řízení

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o závazku dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání

Bude doplněno před uzavřením Smlouvy