## List1
Technická specifikace monokrystalového X-ray difraktometru
* kritérium: | P - Povinný požadavek
B -Požadavek bodově ohodnocený
Položka | Popis | Kritérium* | Ano | Ne | Přidělené body
1 | Obecné požadavky na monokrystalický RTG difraktometr:
1.1 | Difraktometr musí splňovat klasifikaci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro „drobný zdroj ionizujícího záření“ | P
1.2 | Difraktometr musí mít certifikát o Shodě se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (pro elektromagnetickou kompatibilitu a 2006/42/ES pro strojní zařízení. | P
1.3 | Prostorný radiační kabinet, vybavený plně automatickým a softwarem (SW) ovládaným osvětlením kabinetu a vzorku v kombinaci s videem krystalů s vysokým rozlišením (HD kamerou). | B |  |  | Ano: 5 bodů, Ne: 0 bodů
1.4 | Difraktometr musí splňovat české normy (ČSN) pro elektrickou instalaci | P
1.6 | Monokrystalický RTG difraktometr musí mít pouze jednofázové síťové napájení. | P
1.7 | Monokrystalický RTG difraktometr musí být namontován na kolech pro snadnou instalaci a manévrovatelnost. | P
2 | RTG zdroj / VN generátor:
2.1 | Pro studium náročných a slabě difraktujících vzorků musí být difraktometr vybaven duálním (Mo Kα/Cu Kα) mikrofokusním zdrojem s vysokým jasem, namontovaným na čtyřkruhový kappa goniometrický systém. | P
2.2 | Přepínaní mezi Mo Kα a Cu Kα mikrofokusním zdrojem musí být plně automatické a musí být snadno provedeno pomocí SW pro ovládání přístroje bez jakéhokoli dalšího zásahu uživatele. | P
2.3 | RTG zdroje záření musí být v uzavřeném tubusu s mikrofokusní vakuovou technologií, s optimalizovanou dvou-odrazovou konfokální monochromatickou optikou a vícevrstevnatou fokusní optikou. | P
2.4 | Výkon Mo Kα mikrofokusního RTG zdroje musí být dimenzován do výkonu nejméně 50 W a průměr paprsku (FWHM) v krystalové poloze vzorku musí být v rozsahu 90 – 110 μm, s maximální divergencí ≤ 4,5 mrad. | P
2.5 | Výkon Cu Kα mikrofokusního RTG zdroje musí být dimenzován do výkonu nejméně 50 W a průměr paprsku (FWHM) v krystalové poloze vzorku musí být v rozsahu 120 – 140 μm, s maximální divergencí ≤ 9 mrad. | P
2.6 | Volitelná divergence Cu Kα svazku musí být plně automatická a SW ovládatelná a musí umožňovat plynulé nastavení divergence rentgenového paprsku Cu Kα v rozsahu alespoň 9 mrad - 1 mrad. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
2.7 | Pro analýzu velmi malých a velmi slabě difrakčních krystalů musí systém s mikrofokusním Mo Kα zdrojem hustotou toku (flux) rovnou nebo větší než 2 x109 ph/(sec*mm2) v poloze vzorku krystalu. | P
2.8 | Pro analýzu velmi malých a velmi slabě difrakčních krystalů musí systém s mikrofokusním Cu Kα zdrojem hustotou toku (flux) rovnou nebo větší než 2 x1010 ph/(sec*mm2) v poloze vzorku krystalu. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
2.9 | Mikrofokusní zdroj musí být chlazen vnitřním (interním) vodným okruhem, aby byla zabezpečená tepelná stabilita zdroje. Je vyžadována stabilita +/- 0.05% nebo lepší v průběhu doby 8 hodin. | P
2.10 | Pro oba mikrofokusační zdroje (Mo Kα a Cu Kα) musí být optimalizace rentgenového paprsku dosažena jemným nastavením optických komponent rentgenového záření na piezoelektrických podstavcích. Ty jsou automaticky kontrolované SW. | P
3 | Požadavky na RTG plošný detektor:
3.1 | Pro nejlepší poměr signál : šum difrakčních dat, musí být detektor založení na technologii přímé detekce jednotlivých fotonů (direct detection single photon-counting) přes celý dynamický rozsah na polovodičovém pixel snímači: tzn. bez konverze RTG záření na viditelné světlo pomocí scintilátoru, bez zvětšovací vláknové optiky. Detekce RTG fotonů je přímá, bez konverze na viditelné světlo, protože konverze je potencionální zdroj šumu. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
3.2 | Detektor by neměl vytvářet temný proud, artefakty způsobené pozadím nebo šumivé efekty čtení. | P
3.3 | Charakteristiky detektoru by měly zabránit jakémukoliv zkreslení snímku z důvodu geometrie „rolling shutter“. | P
3.4 | Detektor musí mít velikost pixelu rovnou nebo menší než 100 x 100 µm2: umožňuje nejpřesnější difrakční bodové rozlišení. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
3.5 | Aktivní plocha detektoru musí být alespoň 55 cm2: pro vysoké pokrytí a maximální rozlišení měřených dat. | P
3.6 | Detektor by měl mít:
3.6.1 | Alespoň 500,000 dostupných pixelů | P
3.6.2 | Funkce ‘top hat point spread‘ (FWHM) není větší než 1 pixel: umožňuje tak optimální rozlišení blízkých Braggových odrazových dat, který můžou být u materiálů s dlouhou základní buňkou (včetně proteinů) | P
3.6.3 | Možnost pro 30-bitový dynamický rozsah (nebo větší). | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
3.6.4 | Schopnost registrace jednotlivých fotonů: lokálně větší než 1 x 106 ph/sec/px. | P
3.6.5 | Možnost doby načítání kratší než 10 nsec.: pro podporu bez uzávěrkové (shutterless mode) kolekce dat a zkrácení celkového času sběru dat. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
3.6.6 | Možnost načítání snímku rychleji než 80 Hz: pro optimální záznam silně difraktujících vzorků. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
3.6.7 | Energetická diskriminace: odfiltrování fluorescenčních efektů. | P
3.6.8 | Detekční kvantová účinnost alespoň 95% pro Cu Kα. | P
3.6.9 | Žádné čárové efekty, mezi pixelové přetékáni a dosvit (streaking, bloom, afterglow effects). | P
3.6.10 | Detektor musí být vzduchem chlazený a musí pracovat při pokojové teplotě. Detektor nemůže mít externí chladič. | P
4 | Požadavky na goniometr:
4.1 | Přístroj musí mít čtyř-kruhový Kappa goniometr, který umožňuje strategie sběru dat s nejvyšší účinností | P
4.2 | Goniometr musí být konstruován tak, aby se rozšířené směry čtyř os rotace protínaly v jednom bodě s chybou nepřesahující 10 μm (‘sphere of confusion’). | P
4.3 | Rameno s detektorem a Theta rameno musí být tak integrované, aby umožnili SW nastavitelnou vzdálenost od vzorku po detektor s vysokou přesností a v rozsahu od 32-200 mm. | P
4.4 | Čtyř-kruhový Kappa goniometr musí unést nejméně 2 kg na ose phi. | P
4.5 | Goniometr musí umožnit sběr dat s rychlostí alespoň 10 stupňů / sek na Omega ose a 20 stupňů / sek na Phi ose. | P
4.6 | Goniometr musí být vybaven mikroskopovou videokamerou pro jednodušší živé centrování vzorku a také pro indexovaní (face-indexing) krystalu pro absorpční korekce. | P
4.7 | Radiační kabinet je vybaven interním monitorem: pro zobrazení centrovaného krystalu na goniometru. | B |  |  | Ano: 5 bodů, Ne: 0 bodů
4.8 | K dispozici musí být ‘kolizní mapa’ definující dostupné úhlové rozsahy pro všechny osy goniometru a dále musí být goniometr vybaven s rozsáhlou (HW a SW - podpořené) detekcí jakékoliv kolize s plně automatizovanou neschopností pohybu goniometru v případě jakékoliv kolize. | P
4.9 | Přístroj je automaticky kalibrovatelný na místě pomocí kalibračního krystalu. Krystal je součástí dodávky. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
5 | Požadavky na PC a Software:
5.1 | Systém difraktometru musí být vybaven výkonným řídicím počítačem s veškerým SW potřebným pro řízení přístroje, sběr dat, integraci a analýzu dat atd. | P
5.2 | SW pro integraci a analýzu dat musí být poskytnuto neomezené množství s neomezenou dobou platnosti. | P
5.3 | SW musí být uživatelsky příjemný a musí umožnit rychlý, datově omezený sběr reflexí pro strukturní řešení typu ‚intelligent crystal screening‘. | P
5.4 | Software musí zahrnovat automatizovaný nástroj „před-experiment“: pro nejúčinnější stanovení základní buňky a vyhodnocení kvality krystalu a podle toho zvolení strategie sběru dat v závislosti na kritériích (např. požadované rozlišení, multiplicita / redundance, průměrný I/σ nebo celkový čas sběru dat atd.). | P
5.5 | Pro optimální sběr a analýzu mikro-difrakčních polykrystalických dat, difraktometr musí mít možnost skanu typu Gandolfi: souvislý sběr dat pomocí simultánního a koordinovaného pohybu omega a phí os difraktometru. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
5.6 | SW musí umožňovat kontrolu měřených parametrů základní buňky a porovnat je s existujícími strukturními databázemi, jako jsou CCDC ‚CSD‘, a stejně tak s vytvořenou databází měřených vzorků (AV ČR, UACH). | P
5.7 | SW musí umožnit plně automatický sběr a redukci dat a být kompatibilní se současnými open source SW jako: Olex2, SHELX, Win-GX, SIR, Crystals a JANA, atd. | P
5.8 | Součástí dodávky musí být SW umožňující plně automatické řešení struktur a jejich dořešení (refinement) po dobu současného sběru dat. SW balík musí obsahovat přímé metody, Pattersonova metoda a dual space metoda. | P
5.9 | Přístroj musí umožnit vzdálenou podporu a diagnózu přes např. ‚remote desktop‘ a jiné důvěryhodné přístupy. | P
5.10 | SW musí mít možnost uložit obrázky ve formátu, který je okamžitě kompatibilní s jinými alternativními programy pro zpracování dat, bez další konverze, například včetně XDS, d * TREK, MOSFLM a HKL-2000/3000 atd. | P
5.11 | Uživatel musí mít volný a bezplatný přístup k opakovaným updatům ovládacího a analytického SW (např. v časovém horizontu 6-12 měsíců). | P
6 | Požadavky na teplotní zařízení:
6.1 | Difraktometr musí obsahovat kompatibilní HW a SW pro integrované teplotní zařízení: teplotní ovládač a tryska využívající tekutý dusík pro kontrolovaně chlazené vzorky a umožňující teplotní rozsah 80-500 K. | P
6.2 | Připojení teplotního zařízení by mělo zahrnovat LN2 Dewarvu nádobu s objemem nejméně 60 l. | P
6.3 | Teplotní zařízení musí obsahovat potřebné servisní soupravy a náhradní membránové soupravy atd. po dobu 3-letého nepřetržitého provozu. | P
6.4 | Systém by měl zahrnovat snadno přemístitelnou 120 l LN2 Dewarovu nádobu a vhodné vybavení pro plně automatizované doplňování výše uvedené 60 l Dewarové nádoby (bod 6.2). | P
7 | Požadavky na optický mikroskop:
7.1 | Nabídka musí zahrnovat vysoce výkonný stereomikroskop: vhodný pro krystalografické vzorky, jejich manipulaci a výběr. Včetně LED osvětlení, polarizaci, kamery a různé zvětšení atd. | P
8 | Požadavky na chladící zařízení:
8.1 | Chladič, potřebný k monokrystalickému difraktometru musí být součástí nabídky a musí být kompletně integrovaný do systému v rámci jeho radiačního kabinetu, nesmí být mimo kabinet. | P
9 | Požadavky na krystalografické příslušenství:
9.1 | Celkem dvě kovové goniometrické hlavičky pro vzorky. | P
9.2 | Kompatibilní krystalografické příslušenství: např. sady mikro nástrojů, které je vhodné pro hledání, výběr krystalu a manipulaci s nimi, magnetické podstavce, vhodná sada „loops“, „microgrippers“ a „micromounts“ pro upevnění krystalů širokého rozsahu velikostí. | P
10 | Požadavky na UPS:
10.1 | Nabídka musí zahrnovat zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) vhodný pro podporu celé instalace nového přístroje (včetně difraktometru, počítačového systému a připojení teplotního příslušenství) po dobu až 30 minut v případě výpadku napájení ze sítě. | P