| Klasifikace Dokumentu |  | BL - Restricted for internal use | TC ID / Revize |  | 00108188 / C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status Dokumentu |  | Document Reviewed | Dokument No. |  | N/A |
| WBS kód |  | TBD |  |  |  |
| PBS kód |  | N/A |  |  |  |
| Requirements Specification Document (RSD) |  |  |  |  |  |
| Technická specifikace k rámcové smlouvě na vakuový fitting a vakuové měrky s kontroléry TP15_041 Klíčová slova N/A |  |  |  |  |  |
|  | Pozice |  |  | Jméno a příjmení |  |
| Odpovědná osoba | Group Leader of Vacuum and Cryogenics |  |  | Lukáš Brabec |  |
| Připravil | Group Leader of Vacuum and Cryogenics |  |  | Lukáš Brabec |  |

| RSS TC ID/ Revize | Datum vytvoření | Datum změny | Systems Engineer |
| --- | --- | --- | --- |
| 003996 / A.001 | 03.04.2015 11:33 | 03.04.2015 | Aleksei Kuzmenko |
| 003996 / A | 03.04.2015 12:15 | 07.04.2015 | Aleksei Kuzmenko |
| 003996 / A | 03.04.2015 12:15 | 24.04.2015 | Aleksei Kuzmenko |

| Revize dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno (Reviewer) | Pozice | Datum | Podpis |

| Schválení dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno (Schvalovatel) | Pozice | Datum | Podpis |

| Záznam o provedených změnách v dokumentu / revize |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna No. | Vyrobil | Datum | Popis změn, Stránka, Kapitola | TC rev. |

Obsah

1. Obecný popis	4

2. Podmínky provozu	4

3. Součástí dodávky	4

4. Mezinárodní standardy	5

5. Technická specifikace	5

5.1. Vakuový fitting	5

5.1.1. Standardní komponenty	5

5.1.2. Potrubí	6

5.2. Vakuové měrky	7

5.2.1. Vakuové měrky s rozsahem 1000 mbar ÷ 1x10-4 mbar	8

5.2.2. Vakuové měrky s rozsahem 1000 mbar ÷ 1x10-9 mbar	8

5.3. Kontroléry	9

5.4. Specifické požadavky na jakost výrobku	9

# Obecný popis

Předmětem nákupu je vakuový fitting a vakuové měrky s kontroléry, které budou součástí vakuového systému (HV a UHV) v budově ELI-Beamlines.

Vakuový systém je součástí laserových systémů, vedení laserových svazků a experimentálních komor.

Vakuový fitting různých typů (ISO-K, ISO-F, ISO-KF a ISO-CF) se skládá ze spojovacích prvků, těsnění, přírub, potrubí, vlnovcových hadic aj.

Vakuové měrky budou sloužit k měření tlaku uvnitř systému a budou rozděleny z hlediska dvou měřících rozsahů:

- měřící rozsah 1000 mbar ÷ 110-4 mbar,

- měřící rozsah 1000 mbar ÷ 110-9 mbar.

# Podmínky provozu

REQ-008264/A

Dodávané zboží vakuový fitting musí být určeno k provozu v následujících podmínkách:

- Vnitřní minimální tlak 103  - 10-9 mbar;

- Vnější maximální tlak 103 mbar;

- Teplota:	20±5 °C;

- Vlhkost:	40-80 %.

REQ-008265/A

Dodávané zboží vakuové měrky musí být určeno k provozu v následujících podmínkách:

- Vakuové měrky musí být schopny provozu 24 hod. denně;

- Teplota:	20±5 °C;

- Vlhkost:	40-80 %.

REQ-008266/A

Minimální a předpokládané množství komponent je specifikováno v příloze 2b) zadávací dokumentace.

# Součástí dodávky

- Čištění, balení a transport zboží.

REQ-007969/A

Dodavatel předloží technickou dokumentaci, manuál údržby.

# Mezinárodní standardy

REQ-008263/A

Dodané vakuové komponenty, potrubí a měrky musí splňovat následující standardy:

- ISO 1609:1986 - Vacuum technology - Flange dimension;

- ISO 2861:2013 - Vacuum technology - Dimensions of clamped - type quick-release couplings;

- ISO 3669: 1986 - Vacuum technology - Bakable flanges – Dimensions;

- ISO/TS 3669-2:2007 - Vacuum technology - Bakable flanges: Dimensions of knife-edge flanges.

# Technická specifikace

## Vakuový fitting

### Standardní komponenty

REQ-007927/A

Typy a rozměry komponent musí být v souladu s přílohou 2b) zadávací dokumentace.

REQ-007928/A

Materiály jednotlivých komponent musí být v souladu s přílohou  2b) zadávací dokumentace.

- Korozivzdorná ocel AISI 303;

- Korozivzdorná ocel AISI 304;

- Korozivzdorná ocel AISI 304L;

- Korozivzdorná ocel AISI 316L;

- Korozivzdorná ocel AISI 316 Ti;

- Hliníková slitina 380.0 (3.2162);

- Hliníková slitina 6026;

- Hliníková slitina 6061;

- Hliníková slitina 6081;

- Hliníková slitina 6082;

- Hliníková slitina ADC 12;

- elastomer FPM;

- Měď OFHC (2.0040);

- Pozinkovaná ocel (Zinc-plate Steel);

- Poniklovaná ocel (Steel nickel plate);

- Slitina zinek-nikl (Zinc alloy nickel plated).

REQ-007929/A

Maximální netěsnost všech komponent musí být menší než

1·10-9 mbar·l·s-1.

REQ-007930/A

Komponenty musí být vyčištěny a odmaštěny v souladu s vakuovým prostředím.

REQ-007931/A

Komponenty musí být baleny v čistých prostorách.

REQ-007932/A

Těsnicí plochy musí být bez škrábanců.

REQ-007933/A

Komponenty musí být baleny do plastových obalů.

### Potrubí

REQ-007934/A

Délky potrubí L a světlosti potrubí DN musí být v souladu s přílohou 2b) zadávací dokumentace.

REQ-007935/A

Vakuová potrubí musí být na obou koncích opatřena přírubami typu ISO-K (dle normy ISO 1609).

REQ-007936/A

Vnitřní povrch potrubí musí mít drsnost Ra 0,8 μm nebo lepší (viz obr. 1).

REQ-007937/A

Svary musí být provedeny zevnitř.

REQ-007938/A

Vnější povrch musí být úpraven tryskáním nebo balotinováním.

REQ-007939/A

Geometrické tolerance musí být dle obr. 1.

REQ-007940/A

Příruby ISO-K musí být zakryty plastovou krytkou, která ochrání těsnící plochy proti poškození.

REQ-007941/A

Potrubí musí být vyčištěno a odmaštěno v souladu s vakuovým prostředím.

REQ-007942/A

Potrubí musí být baleno v čistých prostorách.

REQ-007943/A

Těsnicí plochy musí být bez škrábanců.

REQ-007944/A

Maximální netěsnost (lokální netěsnost) potrubí musí být lepší než 1·10-9 mbar·l·s-1.

REQ-007945/A

Potrubí musí být zabaleno do plastové fólie.

#### Vakuové potrubí (Obrázek 1)

Obr.1 Vakuové potrubí

## Vakuové měrky

REQ-007946/A

Dodávané vakuové měrky musí mít připojovací přírubu ISO-KF dle ISO 2861:2013 – Vacuum technology dimensions of clamped – type quick-release couplings.

REQ-007947/A

Připojení měrek k napájení a k řídicímu systému musí být realizováno standardními, obecně rozšířenými konektory např. D-sub, RJ45. Pokud konektor měrky bude jiný než D-sub, nebo FCC68/RJ45,  bude konektor součástí vakuové měrky.

### Vakuové měrky s rozsahem 1000 mbar ÷ 1x10-4 mbar

REQ-007948/A

Připojovaná příruba musí mít nominální rozměr KF 16 nebo KF 25.

REQ-007949/A

Vakuové měrky musí pokrýt měřicí rozsah minimálně 1000 mbar ÷ 1∙10-4 mbar.

REQ-007950/A

Maximální přípustná nejistota měření pro měřící rozsah 1 mbar ÷ 1∙10-3 mbar musí být ±15%.

REQ-007951/A

Výstupní signál měrky musí být v intervalu 0-11 V (DC).

REQ-007952/A

Napájení měrky musí být 24 V (DC).

REQ-008268/A

Maximální hmotnost měrky musí být 800g.

REQ-008270/A

Maximální rozměr měrky musí být 300x150x150 (výška x šířka x hloubka), [mm].

### Vakuové měrky s rozsahem 1000 mbar ÷ 1x10-9 mbar

REQ-007953/A

Připojovaná příruba musí mít nominální rozměr KF 25.

REQ-007954/A

Vakuové měrky musí pokrýt měřicí rozsah minimálně 1000 mbar ÷ 1∙10-9 mbar.

REQ-007955/A

Maximální přípustná nejistota měření musí být ±30%.

REQ-007956/A

Výstupní signál měrky musí být v intervalu 0-11 V (DC).

REQ-007957/A

Napájení měrky musí být 24 V (DC).

REQ-008271/A

Maximální hmotnost měrky musí být 1600g.

REQ-008272/A

Maximální rozměr měrky musí být 400x200x200 (výška x šířka x hloubka), [mm].

## Kontroléry

REQ-007958/A

Dodávané kontroléry musí mít minimálně 2 vstupní kanály.

REQ-007959/A

V případě odlišného vstupního konektoru pro měrku (než je D-sub nebo FCC68/RJ45) musí být konektory dodány pro každý kanál kontroléru.

REQ-007960/A

Kontrolér musí umožňovat nastavení parametrů a odečet dat sériovým rozhraním RS 232, nebo RS 485, nebo USB, nebo Ethernet.

REQ-007961/A

Kontrolér musí umožnit nastavení úrovňové spínací funkce (set point), minimálně jeden pro každý kanál (tj. nastavitelná úroveň sepnutí kontaktu).

REQ-007962/A

Základní programové vybavení kontroléru musí umožnit nastavení parametrů a čtení dat.

REQ-007963/A

Kontrolér musí být vybaven displejem, který umožní základní nastavení a odečítaní dat.

REQ-007964/A

Kontrolér musí umožnit odečítání hodnot tlaků v jednotkách mbar.

REQ-007965/A

Kontrolér musí být napájen 230 VAC, 50 Hz.

## Specifické požadavky na jakost výrobku

REQ-007970/A

Dodavatel musí poskytnout uživatelský manuál k výrobku.

REQ-007971/A

Dodavatel musí poskytnout záruční podmínky výrobku.

REQ-007972/A

Dodavatel musí poskytnout CE prohlášení o shodě pro každý typ výrobku (prohlášení musí dodržovat standardy EN ISO/IEC 17050-1; EN ISO/IEC 17050-2).