Technické specifikace předmětu plnění

Níže uvedený soubor parametrů znamená minimální rozsah požadovaných funkcionalit nebo vlastností. Nabídka lepších parametrů není vyloučena.

- Spektrální analyzátor 50 GHz

  - Vysokofrekvenční (VF) parametry

  - Kmitočet

    - Kmitočtový rozsah					2 Hz – 50 GHz (DC)

### 10 MHz – 50 GHz (AC)

    - Rozlišení							0,01 Hz

  - Interní referenční oscilátor

    - Dlouhodobá stabilita kmitočtu		nejméně ± 1 x 10-7 /rok

    - Teplotní drift		nejméně ± 5 x 10-8 (0–50 °C)

    - Počáteční kalibrační přesnost 		nejméně ± 4 x 10-8

  - Analyzační šířka pásma

    - Interní analyzační šířka pásma 		nejméně 510 MHz

    - Resolution bandwidth		nejméně 1 Hz – 80 MHz

  - Úroveň, intermodulační odolnost

    - Maximální vstupní úroveň (CW)		+30 dBm

    - 1dB kompresní bod 		nejméně +10 dBm

### 2 tone, RF att.= 0, preamp.= off, 3 GHz<fin< 8 GHz)

    - Bod zahrazení 3. harmonické (TOI) 		nejméně +10 dBm

### (RF ATT = 0, RF preamp.= off, level 2* -20 dBm,

### Δf > 5*RBW), 13 GHz ≤ fin ≤ 40 GHz

    - Bod zahrazení druhé harmonické (SHI) 		nejméně +10 dBm

### (RF attenuation = 0 dB, level = –50 dBm,

### YIG preselector on, RF preamplifier on),

### 1 GHz ≤ fin ≤ 13 GHz

  - Citlivost

    - DANL @ 1 GHz (preamp. = On)		nejméně -163 dBm/Hz

    - DANL @ 40 GHz (preamp. = On)		nejméně -157 dBm/Hz

  - Spektrální čistota

    - SSB fázový šum 		nejméně -125 dBc

### (f = 1 GHz, carrier offset 1 kHz)

    - SSB fázový šum		nejméně -129 dBc

### (f = 1 GHz, carrier offset 10 kHz)

    - Potlačení neharmonických složek „Residual response“

### (RF Att. = 0 dB, 1 MHz < f < 8400 MHz)		nejméně -110 dBm

  - Parametry real-time analýzy

  - Real-time analyzační šířka pásma		nejméně 510 MHz

  - Min. detekovatelné trvání signálu (SNR>60 dB)		nejméně 3.3 ns

  - Min. trvání signálu pro 100% POI		nejméně 3,6 µs

  - Typy zobrazení výsledků

    - real-time spectrum					Ano

    - persistence spectrum					Ano

    - real-time spektrogram					Ano

    - power vs. Time						Ano

    - power vs. time waterfall					Ano

  - Ostatní parametry

  - VF předzesilovač (100 kHz<fin< 50 GHz)		zisk nejméně 30 dB

  - Mechanický atenuátor		0-70 dB, krok nejméně 5 dB

  - Audio demodulátor		AM, FM, PM

  - USB interface		> 4 porty, verze min. 2.0

  - Měřící aplikace minimálně v rozsahu		CP, ACP, Multi channel 			ACP, OBW, Power statistic

CCDF, Spurious emissions,

Spectrum emissions,

C/N, 	C/No.

  - Řízení externího generátoru		Ano

  - Sada high pass filtrů pro pásmo 500 MHz-1,5 GHz		Ano

  - Digitální vstup/výstup pro analýzu I/Q složek		Ano

  - Rozšíření pro připojení externích směšovačů		Ano

  - Zajištění bezplatné kalibrace na období		nejméně 60 měsíců

  - Záruční doba		nejméně 48 měsíců

- Spektrální analyzátor 13 GHz

- Vysokofrekvenční (VF) parametry

  - Kmitočet

    - Kmitočtový rozsah					2 Hz –13,6 GHz (DC)										10 MHz – 13,6 GHz (AC)

    - Rozlišení							0,01 Hz

  - Interní referenční oscilátor

    - Dlouhodobá stabilita kmitočtu				nejméně ± 1 x 10-7 /rok

    - Teplotní drift						nejméně ± 5 x 10-8 (0–50 °C)

    - Počáteční kalibrační přesnost 				lepší než ± 4 x 10-8

  - Analyzační šířka pásma

    - Interní analyzační šířka pásma 		nejméně 510 MHz

    - Resolution bandwidth		nejméně 1 Hz – 80 MHz

  - Úroveň, intermodulační odolnost

    - Maximální vstupní úroveň (CW)		+30 dBm

    - 1dB kompresní bod 		nejméně +10 dBm

### 2 tone, RF att.= 0, preamp.= off, 3 GHz<fin< 8 GHz)

    - Bod zahrazení 3. harmonické (TOI) 		nejméně +25 dBm

### (RF ATT = 0, RF preamp.= off, level 2* -15 dBm,

### Δf > 5*RBW), 150 MHz ≤ fin ≤ 1 GHz

    - TOI 		nejméně +17 dBm

### (RF ATT = 0, RF preamp.= off, level 2* -15 dBm,

### Δf > 5*RBW), 3 GHz ≤ fin ≤ 8 GHz

    - Bod zahrazení druhé harmonické (SHI) 		nejméně +10 dBm

(RF attenuation = 0 dB, level = –50 dBm,

YIG preselector on, RF preamplifier on),

1,8 GHz ≤ fin ≤ 13 GHz

  - Citlivost

    - DANL @ 1 GHz (preamp. = On)		nejméně -166 dBm/Hz

    - DANL @ 2 GHz (Preamp. = Off)		nejméně -154 dBm/Hz

    - DANL @ 13 GHz (Preamp. = On)		nejméně -164 dBm/Hz

  - Spektrální čistota

    - SSB fázový šum 		nejméně -125 dBc

### (f = 1 GHz, carrier offset 1 kHz)

    - SSB fázový šum		nejméně -132 dBc

### (f=1GHz, carrier offset 10 kHz)

    - Potlačení neharmonických složek „Residual response“

### (RF Att. = 0 dB, 1 MHz < f < 8400 MHz)			nejméně -110 dBm

- Parametry real-time analýzy

  - Real-time analyzační šířka pásma		nejméně 510 MHz

  - Min. detekovatelné trvání signálu (SNR>60 dB)		nejméně 3.3 ns

  - Min. trvání signálu pro 100% POI		nejméně 3,6 µs

  - Typy zobrazení výsledků

    - real-time spectrum					Ano

    - persistence spectrum					Ano

    - real-time spektrogram					Ano

    - power vs. time						Ano

    - power vs. time waterfall					Ano

- Ostatní parametry

  - VF předzesilovač pro kmitočtový rozsah 100kHz-13,6 GHz	zisk nejméně 30 dB

  - Mechanický atenuátor		0-70 dB, krok nejméně 5 dB

  - Audio demodulátor		AM, FM, PM

  - USB interface		> 4 porty, verze min. 2.0

  - Měřící aplikace minimálně v rozsahu		CP, ACP,

Multi channel 	ACP, OBW,

Power statistic CCDF,

Spurious emissions, 				Spectrum emissions,

C/N, C/No.

  - Řízení externího generátoru		Ano

  - Sada high pass filtrů pro pásmo 500 MHz-1,5 GHz		Ano

  - Digitální vstup/výstup pro analýzu I/Q složek		Ano

  - Rozšíření pro připojení externích směšovačů		Ano

  - Elektronický atenuátor s krokem 1 dB		Ano

  - Záznam IQ signálů do BW 512 MHz		Ano

  - Rozšíření pro měření pulsních aplikací		Ano

  - Rozšíření pro měření nízko úrovňových emisí		Ano

  - Rozšíření pro EMI měřeni 		Ano

  - Rozšíření o vektorovou signální analýzu		Ano

  - Zajištění bezplatné kalibrace na období		nejméně 60 měsíců

  - Záruční doba		nejméně 48 měsíců