## Technické požadavky
Technická specifikace rentgenového práškového difraktometru s Co rentgenkou
* kritérium: | P - Povinný požadavek
B - Požadavek bodově ohodnocený (tzv. "bonusový požadavek")
Položka | Popis | Kritérium* | Ano | Ne | Přidělené body
1 | Obecné požadavky na práškový difraktometr
1.1 | Difraktometr musí být v základní sestavě vybaven Co rentgenkou. | P
1.2 | Veškeré optické moduly, které jsou součástí dodávky, musí být konstruovány pro Co záření. | P
1.3 | Generátor musí mít výkon větší než 3,0 kW. Vysoké napětí musí být minimálně 50kV, proud minimálně 50 mA. | P
1.4 | Generátor musí byt schopen automaticky přejít do pohotovostního režimu se sníženým výkonem a tím šetřit rentgenku. | P
1.5 | Goniometr přístroje musí umožnit měření s využitím symetrické theta-theta geometrie pro snadné měření práškových vzorků tak, aby po celou dobu vzorky zůstávaly ve vodorovné poloze. Goniometr musí zároveň umožnit i analýzy v nesymetrické omega-2Theta geometrii. Požadovaný úhlový rozsah goniometru musí být alespoň -110 až 160 °2Theta | P
1.6 | Reprodukovatelnost kroku goniometrumusíbýt lepší nebo rovna 0,0002°. Zároveň linearita goniometru musí být lepší nebo rovna 0.01°.
1.7 | Polovodičový detektor difraktovaného záření musí být 2D s velikostí aktivní plochy minimálně 12 x 12 mm a s velikostí jednotlivého pixelu maximálně 60 mikrometrů. V 1D režimu musí pracovat jak ve scanovacím, tak i statickém režimu v úhlovém rozsahu minimálně 3°. Detektor zároveň musí fungovat bez omezení také pro nesymetrickou omega-2theta geometrii. Změna počtu aktivních snímacích prvků detektoru musí být tudíž možná i v průběhu programového bloku (například při programové změně geometrie z rozbíhavé na paralelní). | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
1.8 | K přístroji bude dodána chladicí jednotka s uzavřeným okruhem pro chlazení rentgenky. | P
2 | Optické moduly | P
2.1 | Přístroj musí být vybaven primární i sekundární optikou umožňující provádět automaticky bez zásahu uživatele měření různými metodami rozbíhavého i paralelního svazku - například fázová identifikace (reflexe, transmise, mikrodifrakce), hloubkové profilování nebo měření tloušťky vrstev pomocí Grazing Incidence na jednom vzorku nebo i více vzorcích při použití automatického výměníku vzorků v jednom programu. | P
2.2 | Přístroj musí být vybaven fokusačním zrcadlem a fokusující polykapilárou, oboje pro Co záření | P
2.3 | Konstrukce přístroje musí umožnit snadnou demontáž a montáž optických modulů uživatelem bez nutnosti jejich následné justace. Instalované moduly musí být automaticky rozpoznány řídicím programem. | P
3 | Držáky vzorků | P
3.1 | Konstrukce přístroje musí umožnit modulární montáž různých typů držáků vzorků pro reflexní symetrickou i nesymetrickou geometrii a transmisní geometrii. Tyto držáky musí umožnit rychlou a snadnou výměnu vzorků a musí být automaticky rozpoznatelné řídicím programem. | P
3.2 | Držák pro reflexní a transmisní geometrii musí umožnit snadné nastavení přesné polohy vzorku a jeho rotaci | P
3.3 | Součástí dodávky musí být také motorizovaný vzorkový držák, umožňující pohyb v osách X, Y, a Z. Pohony držáku musí umožnit mikroposuvy s krokem maximálně 10 µm v ose x-y a 1 µm v ose z. Ovládání držáku musí být softwarové. Spolu s výše uvedeným držákem musí být dodáno zařízení pro kontrolu polohy vzorku ve směru osy Z. Zároveň musí být součástí dodávky i justovací kamera pro nastavení oblasti měření na malých vzorcích. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
4 | Ovládání přístroje a vyhodnocování výsledků analýz
4.1 | S přístrojem musí být dodán veškerý software nutný pro řízení přístroje, pro prohlížení, vzájemné porovnávání, zpracování a vyhodnocování naměřených dat kompatibilní s PC. Řídicí program musí mít alespoň jednu plně přenositelnou licenci. | P
4.2 | Vyhodnocovací program musí umožňovat kvalitativní fázovou analýzu (search-match), kvantitativní fázovou analýzu pomocí RIR metody a pomocí Rietveldovy metody. Program také musí obsahovat modul pro upřesňování struktur Rietveldovou metodou, modul pro základní krystalografické operace (indexace, zpřesňování základní buňky, redukce základní buňky), modul pro profilovou analýzu, modul pro klastrovou analýzu a modul pro řešení struktur metodou PDF. | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
4.3 | Počet licencí vyhodnocovacího programu, minimálně 10 | B |  |  | Ano: 10 bodů, Ne: 0 bodů
4.4 | S přístrojem musí byt dodán PC (včetně monitoru) určený pro ovládání difraktometru s konfigurací odpovídající požadavkům příslušného softwaru. | P