## Rozpočet
Hradec Králové, ul.Jana Koziny 1237, stavební úpravy a přístavba objektu za účelem Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové
Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 50003 Hradec Králové, IČ: 00 44 51 34
Technické vybavení Chemické laboratoře
č.ř. | ČÍSLO POLOŽKY | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 1 | Destilační přístroj se zásobníkem destilované vody, plně automatický provoz řízený mikroprocesorem. Bezpečnostní systém (výstražné diody) pro přetlak/podtlak vody, poruchy topení, plný/poloprázdný zásobník. Odpařovací a chladicí nádoba a topné spirály budou vyrobeny z nerezové oceli. Mají mít ochranu proti tvorbě vodního kamene. Voda má mít po destilaci vodivost cca 2,5 µS/cm při 20°C je bez bakterií a je zbavena CO2. Přístroj můžeme k postavení na stůl, nebo připevnění na zeď. Výkon přístroje [l/hod.] 8,0. Spotřeba chladící vody [l/hod.] 80. Vodivost destilátu [µS/cm] 2,3.Objem zásobníku [l] 12. Příkon [W] 3x 2000. Napájení [V/Hz] 400 / 50, 3 fáze. Rozměry přístroje cca ] 800 x 400 x 600 mm | kus | 1 |  | 0
2 | 2 | Digestoř 1800/9000/2300 vhodná pro pracoviště se velmi silnou chemickou zátěží způsobenou jak kyselinami tak louhy, zejména pro práci s kyselinou fluorovodíkovou,digestoř vyrobena z polypropylenu zaručující její vysokou chemickou odolnost - všechny vzduchové cesty v digestoři vyrobeny z polypropylenu - masivní a robusní konstrukce celé digestoře - spodní a horní odsávání vnitřního pracovního prostoru v celé šíři pracovní plochy - boční odsávání vnitřního pracovního prostoru v celé výši pracovního prostoru - bezpečnostní okno vertikálně posuvné, stavitelné v každé jeho pozici - spodní skřínky vyrobeny z polypropylenu - součást laboratorní digestoře - jednoplášťové provedení - maximálně využitelný, dostatečně velký prostor v celé šíři vstupu do pracovního prostoru digestoře - standardní výška pracovní plochy 900 mm - blokovací systém součástí bezpečnostního okna - integrovaný bezpečnostní systém zavěšení okenního rámu - osvětlení je umístěno zcela mimo vnitřní pracovní prostor digestoře - zakončení digestoře přírubou pro napojení na vzduchotechniku (D=200mm) - označení digestoře v souladu s ČSN EN 14175-2 Bezpečnostní okno je vertikálně posuvné s možností aretace v jakékoliv jeho poloze. Provozní otevření bezpečnostního okna je variabilní ve směru posunu okenního rámu. Maximální pozice provozního otevření je cca 500 mm nad pracovní plochou. Bezpečnostní okno je vybaveno blokovacím systémem, který na hranici provozního otevření (cca 500 mm nad pracovní plochou), znemožní bez dalšího zásahu obsluhy, posunutí okna do vyšší polohy nad 500 mm. Bezpečnostní systém zavěšení okenního rámu zajišťuje při nahodilém poškození zavěšení rámu, jeho účinnou blokaci a předcházení úrazu pádem bezpečnostního okna na pracovní plochu a případnou obsluhu digestoře. kdy ostatní typy laboratorních digestoří jsou pro práci s ní, díky její agresivitě, zcela nevhodné a není možné zajistit jejich následnou dlouhodobou životnost. vyrobena z homogenního polypropylenu (homopolymer polypropylenu) | kus | 1 |  | 0
3 | 3 | Plynový kahan, kahan Bunsenův s regulací přívodu plynu (propan-butan), | kus | 8 |  | 0
4 | 4 | Vodní vývěva | kus | 8 |  | 0
5 | 5 | Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu, Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu v komoře, PID mikroprocesorem a dvěma digitálními ukazateli teploty a času; Vnitřní prostor sušárny z nerezu; Teplotní rozsah 10 °C nad okolí až 250 °C nebo vyšší. Možnost zpožděného startu; Ventilátor zaručuje rovnoměrné rozložení teploty v komoře; Sušárna bude vybavena bezpečnostním termostatem a výstupem pro odvod zplodin; Vhodná pro sušení a sterilizaci se dvěmi vnitřními vyjímatelnými policemi; LCD displej s časovačem; dveře s oknem s dvojitým sklem; výkon minimálně 1,1 kW; celkové rozměry: 540 x 540 x 830 mm s odchylkou max. 10 mm. | kus | 1 |  | 0
6 | 6 | Magnetické míchadlo- Elektronicky řízený motor s plynulou regulací otáček, Vyroben z materiálů s dobrou chemickou odolností – horní část skleněná, spodní je vyrobena z materiálu Hytrel.průměr 110mm | kus | 8 |  | 0
7 | 7 | Topné hnízdo určeno k elektrickému ohřevu obsahu skleněných varných baněk do teploty 220° objem baňky 250ml | kus | 8 |  | 0
8 | 8 | Stavebnice modelů systému na stavbu modelů molekul pro studenty - standardní barevné kódování atomů - sady pro organickou a anorganickou chemii - velikost atomů je od 17 do 23 mm - vyrobeno z vysoce odolného plastu, - spojky pro jednoduché vazby délka 19 mm, pro násobné vazby 30 mm, pro kompaktní modely 2 mm | kus | 10 |  | 0
9 | 9 | Elektronická pipeta s nastavitelným objemem , objem 5ml | kus | 4 |  | 0
10 | 10 | Žákovská souprava pro chemii | kus | 8 |  | 0
11 | 11 | Žákovská souprava pro měření pH | kus | 5 |  | 0
12 | 12 | Žákovská souprava pro elektrochemii | kus | 5 |  | 0
13 | 13 | Váhy digitální průměr 120 mm, váživost 420 g vážení, tára, počítání kusů s automatickým přepočítáváním, stanovení hustoty / specifické hmotnosti pomocí závěsného vážení, Vlastnosti: procentuální vážení, háček pro závěsné vážení, 3 filtry pro eliminaci vlivů okolního prostředí ( vibrace, proudění vzduchu - vybavenost skleněnou ochranou skříňkou, provoz z el. sítě, váha vybavená vnitřními etalony pro interní kalibrací . | kus | 2 |  | 0
14 | 14 | Váhy digitální YA 302, 70 x 50 mm, do 300 g , LCD displej s vysokým kontrastem a podsvícením, nerezová vážící miska, vyklápěcí vrchní díl, indikace vybitých baterií, automatické vypínání, 2-AAA baterie | kus | 10 |  | 0
15 | Varné sklo
16 | 15 | Zkumavka 19,75mmx180mm EN ISO 4142 | ks | 200 |  | 0
17 | 16 | Kalibrovaná zkumavka 25 ml 1balení/50 ks, EN ISO 4142 | kus | 1 |  | 0
18 | 17 | Zkumavka 15,75x150mm , EN ISO 4142 | kus | 250 |  | 0
19 | 18 | kádinka nízká s výlevkou 150ml, ISO 3819, DIN 12 331 | kus | 20 |  | 0
20 | 19 | kádinka nízká s výlevkou 250ml, ISO 3819, DIN 12 331 | kus | 20 |  | 0
21 | 20 | kádinka nízká s výlevkou 400ml, ISO 3819, DIN 12 331 | kus | 20 |  | 0
22 | 21 | kádinka nízká s výlevkou 800ml, ISO 3819, DIN 12 331 | kus | 20 |  | 0
23 | 22 | titrační baňka ploché dno 250ml, DIN ISO 1773 | kus | 20 |  | 0
24 | 23 | frakční baňka 100ml, DIN ISO 1773 | kus | 10 |  | 0
25 | 24 | kuželová baňka 250ml, ISO DIN 1773 | kus | 10 |  | 0
26 | 25 | kuželová baňka 500ml, ISO DIN 1773 | kus | 10 |  | 0
27 | 26 | varná baňka – zábrus, kulaté dno 250ml, ISO 4797 | kus | 10 |  | 0
28 | 27 | chladič- zábrus, délka 400mm, ISO 4797 | kus | 10 |  | 0
29 | 28 | alonž- zábrus, 60mm, ISO 4797 | kus | 10 |  | 0
30 | 29 | teploměr, zábrus, Rozsah -10-150°C, ISO 4797 | kus | 10 |  | 0
31 | 30 | dest.nástavec – zábrus, Odbočka 75°, ISO 4797 | kus | 10
32 | Technické sklo
33 | 31 | dělící nálevka, hruškovitá se zábrusem 250ml | kus | 12 |  | 0
34 | 32 | střička, střička PE se skleněným kolínkem 250 ml | kus | 15 |  | 0
35 | 33 | odsávací baňka, 500 ml | kus | 5 |  | 0
36 | 34 | nálevka filtrační, sklo, průměr 100 mm, ISO 4798 | kus | 15 |  | 0
37 | 35 | nálevka filtrační, průměr 45mm nebo 55mm, ISO 4798 | kus | 10 |  | 0
38 | 36 | tyčinky, 5x200mm | kus | 50 |  | 0
39 | 37 | skleněná vana, 100x100x200mm | kus | 10 |  | 0
40 | 38 | skleněná vana, 220x180x250mm | kus | 1 |  | 0
41 | 39 | hodinové sklo, průměr 80mm | kus | 20 |  | 0
42 | 40 | hodinové sklo, průměr 120mm | kus | 20 |  | 0
43 | 41 | Petriho miska, Průměr 90mm, 1baleni/72 | kus | 72 |  | 0
44 | 42 | Petriho miska, Průměr 150mm, 1balení/36 | kus | 36 |  | 0
45 | 43 | odpařovací miska, skleněná s výlevkou průměr 95mm, DIN 12336 | kus | 10 |  | 0
46 | 44 | lékovka hnědá, 50 ml, 1 balení/144 ks | kus | 1 |  | 0
47 | 45 | uzávěr s kapátkem, Hrdlo 18 mm | kus | 100 |  | 0
48 | Odměrné sklo
49 | 46 | Pipeta dělená, 5ml, DIN EN ISO 648 | kus | 20 |  | 0
50 | 47 | Pipeta dělená, 10ml | kus | 20 |  | 0
51 | 48 | Byreta přímá s olivkou, 25ml třída přesnosti B | kus | 10 |  | 0
52 | 49 | Byreta přímá s olivkou, 50ml třída přesnosti B | kus | 10 |  | 0
53 | 50 | odměrný válec, 50ml | kus | 10 |  | 0
54 | 51 | odměrný válec, 100ml | kus | 10 |  | 0
55 | 52 | odměrný válec, 250ml | kus | 10 |  | 0
56 | 53 | odměrný válec, 500ml | kus | 4 |  | 0
57 | 54 | odměrný válec, 1000ml | kus | 2 |  | 0
58 | 55 | odměrná baňka, 100ml, DIN EN ISO 1042 | kus | 20 |  | 0
59 | 56 | odměrná baňka, 250ml, DIN EN ISO 1042 | kus | 30 |  | 0
60 | 57 | odměrná baňka, 500ml, DIN EN ISO 1042 | kus | 10 |  | 0
61 | 58 | odměrná baňka, 1000ml, DIN EN ISO 1042 | kus | 10 |  | 0
62 | Porcelán
63 | 59 | třecí miska drsná, Průměr 125 mm | kus | 5 |  | 0
64 | 60 | třecí miska drsná, Průměr 150 mm | kus | 5 |  | 0
65 | 61 | tlouček, délka 150mm | kus | 7 |  | 0
66 | 62 | tlouček, délka175mm | kus | 7 |  | 0
67 | 63 | Büchnerova nálevka, průměr 97 mm | kus | 5 |  | 0
68 | Ostatní pomůcky
69 | 64 | trojnožka na vaření, Vnější průměr 150mm | kus | 8 |  | 0
70 | 65 | síťka na kahan s keramickou vrstvou, 150x150mm nebo 160x160mm | kus | 10 |  | 0
71 | 66 | kleště kelímkové zalomená čelist, Délka 250 mm | kus | 8 |  | 0
72 | 67 | kleště kelímkové, Délka 400 mm | kus | 2 |  | 0
73 | 68 | držák na zkumavky, délka 225 mm, minimální průměr zkumavky 17 mm | kus | 10 |  | 0
74 | 69 | lžička laboratorní PP, 150 mm | kus | 20 |  | 0
75 | 70 | Špachtle nerezová oboustranná, 250 mm | kus | 2 |  | 0
76 | 71 | Špachtle nerezová oboustranná, 185mm | kus | 10 |  | 0
77 | 72 | triangl žíhací, trubičky porcelánové, trubičky porcelánové | kus | 10 |  | 0
78 | 73 | filtrační kruh PP, pro 1 nálevku | kus | 10 |  | 0
79 | 74 | pasteurovy pipety, 3 ml, 1 balení/100 ks | kus | 1 |  | 0
80 | 75 | Stojan laboratorní s kovovou deskou, Délka tyče 750mm | kus | 16 |  | 0
81 | 76 | Svorka křížová, hliník | kus | 50 |  | 0
82 | 77 | Držák bez svorky, délka 196mm | kus | 20 |  | 0
83 | 78 | Držák na chladič střední, délka 225mm | kus | 20 |  | 0
84 | 79 | Tlačka hadicová, délka 60mm | kus | 10 |  | 0
85 | 80 | Brýle ochranné (návštěvnické) | kus | 25 |  | 0
86 | 81 | Štít obličejový, 330x290mm | kus | 2 |  | 0
87 | 82 | Kahan lihový, 200 ml, EN 166 | kus | 10 |  | 0
88 | 83 | Stojan na zkumavky PP, 10 míst, průměr zkumavky 18 mm | kus | 10 |  | 0
89 | 84 | Stojan na zkumavky PP, 8 míst, průměr zkumavky 20 mm | kus | 10 |  | 0
90 | 85 | Pipetovací nástavec zelený, na objem 10 ml | kus | 10 |  | 0
91 | 86 | Tyčinkový teploměr pro všeobecné využití, rozsah -10 do 150°C | kus | 10 |  | 0
[5 empty] | celkem: | 0