Mikrováhy – technická specifikace

Váhy sloužící k přesnému vážení vzorků o velmi malé hmotnosti s vysokou přesností. Využití pro gravimetrické metody stanovení aerosolových částic v ovzduší a dále pro navažování malých množství chemikálií pro laboratorní analýzy. Požadavky na mikrováhy:

- Horní mez váživosti		min. 6 g

- Minimální možná navážka		≤ 1 mg

- Odečitatelnost		0,0005 mg

- Odchylka linearity		max. 0,004 mg

- Opakovatelnost		0,0005 mg

- Doba stabilizace			max. 8 s

- Otevírání vážící komory		270 stupňové otočení ochranného

krytu vážící komory

- Průměr vážící misky		alespoň 25 mm

- Sada pro vážení filtrů		průměr 47 – 70 mm

- Rozlišení hmotnosti na 7 desetinných míst

- Možnost zápisu hmotností – navážených hodnot

- Přenos dat s rozhraním USB, LAN, Bluetooth

- Interní kalibrace s funkcí autokalibrace (interní justování)

- Odolnost vah vůči chemikáliím

- Odolnost vah vůči mechanickému poškození

- Snadné čištění váhového prostoru

- Možnost tárování

- Display pro ovládání vah (zapnutí, ovládání dvířek, nastavení 0, vypnutí)

- Možnost nastavení hesla pro jednotlivé uživatele

- Funkce umožňující kontrolu postavení vah – upozornění při vychýlení z vodorovné polohy, úprava postavení do vodorovné polohy

- Detekování statického náboje

- Systém kontroly stabilních pracovních podmínek

- Funkce upozornění minimální hmotnosti

- Grafické zobrazení stavu připravenosti zařízení

- Možnost ovládání displeje v laboratorních rukavicích

- Malé prostorové nároky, dva terminály

- Doprava, zprovoznění, ustavení a nastavení standardní konfigurace vah

- Kalibrace vah - akreditovaná

- Vystavení kalibračního certifikátu dle ISO 17025

- Základní zaškolení obsluhy, bezpečnostní instruktáž

- Záruka					24 měsíců

- Garanční opravy v místě instalace vah

- Možnost vzdálené telefonické podpory

- Preventivní prohlídka vč. seřízení po dobu záruky zdarma	1x/rok