Kompletní gama-spektrometrická trasa s charakterizovaným HPGe detektorem a stíněním

| Položka (minimální požadavky zadavatele) | Nabídka (názvy a popisy nabízených položek) |
| --- | --- |
| Studnový polovodičový HPGe detektor s charakterizací: |  |
| Počet kusů detektoru: 1 kus |  |
| Relativní účinnost: min. 20 % |  |
| Energetický rozsah uvnitř studny min. od 20 keV do 20 MeV |  |
| FWHM pro energii 1,33 MeV: 2,2 keV nebo lepší |  |
| FWHM pro energii 122 keV: 1,3 keV nebo lepší |  |
| Průměr studny min. 16 mm, max. 30 mm |  |
| Na dolní straně studny min. 10 mm aktivní tloušťka detektoru |  |
| Charakterizace detektoru: Charakterizace zdrojem ionizačního záření v dodaném zařízení pro libovolnou geometrii vzorků v celém spektru, implementované v obslužném SW pro následnou práci s detektorem. |  |
| Integrovaný inteligentní předzesilovač se zabudovaným testovacím pulzem, digitální nastavování, monitorování proudu a teploty detektoru, nízké hladiny kapalného dusíku. |  |
| Provozní monitorování teploty krystalu detektoru |  |
| Chlazení s Dewarovou nádobou min. 30 l |  |
| Digitální analyzátor signálu s vyhodnocovacím zařízením:2 |  |
| Mnohakanálový analyzátor založený na DSP (Digital Signal Processing) technologii včetně podpory napájecího napětí pro HPGe detektor: 1 kus |  |
| Dvě skupiny 32 tisíc kanálů spektrální paměti s možností vzájemného kopírovaní nebo lepší |  |
| Zabudovaný analogový a digitální osciloskop |  |
| Propustnost signálu minimálně 180000 imp/s |  |
| 10/100 Base-TX Ethernet s TCP/IP protokolem, USB (min 2.0) a RS-232 interface |  |
| Digitální stabilizace spektra, tj. adjustace spektra podle známého píku |  |
| Zobrazovaní spektra, řízení nabíraní spektra, energetická kalibrace a nastavovaní možné přes zabudovaný web server |  |
| Minimální rozsah filtrace - náběhový čas – 0.2 až 50 µs v 255 krocích |  |
| Časová značka pro každý vstupní impuls |  |
| Vyhodnocovací zařízení včetně kompatibilního SW, které umožní vytvořit závěrečný protokol z měření. Připojení USB/LAN |  |
| On-line UPS pro alespoň 30 min. provozu bez externího napájení pro kompenzaci krátkých napěťových pulsů. |  |
| Obslužný a spektroskopický software:2 |  |
| Obslužný a vyhodnocovací software k analyzátoru a detektoru – vybaven kompenzací pravých sumací, včetně SW pro práci s charakterizovaným detektorem od stejného výrobce |  |
| Podpora ze strany základního softwaru pro rozšíření o další pokročilé softwarové doplňky/nadstavbu |  |
| Řízení vysokého napětí na detektoru, ovládání měření a základní gamaspektrometrické analýzy (možnost ukládat do souboru gama-spektra informace o délce měření, hmotnosti vzorku a parametry efektivity) |  |
| Stanovování aktivity, provádění korekce na detekční účinnosti, možnost výběru konkrétních píku při stanovování aktivity, korekce na pozadí, korekce na kaskádní koincidence a testy MDA |  |
| Olověné stínění:2 |  |
| Tloušťka Pb stínění: min. 15 cm, (ocelový plášť max. 8 mm) |  |
| Vnitřní vložka min. 2,5 cm z olova s velmi nízkým pozadím (<5 Bq/kg) |  |
| Cu vložka/výstelka: min. 1,0 mm |  |
| Otevírání: Horní odklápěcí |  |
| Stůl pod stínění s nosností odpovídající váze stínění s integrovanou vodováhou |  |
| Backshield pro odstínění terestriální složky záření |  |
| Podložka pod stínění o velikosti takové, aby s rezervou rozložila hmotnost stínění do plochy při nominální nosnosti podlahy 1 t/m2 |  |

Účastník zadávacího řízení doplní konkrétní značku a typ nabízeného komponentu a dále u technických vlastností doplní konkrétní údaj (pokud jsou stanoveny min./max. požadavky) nebo doplní ano/ne

Zde uveďte název, konkrétní značku výrobku (viz poznámka č. 1)