|  | Předmět zakázky | Konfokální laserový mikroskop s aktivním antivibračním stolem |
| --- | --- | --- |
|  | Účel použití mikroskopu | - Vysoce přesné bezkontaktní pozorování a měření textur povrchů, materiálových vzorků i větších objemových útvarů pravidelných i nepravidelných tvarů. |
|  |  | - Kombinace 3D zobrazování se standardním mikroskopickým pozorováním. |
|  |  | - Přístroj musí být schopen okamžitého použití bez nutnosti předchozí přípravy vzorků. |
|  |  | - Analýza naskenovaného 3D modelu včetně analýzy drsnosti povrchu. |
| Technická specifikace konfokálního mikroskopu |  |  |
| Optické parametry |  | Rozsah zvětšení musí být alespoň 108x - 17 000x. Laserový zdroj pro konfokální režim musí mít vlnovou délku kratší než 410 nm. Sada objektivů: Mikroskop musí být dodán minimálně se 6 objektivy s následujícími minimálními specifikacemi: Zvětšení: 5x, NA ≥ 0,15, WD ≥ 20 mm. Zvětšení: 10x, NA ≥ 0,3, WD ≥ 10,4 mm. Zvětšení: 20x, NA ≥ 0,6, WD ≥ 1 mm. Zvětšení: 50x, NA ≥ 0,95, WD ≥ 0,35 mm. Zvětšení: 50x, NA ≥ 0,6, WD ≥ 5 mm. Zvětšení: 100x, NA ≥ 0,8, WD ≥ 3,4 mm. |
| Přesnost měření: |  | Vertikální rozlišení: Maximální vertikální rozlišení nejméně 5 nm. Laterální (osové X, Y) rozlišení: Maximální rozlišení nejméně 120 nm. Opakovatelnost měření (osa Z, objektiv 50x): Minimálně 15 nm. Opakovatelnost měření (osy X, Y, objektiv 100x): Minimálně 30 nm. |
| Systémové schopnosti: |  | Systém musí podporovat měření drsnosti povrchu (liniové a plošné) dle normy ISO 25178-2*. Musí podporovat zobrazovací metody: konfokální, světlé pole (BF), polarizované světlo (POL), diferencovaný interferenční kontrast (DIC), a laserový HDR. Barevná kamera s minimálním rozlišením 2 MP. Konfokální rozlišení: Minimálně 16 MP v jednom zorném poli. Systém musí zahrnovat motorizované komponenty (revolver pro objektivy a XY stolek) s ovládáním přes software. |
| Mikroskopový stolek |  | Laterální pohyb: Minimálně 100 x 100 mm s ultrazvukovým lineárním motorizovaným pohonem bez vibrací. Nosnost stolku: Minimálně 3 kg. Rozsah motorizovaného pohybu osy Z: Minimálně 10 mm. Systém musí umožňovat pozorování a vyhodnocení vzorků o výšce alespoň 200mm. |
| Software: |  | Software musí obsahovat následující funkce: Plná kontrola všech motorizovaných komponentů mikroskopu a stolku. Funkce pro měření ve 2D a 3D, včetně měření úhlů, objemů a tloušťky vrstev. Spojování obrazů z více zorných polí (minimálně 5x5 polí) bez redukce dat. Export dat do formátů MS Word a Excel. Podpora pokročilé statistické analýzy a detekce částic a fází s filtrováním a segmentací. Podpora vyhodnocení velikosti zrna průsečíkovou i planimetrickou metodou, dle současných mezinárodních norem (např. ASTM E112-13, ISO 643:2012...)*. Podpora automatického měření tloušťky vrstvy i více vrstev v příčném řezu vzorku. Software musí zahrnovat plnou podporu pro práci s obrazy a měření dle norem ISO 25178-2*. |
| Aktivní antivibrační stůl |  | Minimální rozměry: 800 x 1200 x 780 mm (V x Š x D). Stole musí nabízet funkci aktivní izolace vibrací pro frekvence nad 10 Hz (minimální útlum 40 dB při 10 Hz). |
| Příslušenství, záruka a servis |  | Systém musí být dodán v plně funkčním a spustitelném stavu spolu s PC a dvěma monitory. Systém musí být dodán s kalibračními certifikáty a obsahovat kalibraci přímo na místě instalace. Minimální záruka 24 měsíců na hardware i software s možností prodloužení záruky prostřednictvím servisních smluv. Garantovaný servisní zásah do 5 pracovních dnů během záruční doby. |