Komunikace č. 1 s účastníkem výběrového řízení na dodávku Laboratorního vybavení II

Níže je uvedena komunikace s účastníkem výběrového řízení, která proběhla na Profilu zadavatele.

Dotaz (03.10.2022):

Prosím o dtatečné informace k VZ, dílčí plnění č. 4 – GC/MS/MS

1. Je požadována teplota iontového zdroje v rozsahu 150 – 350 °C. Je možné akceptovat teplotu iontového zdroje v rozsahu 140 – 300 °C, když je nejběžněji používané nastavení okolo 200 °C.

2. Je požadováno vyjmutí iontového zdroje bez porušení vakua. Je akceptovatelný přístroj, u kterého při vyjmutí iontového zdroje dojde k porušení vakua, ale po instalaci iontového zdroje zpět je možné do 30 minut měřit?

3. Je požadována kapacita HS autosampleru 110 vialek. Je akceptovatelné nabídnout HS autosampler s kapacitou 90 vialek?

4. U HS autosampleru je požadována přesnost teploty na 0,1 °C ve všech vyhřívaných zónách. Je u sample line a transfer line akceptovatelná přesnost na 0,5 °C?

5. U HS autosampleru je požadována možnost výměny zásobníku s vialkami bez přerušení analýzy. Je tato funkce nezbytná?

Děkuji Ing. Theodor Petřík, Shimadzu

Odpověď Quinta-Analytica, s.r.o. (10.10.2022)

Vážený pane Petřík,

danou problematiku jsem diskutoval s našimi experty na plynovou chromatografii, a ty mě ubezpečili, že dané parametry jsou nejvhodnější pro námi plánované budoucí využití stroje na vývoj nových metod, proto na námi definovaných technických požadavcích stále trváme. Nastavené parametry nám umožní nejefektivnější provádění vývojových prací.

K jednotlivým dotazům

- Teplota iontového zdroje – větší rozsah teplot nám v budoucnu umožní větší flexibilitu při identifikaci neznámých nečistot

- Vyjmutí zdroje bez porušení vakua - okamžitá možnost testování CI a EI způsobu ionizace velmi urychlí plánovaný vývoj

- Kapacita autosampleru – daný požadavek vychází z možnosti provádění maxima experimentů i během nočních či víkendových měření.

- Přesnost teploty autosampleru – naši zákazníci požadují co nejpřesnější výsledky měření a na základě interní analýzy rizik větší přesnost teploty v sampleru snižuje variabilitu naměřených výsledků

- Výměna zásobníků s vialkami – nepřerušování měřící sekvence je pro nás běžnou součástí vývojových měření na libovolném přístroji

Omlouváme se, za pozdní reakci. Dovolte mi Vás upozornit, že jste omylem dotaz položil do špatného výběrového řízení. Nicméně s ohledem na naši pomalou reakci bude termín výběrového řízení posunut.

S pozdravem

Robert Khaddour

Email s touto informací byl odeslán známým účastníkům soutěže