Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Technická specifikace veřejné zakázky

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

IČO 61388980

sídlem Husinec-Řež č.p. 1001, PSČ 250 68

zastoupen Ing. Kamilem Langem, CSc., DSc., ředitelem

Název veřejné zakázky:

„Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií“

Minimální technické požadavky:

| - Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty | Odpověď na požadovaný parametr ANO/NE příp. doplnění požadovaných údajů | Závažnost |
| --- | --- | --- |
| Hmotnostní spektrometr vybavený analyzátorem s vysokým rozlišením - Hmotnostní analyzátor iontové pasti sestávající z vnější válcovité elektrody a koaxiální vnitřní vřetenové elektrody, která zachycuje ionty v orbitálním pohybu kolem vřetena, Time of Flight (TOF) detektor, další typy pokročilé iontové pasti, případně v kombinaci s kvadrupólem, apod. |  | Podmínka |
| Další nezávislý analyzátor pro provedení izolace iontů pro následný MS/MS sken |  | Podmínka |
| Musí umožňovat připojení vysokoúčinného kapalinového chromatografu (HPLC) s ovládáním pomocí jednoho software – viz podrobná specifikace níže v bodu 2 |  | Podmínka |
| Minimální rozsah hmot 50 – 3 000 m/z |  | Podmínka |
| Rozlišovací schopnost v MS režimu ≥ 100 000 FWHM při m/z 200 a ≥ 50 000 při m/z 800 |  | Podmínka |
| Správnost určení hmotnosti < 1,0 ppm s interní kalibrací po dobu 24 hod v celém rozsahu |  | Podmínka |
| Správnost určení hmotnosti < 3,0 ppm s externí kalibrací po dobu 24 hod alespoň v rozsahu m/z od 50 do 1500) |  | Podmínka |
| Lineární dynamický rozsah minimálně 3 řády |  | Podmínka |
| Rychlost sběru dat minimálně ≥ 20 Hz |  | Podmínka |
| Rychlé přepínání kladné a záporné polarity v průběhu měření – alespoň 1,5 Hz |  | Podmínka |
| Iontové zdroje obou dvou typů: elektrosprej (ESI) a chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) |  | Podmínka |
| Citlivost přístroje: ESI - 200 fg reserpinu v režimu MS/MS poskytne signál s hodnotou signál/šum (S/N) minimálně 100:1, ESI - 200 fg reserpinu v režimu tSIM poskytne signál s hodnotou signál/šum (S/N) minimálně 250:1 |  | Podmínka |
| Čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem |  | Podmínka |
| Vakuová čerpadla potřebná pro zajištění funkčnosti stroje |  | Podmínka |
| Dostupné režimy měření: sken produktových iontů, SIM a základní MS sken, měření MS/MS skenu v závislosti na předchozím MS skenu (data dependent acquisition), měření MS/MS skenu bez závislosti na předchozím MS skenu (data independent acquisition), fragmentace všech iontů (all ions fragmentation), fragmentace ve zdroji, monitorování paralelních reakcí (parallel reaction monitoring) |  | Podmínka |
| - Vysokoúčinný kapalinový chromatograf |  |  |
| - Čerpadlo mobilní fáze |  |  |
| Minimálně ternární nízkotlaký nebo vysokotlaký gradient. |  | Podmínka |
| Tlakový limit minimálně 50 MPa |  | Podmínka |
| Rozsah průtoků minimálně 0,01 – 8,00 ml/min |  | Podmínka |
| Možnost tvorby gradientových profilů |  | Podmínka |
| Rozsah pH alespoň 2 – 12 |  | Podmínka |
| - Automatický dávkovač vzorků |  |  |
| Volitelný objem nástřiku v rozsahu alespoň 0,1 – 20,0 µl |  | Podmínka |
| Kapacita dávkovače minimálně 100 pozic pro vialky o objemu 2 ml |  | Podmínka |
| Termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5 °C až + 30 °C |  | Podmínka |
| - Kolonový termostat |  |  |
| Kolonový termostat minimálně pro 2 kolony o délce minimálně 250 mm, včetně předkolony |  | Podmínka |
| Rozsah teplot alespoň v rozsahu +25 °C až +80 °C |  | Podmínka |
| Alespoň dva přepínací ventily dvoupolohové šesticestné |  | Podmínka |
| - DAD detektor |  |  |
| Detektor typu DAD s pokrytím vlnových délek alespoň v rozsahu 190-800 nm (přesnost ±1 nm a opakovatelnost ± 0,1 nm) |  | Podmínka |
| Šum <±10 μAU a stabilita signálu <2 mAU/hod při 230 nm, linearita <7% při 2.0 AU |  | Podmínka |
| Alespoň dvě průtočné cely |  | Podmínka |
| - Software a ovládací počítač s monitorem |  |  |
| Počítač se softwarovým vybavením nezbytným pro ovládání celé sestavy (požadovaný je jednotný software pro ovládání celé sestavy chromatografu a hmotnostního spektrometru), LCD |  | Podmínka |
| Tvorba vlastních uživatelských formátů reportů |  | Podmínka |
| Možnost exportu naměřených dat do prostředí MS Office |  | Podmínka |
| - Další zařízení |  |  |
| Generátor dusíku (čistota >99%) pro ESI a APCI zdroj |  | Podmínka |