Technická specifikace předmětu plnění

- Modernizace monitorovacího vybavení pro OMRS Tehov

  - Širokopásmový monitorovací přijímač

- Frekvenční rozsah minimálně 					9 kHz až 6 GHz.

- Rozlišení v kmitočtu							1 Hz

- Přesnost (stabilita) kmitočtu						≤ 1 x 10-7

- Fázový šum oscilátoru (při ofsetu 10 kHz)

pro kmitočty      20 MHz ≤ f ≤ 650 MHz		≤ -117 dBc (1 Hz)

pro kmitočty    650 MHz ≤ f ≤ 3 GHz			≤ -112 dBc (1 Hz)

pro kmitočty        3 GHz ≤ f ≤ 6 GHz			≤ -107 dBc

- Zobrazovaná průměrná šumová úroveň DANL

– v módu nízkého šumu, rozmítání ≤ 20 MHz

pro kmitočty    20 MHz ≤ f ≤ 3,6 GHz		≤ -164 dBm

– v módu normálním

pro kmitočty    400 kHz ≤ f ≤ 30 MHz		≤ -159 dBm

- Linearita – intermodulační odolnost (low distortion mode):

– bod zahrazení 3. harmonické TOI, span ≤ 30 MHz (150 kHz spacing při –6 dBm)

pro kmitočty    1 MHz ≤ f ≤ 30 MHz			≥ 30 dBm

– bod zahrazení 3. harmonické TOI, span ≤ 20 MHz (2,8 MHz spacing při –8 dBm)

pro kmitočty    20 MHz ≤ f ≤ 650 MHz		≥ 20 dBm

pro kmitočty   650 MHz ≤ f ≤ 6 GHz			≥ 23 dBm

– bod zahrazení 2. harmonické SOI, span ≤ 20 MHz

pro kmitočty   200 MHz ≤ f ≤ 6 GHz			≥ 54 dBm

- Šumové číslo

pro kmitočty   400 kHz ≤ f ≤ 30 MHz 			≤ 15 dB

pro kmitočty   20 MHz ≤ f < 3,6 GHz 			≤ 10 dB

- Mezifrekvenční filtry – šířky pásma BW				alespoň 40

rovnoměrně ve škále od 10 Hz do alespoň 80 MHz

- Šířka pásma zpracování signálů (Realtime) 			500 MHz

- Min. trvání signálu pro 100% zachycení (POI):

span 500MHz, rozlišení 10 MHz, překrytí 75 %		≤ 150 ns (nom.)

- Zobrazení výsledků

- real-time spectrum

- panorama scan s rychlostí ≥ 350 GHz/s (při RBW 2 MHz)

- persistence (polychrome) spectrum

- power vs. time waterfall

- Rychlost skenování kmitočtu (fast detektor a krok 12,5 KHz)	5000 kan/s

- Anténní vstupy pro vícekanálový příjem

- pro pásmo 20 MHz až 6 GHz				2

- pro pásmo 9 kHz až 30 MHz				2

- Anténní vstupy přijímače: konektor „N“(zásuvka)

- Vstupní atenuátor přepínatelný (manuál/automaticky)

pro kmitočty   20 MHz ≤ f ≤ 6 GHz 		0 – 40 dB, krok 1 dB

- Audio demodulátor	AM, FM, PM, USB, LSB, CW, IQ, Pulse

- Počet nezávislých úzkopásmových (NB) kanálů

pro měření, demodulaci a I/Q streaming                 	4

- Záznam a přehrávání NB IQ dat a audia

- WB I/Q data streaming/100GE/10GE I/Q interface

- Měření úrovní a offsetu

- rozlišení v zobrazované úrovni signálu			0,1 dB

- přesnost měření úrovně pro 20 MHz ≤ f ≤ 6 GHz 	±3 dB

- detektory úrovně       					AVG, PEAK, FAST,

RMS

- Měření parametrů AM, FM a PM signálů dle ITU

- Měření zabrané šířky pásma 					(X-dB, β%)

- Měření výkonu v kanále

- Kompatibilní s aplikací pro řízení a záznam výsledků – ovladač ARGUS-RX

- Síťové rozhraní pro přenos dat a dálkové řízení:			2x GbE (Gigabit LAN)

- Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz

- Záruční doba                                                        			36 měsíců

- Zdokumentované kalibrační hodnoty

  - 3 typy pasivních antén

  - všesměrová monitorovací anténa

  - Typ antény							pasivní koaxiální dipól

  - Polarizace							vertikální

  - Kmitočtový rozsah						min. 80 MHz – 2 000 MHz

  - Kruhovost horizontálních vyzařovacích diagramů		lepší než 2,5 dB (typ.)

  - Vstupní impedance						50 Ω

  - Poměr stojatých vln VSWR					lepší než 3 (typ.)

  - Zisk v celém pracovním pásmu 				min. -2 dBi (typ.)

  - Konektor							N female

  - Odolnost proti větru						min. 130 km/h

  - Rozsah pracovních teplot					min. -35 °C – +55 °C

  - směrová anténa 80MHz až 2GHz

  - Typ antény 							logaritmicko-periodická

  - Polarizace							lineární

  - Kmitočtový rozsah 						80 MHz – 2 000 MHz

  - Zisk antény 							min. 5 dB (typ.)

  - Předozadní poměr						lepší než 20 dB

  - Vstupní impedance 						50 Ω

  - Poměr stojatých vln WSVR					lepší než 2 (typ.)

  - Konektor							N female

  - Přípustná rychlost větru 					nejméně 130 km/h

  - směrová anténa 400MHz až 6GHz

  - Typ antény							logaritmicko-periodická

  - Kmitočtový rozsah						400 MHz – 6 000 MHz

  - Polarizace							lineární

  - Zisk antény							min. 5 dB (typ.)

  - Předozadní poměr						lepší než 15 dB

  - Vstupní impedance						50 Ω

  - Poměr stojatých vln WSVR					lepší než 2 (typ.)

  - Konektor							N female

  - Přípustná rychlost větru					nejméně 130 km/h

  - Aktivní širokopásmová všesměrová anténa včetně vnitřní řídící jednotky

  - aktivní širokopásmová všesměrová anténa

  - Frekvenční rozsah minimálně 				20 MHz až 8 GHz.

  - Možnost příjmu ve vertikální i horizontální polarizaci současně.

  - Zisk antény s LNA

- vertikální polarizace pro 200 MHz ≤ f ≤ 8 GHz      		≥ 6 dB

- přípustný pokles zisku v pásmu 20 MHz ≤ f ≤ 200MHz  max 40 dB/dek

- horizontální polarizace v pásmu 400 MHz ≤ f ≤ 8 GHz  ≥ 5 dB

  - Možnost i pasivního příjmu.

  - Kruhovost všesměrového diagramu

- vertikální polarizace      				±2.5 dB (typ.)

- horizontální polarizace  				±4.5 dB (typ.)

  - IP3 v aktivním módu

- vertikální polarizace      				≥ 22 dB (typ.)

- horizontální polarizace  				≥ 20 dB (typ.)

  - Možnost připojení externích filtrů.

  - vnitřní řídící jednotka

  - Modul pro řízení a napájení aktivní širokopásmové všesměrové antény

  - Dostupná vnější rozhraní:

- USB	(for keyboard, mouse or USB stick)  	2xUSB2.0; 1xUSB3.0

- HDMI	(for external monitor)

- LAN	(for remote control)

- Dotyková obrazovka pro manuální ovládání

- Slot pro paměťovou kartu (SD, mikro SD) na uložení OS a uživatelských dat

  - Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz

  - Propojovací řídící a napájecí kabel                 		20 m

  - Řídící jednotka pro ovládání anténního rotátoru, filtrační jednotky a přepínání antén

  - blok určený pro ovládání azimutálního a polarizačního anténního rotátoru popsaného v bodu 5. (Anténní rotátor):

  - Počet os ovládání/počet ovládaných rotátorů		min. 2

  - Podporované napájení ovládání rotátorů			28 V DC

  - Proudová zatížitelnost					min. 7 A

  - Způsob řízení jednotky rotátoru				I2C

  - Podporovaný typ rotátoru					kompatibilní s bodem 5.

  - blok určený k přepínání jednotlivých sekcí FU popsané v bodu 6. (Filtrační jednotka FU) a k přepínání signálu od jednotlivých antén,

  - Počet ovládaných anténních vstupů			min. 4 (N female)

  - Počet výstupů						2 (N female)

  - Počet přepínaných sekcí FU				5

  - Standard datové komunikace pro řízení sekcí přepínačů 	I2C

  - blok zajišťující nezávislou distribuci přijímaných signálů ke dvěma přijímačům s možností vzájemného přepnutí těchto dvou signálových cest:

  - Počet anténních vstupů					min. 2 (N female)

  - Počet výstupů						2 (N female)

  - blok napájení pro filtrační jednotku FU:

  - Napájecí napětí						12 V DC

  - Proudová zatížitelnost					min. 2 A

  - blok koaxiálního otočného přepínače (koaxiální relé) 1 na 7

  - Počet anténních vstupů					7 (min.6)  (N female)

  - Počet výstupů						1 (N female)

  - blok zpracování dat od senzoru teploty a vlhkosti umístěného ve filtrační jednotce FU.

  - Standard datové komunikace				I2C

  - Vizualizace měřených hodnot				přes webové rozhraní

  - řízení jednotky pro ovládání rotátoru, filtrační jednotky a přepínání antén

  - Standard datové komunikace				FastEthernet, RJ45

  - Kompatibilita s SW Argus v.6.1

  - Záruční doba                                                        		36 měsíců

  - Anténní rotátor

  - Parametry azimutálního rotátoru

  - Rozsah otáčení						0° – 360°

  - Rychlost otáčení						2-3°/s

  - Max. přípustný torzní moment				250 Nm (typ.)

  - Max. axiální zátěž						100 kg

  - Napájení motorů						24-28 V DC

  - Parametry polarizačního rotátoru

  - Rozsah otáčení						0° – 180°

  - Rychlost otáčení						5-6°/s (typ.)

  - Max. přípustný torzní moment				140 Nm (typ.)

  - Napájení motorů						24 28 V DC

  - Ostatní parametry

  - Rozsah pracovních teplot alespoň			-30°- +55°

  - Stupeň krytí					IP 65 (alespoň stříkající voda)

  - Hmotnost							max. 100 kg

  - Ovládání rotátoru kompatibilní s ovládací

anténní jednotkou R&S RD127 				ano

  - Filtrační jednotka FU

Filtrační jednotka bude mít tři využívané vstupy pro antény specifikované v bodu 2., čtvrtý vstup bude použit pro účely testování vlastností ostatních signálových cest. FU se bude skládat z bloku filtrů, bloku zesilovačů a bloku útlumů podle specifikací uvedených níže. Dále bude obsahovat pět sekcí nezávislých přepínačů.

První sekce bude umožňovat volbu příslušné antény a bude zajišťovat rozdělení signálové cesty na cestu přímou (bez úprav) a cestu upravenou. V případě výběru jednoho anténního vstupu do upravené signálové cesty budou zbývající vstupy k dispozici pro další výběr v přímé cestě.

V upravené signálové cestě pak budou sekce přepínačů 2-4 umožňovat zařazení příslušného filtru, zesilovače, případně útlumu. Takto upravený signál je vyveden na „upravený/filtrovaný“ výstup.

Pátá sekce přepínačů pak na přímé signálové cestě zajistí volbu příslušné antény na „přímý“ výstup.

Z důvodu částečné kompatibility s FU využívanou na ostatních monitorovacích stanicích jsou dva vstupy plánované jako rezerva, viz blokové zapojení v bodu 6.5.

- Blok filtrů

  - Filtr FM

    - Typ filtru							pásmová zádrž

    - Průchozí útlum v pásmu 0-84 MHz			menší než 3 dB

    - Průchozí útlum na f = 87,5 MHz				větší než 20 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 90-105 MHz			větší než 40 dB

    - Průchozí útlum na f = 108 MHz				větší než 20 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 112-1000 MHz			menší než 3 dB

    - PSV v pásmu 0-84 MHz					menší než 2,3

    - PSV v pásmu 112-1000 MHz				menší než 2,3

  - Filtr 700 MHz

    - Typ filtru							dolní propust

    - Průchozí útlum v pásmu 0-694 MHz			menší než 2 dB

    - Průchozí útlum na f = 698 MHz				menší než 3 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 758-960 MHz			větší než 35 dB

    - PSV v pásmu 0-694 MHz				menší než 2

  - Filtr 1000 MHz

    - Typ filtru							horní propust

    - Průchozí útlum v pásmu 0-960 MHz			větší než 35 dB

    - Průchozí útlum na f = 1024 MHz				menší než 3 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 1028-3000 MHz		menší než 2 dB

    - PSV v pásmu 1028-3000 MHz				menší než 2

  - Filtr 108 MHz

    - Typ filtru							horní propust

    - Průchozí útlum v pásmu 0-108 MHz			větší než 30 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 112-3000 MHz			menší než 3 dB

    - PSV v pásmu 112-3000 MHz				menší než 2

  - Filtr 118-137 MHz

    - Typ filtru							pásmová propust

    - Průchozí útlum v pásmu 0-107,9 MHz			větší než 30 dB

    - Průchozí útlum na f = 117,975 MHz			menší než 3 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 118-137 MHz			menší než 3 dB

    - Průchozí útlum na f = 137,1 MHz			menší než 3 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 144-1000 MHz			větší než 30 dB

    - PSV v pásmu 117,975-137 MHz				menší než 2

  - Filtr 470 MHz

    - Typ filtru							dolní propust

    - Průchozí útlum v pásmu 0-468 MHz			menší než 2 dB

    - Průchozí útlum na f = 469,99 MHz			menší než 3 dB

    - Průchozí útlum na f = 478 MHz				větší než 15 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 490-1000 MHz			větší než 30 dB

    - PSV v pásmu 0-469,99 MHz				menší než 2

  - Filtr DAB

    - Typ filtru							pásmová zádrž

    - Průchozí útlum v pásmu 0-173,5 MHz			menší než 2 dB

    - Průchozí útlum na f = 173,9 MHz			menší než 3 dB

    - Průchozí útlum na f = 174,2 MHz			menší než 8 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 178-300 MHz			větší než 30 dB

    - Průchozí útlum v pásmu 380-1000 MHz			menší než 3 dB

    - PSV v pásmu 0-173,9 MHz				menší než 2,3

    - PSV v pásmu 380-1000 MHz				menší než 2,3

- Parametry bloku útlumů

    - Útlumový článek A						 3 dB

    - Útlumový článek B						15 dB

- Parametry bloku zesilovačů

  - Zesilovač A

    - Kmitočtový rozsah					500-7000 MHz

    - Zisk							21 dB (typ.)

    - Zvlnění charakteristiky					+-2 dB

    - Šumové číslo						1,6 dB (typ.)

    - Kompresní bod 1 dB (P1dB)				20 dBm (typ.)

    - Bod zahrazení 3. harm. (IP3)				30 dBm (typ.)

    - Napájecí napětí						12 V

    - Proudová spotřeba					max. 100 mA

    - Konektor/Impedance					SMS female/ 50 Ω

  - Zesilovač B

    - Kmitočtový rozsah					5-1500 MHz

    - Zisk							22 dB (typ.)

    - Zvlnění charakteristiky					+-1 dB

    - Šumové číslo						1,2 dB (typ.)

    - Kompresní bod 1 dB (P1dB)				22 dBm (typ.)

    - Bod zahrazení 3. harm. (IP3)				37 dBm (typ.)

    - Napájecí napětí						12 V

    - Proudová spotřeba					max. 150 mA

    - Konektor/Impedance					SMS female/50 Ω

- Ostatní parametry filtrační jednotky FU

  - Kmitočtový rozsah FU						20 MHz – 8 GHz

  - Filtrační jednotka bude ve venkovním provedení (outdoor).

  - Filtrační jednotka bude vybavena samostatnou signálovou trasou umožňující testování vlastností ostatních signálových cest.

  - Filtrační jednotka bude vybavena monitoringem teploty a vlhkosti uvnitř jednotky s možností zobrazení měřených hodnot ve webovém prohlížeči.

- Svorkovnice pro filtrační jednotku

- Svorkovnice pro umožnění připojení řídících a napájecích kabelů k filtrační jednotce a rotátoru

6.6	Blokové zapojení filtrační jednotky FU

  - 2 ks technologických PC

  - Základní výkonnostní parametry technologického PC

  - Platforma základní desky			ATX

  - Typ procesoru					12 jader/24 vláken

  - Motherboard					Patice AM5, 4x slot DDR5,

3xPCIe slot, NVME slot 2x,

HDMI, USB 4.0

  - Paměti RAM					2*32 GB DDR5

  - Pevný disk					2 TB NVMe SSD

  - Požadavky na provedení a vybavení PC

  - Typ skříně 					průmyslový, do racku 19’’, výška 4U

  - Provedení skříně					minimalizovaná úroveň rušení

včetně	stínění	krytů, dvířek (EMC/EMI)

  - Počet ventilátorů					2, prachové filtry, modifikace tiššího

chlazení

  - Zdroj ATX o výkonu				min. 650 W s aktivním PFC

  - COM porty					min. 8x (PCI karta/y)

  - Operační systém					MS WINDOWS 11 PRO CZ 64 bit

  - Náhrada vysokofrekvenční kabeláže

8.1.	Hlavní koaxiální svody mezi AS na stožáru 32 m a technologickou skříní č. 1 na sále pro monitorování na OMRS Tehov

  - Horní pracovní kmitočet				min. 8 GHz

  - Impedance						50 Ω

  - Stínění						Cu/vlnovec

  - Útlum na kmitočtu

f = 100 MHz				max. 2,2 dB/100 m

f = 1 GHz					max. 7,5 dB/100 m

f = 8 GHz					max. 24 dB/100 m

8.2.	Koaxiální kabely od FU k anténám

  - Horní pracovní kmitočet				min. 6 GHz

  - Impedance						50 Ω

  - Stínění						Cu/dvojité

  - Útlum na kmitočtu

f =100 MHz				max. 3,5 dB/100 m

f = 1 GHz					max. 12 dB/100 m

f = 6 GHz					max. 33 dB/100 m

8.3.	Koaxiální kabely ostatní

  - Horní pracovní kmitočet				min. 6 GHz

  - Impedance						50 Ω

  - Stínění						Cu/dvojité

  - Útlum na kmitočtu

f =100 MHz				max. 14 dB/100 m

f = 1 GHz					max. 51 dB/100 m

f = 6 GHz					max. 177 dB/100 m

  - Náhrada přepěťových ochran koaxiálních, datových a napájecích kabelů

  - parametry všech typů přepěťových ochran v souladu s platnými normami k zajištění ochrany proti atmosférickým vlivům a řádné funkce připojených zařízení

  - přepěťová ochrana koaxiální (HX-90 N50 nebo obdobná)

  - přepěťová ochrana pro NN (SLP/FLP275 dle místa použití nebo obdoby)

  - přepěťová ochrana pro MN a datové linky (DM012/DM24 nebo obdoby)

- Náhrada zaměřovacího anténního systému SNZS Praha

  - Sestava zaměřovacích antén

- Přesnost záměrů sestavy zaměřovače s anténami zaměřovače, vertikální polarizace

pro kmitočty 20 MHz ≤ f ≤ 1,3 GHz        			≤ 0,6° RMS (typicky)

pro kmitočty 1,3 GHz ≤ f ≤ 6 GHz          			≤ 1° RMS (typicky)

- Přesnost záměrů antény zaměřovače, vertikální polarizace

pro kmitočty 20 MHz ≤ f ≤ 450 MHz        			≤ 0,6° RMS (typicky)

- Přesnost záměrů antény zaměřovače, vertikální i horizontální polarizace

pro kmitočty 40 MHz ≤ f ≤ 1300 MHz        			≤ 0,6° RMS (typicky)

- Citlivost dodané sestavy antén (podle ITU-R SM2125)

pro kmitočty 20 MHz ≤ f ≤ 50 MHz (v pasivním módu) 	≤ 20µV/m (typ.)

pro kmitočty 50 MHz ≤ f ≤ 1,3 GHz (v pasivním módu) 	≤ 3µV/m (typ.)

pro kmitočty 40 MHz ≤ f ≤ 1,2 GHz (s aktivními dipóly) 	≤ 2µV/m (typ.)

pro kmitočty 1,3 GHz ≤ f ≤ 3GHz (pasivní)                	≤ 5µV/m (typ.)

pro kmitočty 3 GHz ≤ f ≤ 5 GHz (pasivní)                     	≤ 20µV/m (typ.)

- V rozsahu kmitočtů 20 MHz až 6 GHz možnost zaměřování ve vertikální i horizontální polarizaci.

- Schopnost zaměřování více různých signálů na tomtéž kmitočtu („super resolution DF mode“)

- Rozšířená ochrana proti blesku provedená jímačem atmosférických výbojů.

- Kompatibilita ovládacího a napájecího a signálového rozhraní se stávající základní jednotkou zaměřovače R&S DDF550, která je instalovaná na SNZS Praha

- Záruční doba antény s kmitočtovým rozsahem do 6 GHz  			36 měsíců

  - Zdroj zaměřovací antény

2.1	Zdroj pro zaměřovací antény s nízkými parazitními produkty

2.2	Řídící a napájecí kabel k zaměřovací anténě

  - Příslušenství

Potřebná propojovací koaxiální kabeláž a mechanické díly pro instalaci anténního systému (sestavy zaměřovacích antén) na vrchol určeného stávajícího stožáru výšky 35 m s možným využitím stávajících v roce 2024 měněných kabelových přívodů k nahrazovanému zaměřovacímu anténnímu systému R&S ADD051.

C. Modernizace monitorovacího vybavení pro OMRS Karlovice

  - Širokopásmový monitorovací přijímač

Specifikace se shoduje s požadavky na přijímač v části A., bodě 1.

  - 2 ks technologických PC

Specifikace se shoduje s požadavky uvedenými v části A., bodě 7.

- Instalace

  - SOMS Tehov

  - Demontáž stávajícího anténního systému.

  - Instalace komponent nového anténního systému na stožáru 32 m včetně rotátoru a filtrační jednotky FU.

  - Výměna veškeré příslušné potřebné koaxiální, napájecí a datové kabeláže mezi anténami a vstupem do monitorovacích přijímačů podle schválené projektové dokumentace. Vyhotovení nezbytných revizí.

  - SNZS Praha

2.1 Demontáž stávajícího anténního systému.

2.2 Instalace anténního systému (sestavy zaměřovacích antén) na vrchol stožáru výšky 35 m s doplněním vf svodu RM výstupu zaměřovací antény.

  - Instalace IT

  - Instalace technologických PC do technologických skříní na měřicím sále na SOMS Tehov, implementace do datové sítě ASMKS v součinnosti s kupujícím, přenesení licencí z původních technologických PC a zprovoznění ovládacího SW ARGUS.

  - Instalace technologických PC do technologických skříní na měřicím sále na SOMS Karlovice, implementace do datové sítě ASMKS v součinnosti s kupujícím, přenesení licencí z původních technologických PC a zprovoznění ovládacího SW ARGUS.

Poznámka č. 1:

Uvedený soubor technických parametrů vyjadřuje rozsah minimálně požadovaných funkcionalit nebo vlastností. Nabídka lepších parametrů tímto není vyloučena.

Poznámka č. 2:

Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o prodávaném produktu, tj.  uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.