**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka 3 ks sterilizátorů pro ÚČOCH Pardubické nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| **Položka veřejné zakázky** | **Parní sterilizátor – 1 ks** |
| --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **1 ks parní sterilizátor** | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * objem komory v toleranci 70 – 80 litrů
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * jednodvéřový
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * průběh sterilizačního cyklu řízen a kontrolován mikroprocesorem
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * napájení z vlastního vestavěného vyvíječe páry
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * boční obkladové plechy
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * jednoduchá a snadná obsluha i nastavení funkcí pomocí dotykového displeje v českém jazyce
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * komunikační rozhraní RS 232
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * nerezový rám + 2 ks nerezových děrovaných polic
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * pojízdná kolečka pro snadnou manipulaci s přístrojem
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * otevírání dveří do strany (panty na levé straně)
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * automatické utěsnění dveří
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * max. povolené rozměry dle uspořádání místnosti: šířka 650 × hloubka 805 mm
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |

| **Položka veřejné zakázky** | **Horkovzdušný sterilizátor – 2 ks** |
| --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **2 ks horkovzdušných sterilizátorů** | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * vnitřní objem v toleranci 110 - 120 litrů
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * vnitřní komora nerezová ocel
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * Splňuje požadavky evropské směrnice č. 93/42/EEC a vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * Průběh teploty musí být řízen mikroprocesorovou automatikou s digitálním displejem a teplotním čidlem
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * Mikroprocesorová automatika musí zajišťovat vysokou přesnost regulace teploty se zárukou teplotní stability v každém místě sterilizační komory, kontrolu otevření dveří a vzduchové klapky – záruka vyšší bezpečnosti jednotlivých sterilizačních procesů
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * Vnitřní uspořádání komory musí umožňovat přestavění sít (vkládání různě velkých materiálů pro co nejlepší využití vnitřního prostoru)
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * 3 ks sít do každého kusu sterilizátoru
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * Min. 3 přednastavitelné sterilizační programy (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou); blokování nastavených programů; funkce zpožděného zapnutí; předehřívací čas – nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky; akustický a vizuální alarm chybového stavu; digitální ochranný termostat; manuální ovládání klapky sání a výfuku;
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * rozhraní RS 232 pro připojení tiskárny nebo PC; blokace klávesnice; kontrola otevření dveří
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * 2 ks pojízdných stolků pod přístroje s min. 2 aretovatelnými kolečky
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |
| * max. povolené rozměry dle uspořádání místnosti: hloubka 640 mm × šířka 760 mm × výška s nohama a kolečky 860 mm
 | (doplní uchazeč) | (doplní uchazeč) |

| **Další podmínky a požadavky společné pro všechny výše uvedené přístroje** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod. | (doplní uchazeč) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.  | (doplní uchazeč) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.  | (doplní uchazeč) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní uchazeč) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného přístroje. | (doplní uchazeč) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.  | (doplní uchazeč) |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

 ………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………