Příloha č. 1.1 – Technické požadavky na pracoviště pro zkoušky IP produktů

- Dílo se skládá z několika zařízení a materiálu, kterými Zhotovitel vybaví mycí box (mycí box není součástí Díla) u Objednatele a umožní provádět vývojové zkoušky produktů Objednatele pod napětím (do 1000V za přítomnosti obsluhy Objednatele v pracovním prostoru) i bez napětí dle požadavků norem ČSN EN 60034-5 ed.2 a IEC 60529 - krytí vůči vodě.

- Dílo musí pracovat dle následujících norem: ČSN 33 20 00-4-41 ed.2, ČSN 33 32 10, ČSN 33 32 20, ČSN 33 32 40, ČSN 33 20 00-5-54 ed.2, ČSN EN 60034-5, ČSN EN 60034-5 ed.2, IEC 60529.

- Dílo musí být kalibrovatelné na měřené veličiny (teplota, tlak, průtok a čas).

- Rozvaděče a měřící ústředna, které tvoří součást Díla, musí být manipulovatelné:

- pomocí ručního paletového vozíku (vozík není součástí dodávky), a / nebo

- čtyřmi kolečky, které plní funkci pro bezpečný převoz i ustavení předmětného zařízení na místo určení. Všechna kolečka musí být otočná, min. 2 kolečka musí být opatřena brzdou, a / nebo

- mostovým jeřábem.

Předmětné zařízení musí být konstrukčně uzpůsobeno na daný způsob manipulace a v případě manipulace jeřábem i vybaveno patřičnými úchyty.

- Ustanovení odst. č. 1.2.2 přílohy č. 1.4 Smlouvy je nahrazeno následujícím ustanovením dle tohoto odstavce č. 2 (označeno kurzívou):

Mycí box se skládá z technologického a pracovního prostoru, viz příloha č. 1.2 Smlouvy. Dílo bude napojeno ze stávajícího rozvaděče M3, který je v blízkosti mycího boxu. Požadované položky pracoviště IP zkoušek budou Zhotovitelem instalovány následovně:

- Technologický prostor (v přístavku):

- Rozvaděč M3.2 pro napájení zkoušených produktů:

  - zdroj v rozvaděčovém provedení s manipulačními závěsy, který bude obsahovat:

    - hlavní vypínač napájecího zdroje

    - frekvenční měnič min 3x560V, 100kW, 0 - 1200 Hz s brzdným odporem pro napájení zkoušených produktů

    - oddělovací vstupní transformátor dimenzován k výkonu frekvenčního měniče

    - ochrana proudovým chráničem na vstupu frekvenčního měniče

    - hlídání izolačního stavu (akustická signalizace) zkoušeného produktu, v případě nízkého izolačního stavu nebo průrazu musí dojít k automatickému odpojení zkoušeného produktu od napájecího napětí

    - připojení pro měřící ústřednu

    - vývodní kabely z rozvaděče M3.2 3xCYKY 35 mm ohebný jednožilový do pracovního prostoru (mycího boxu) ukončené svorkovnicí v provedení min. IP69

    - tlačítko centrál stop – odpojení napájení celého mycího boxu

- Kontrolní měřící panel RK:

    - Měření průtoku, tlaku a teploty kapaliny prováděného testu bude připojeno do měřící ústředny

    - Měření času prováděné zkoušky

    - Tlačítko centrál stop

    - Tlačítko zvukové signalizace zahájení a ukončení zkoušky

    - Nastavení tlaku, průtoku a teploty vody pomocí tlačítek v rozsahu dle požadavků norem dle ČSN EN 60034-5 ed.2 a IEC 60529 pro stupně krytí IPx4, IPx5, IPx6, IPx9

- Měřící ústředna:

    - průmyslové provedení, krytí min. IP65

    - min. 9 universálních vstupů pro čidla teploty, tlaku, průtoku kompatibilních s měřícími prvky od f. Ahlborn

    - podsvícený displej s nabídkovým menu pro programování funkcí a vyhodnocení měřených hodnot. Displej musí umožnit souběžné zobrazení všech měřených veličin (průtok, teplota, tlak a čas), tj. bez nutnosti přejíždění / listování v displeji

    - výpočet průměrných hodnot, nastavitelný měřící a výstupní cyklus

    - ústředna bude napájena ze sítě 240V AC

    - možnost přenosu dat uložených v paměti ústředny (přes USB, paměťovou kartu nebo PC) nebo v reálném čase do PC (v případě přenosu dat do PC musí být součástí dodávky i příslušný software pro přenos dat kompatibilní s OS MS Windows 7 a novější)

- Pracovní prostor (v mycím boxu):

- Rozvaděč regulace a měření RR:

    - Regulace průtoku vody v rozsahu 4 – 100 l/min a tlaku v rozsahu 1 – 150 bar v rozsahu dle požadavků norem dle ČSN EN 60034-5 ed.2 a IEC 60529 pro stupně krytí IPx4, IPx5, IPx6, IPx9. Umístění regulátoru v blízkosti rozvaděče regulace a měření

    - Měření průtoku a tlaku vody dle požadavků norem dle ČSN EN 60034-5 ed.2 a IEC 60529 pro stupně krytí IPx4, IPx5, IPx6, IPx9

    - Měření teploty vody

    - Ovládání a zobrazení měřených hodnot bude prováděno na panelu v technologickém prostoru – v přístavku

    - Výstup s ventilem pro připojení tlakové hadice pro zkoušky ve výšce 1,5 m na obou koncích potrubního rozvodu vody v pracovním prostoru boxu

- Zvuková signalizace ukončení zkoušky

- Tlaková hadice (2ks):

  - každá hadice o délce min.10 m DN 1“ pro zkoušky dle požadavků norem dle ČSN EN 60034-5 ed.2 a IEC 60529 pro stupně krytí IPx4, IPx5, IPx6, IPx9

  - koncové trysky, kropítka pro provádění zkoušek dle požadavků norem dle ČSN EN 60034-5 ed.2 a IEC 60529 pro stupně krytí IPx4, IPx5, IPx6, IPx9

- Teleskopický nástavec izolační do 1kV (2ks) o výšce  min. 1,5 m, max. 2,0 m s koncovkou pro připojení trysky nebo kropítka pro možnost umístění ve výšce 2 až 3 m nad zkoušeným produktem. Nástavec při nepoužívání umístěn ve stojanu.

- Zapojení jednotlivých výše specifikovaných komponent dle přílohy č. 1.3 Smlouvy.

- Obsluha Objednatele bude při provádění zkoušky stát na kovových roštech, které jsou součástí vybavení mycího boxu.