

**Příloha č. 2 - Technické požadavky**

**DOPLNÍ ÚČASTNÍK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název výběrového řízení:** | Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice - 1. Fáze- 3. kolo  |
| **Číslo části:** 2.  | **Název části:** Gynekologické vyšetřovací křeslo |

Zadavatel níže vymezuje závazné technické podmínky, vlastnosti a požadavky na předmětnou část výběrového řízení.

| **Popis zadavatelem stanovených závazných požadavků** | **Popis splnění požadavků stanovených zadavatelem.** Účastník (dodavatel) uvede způsob splnění požadavků a **skutečné hodnoty technických parametrů** nabízeného přístrojového vybavení a odkaz na další doklady ve své nabídce prokazující splnění stanovených požadavků.  |
| --- | --- |
| * Pracovní plocha rozdělená na sedák a opěradlo s hlavovým dílem
 |  . |
| * Nožní díl nastavitelný elektropohonem
 |  . |
| * Ovládání všech elektropohonů ručním ovladačem
 |  . |
| * Výška nastavitelná elektropohonem v rozsahu min. 650 mm – 900 mm
 |  . |
| * Nastavení sklonu opěradla elektropohonem v rozsahu min. 0° až + **50°**
 |  . |
| * Nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° až + **15°**
 |  . |
| * Možnost naprogramování min. 3 pracovních poloh
 |  . |
| * Nosnost min. 150 kg
 |  . |
| * Šířka pracovní plochy 600 mm až 650 mm
 |  . |
| * Příslušenství:
 |  . |
| * Nerezová miska
 |  . |
| * Madla pro pacienta
 |  . |
| * Držák na papírové role
 |  . |
| * Polstrovaná podpěra nohy - tzv. šauty – 2 ks
 |  . |
| * Bezešvá koženková ložná plocha pro snadnou desinfekci
 |  . |
| * Halogenová nebo LED osvětlení na ohebném krku
 |  . |
| * 4 brzditelná kolečka o průměru min. 70 mm
 |  . |