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1. Název zakázky

Nákup atomového absorpčního spektrometru (AAS) pro měření obsahu těžkých kovů
2. Zadavatel

CLUTEX – klastr technické textilie

U jezu 525/4

460 02 Liberec

IČ 27031641

DIČ CZ27031641

Osoba odpovědná jednat jménem zadavatele:

Ing. Libuše Fouňová, manažerka klastru

Odborné pracoviště CLUTEX

Textilní zkušební ústav s.p.

Václavská 6

658 41 Brno

IČ 00013251

DIČ CZ00013251

osoba pověřena jednat jménem Odborného pracoviště:

ing. Petr Nasadil, tel. 543426716, email nasadil@tzu.cz
3. Zakázka

Druh zakázky a vymezení předmětu zakázky:

Nákup atomového absorpčního spektrometru (AAS) pro měření obsahu těžkých kovů
Technické požadavky:

Předmětem výběrového řízení je dodávka nového Atomového absorpčního spektrometru (AAS) včetně zajištění záručních a pozáručních servisních služeb. Uchazeč musí nabídnout zařízení, které umožňuje měření kovů ve vodných výluzích a splňuje níže uvedené minimální technické požadavky. 
Způsob financování (splátek) a dodací podmínky budou schváleny zadavatelem na základě předložené nabídky..
Záruční doba na dodaný spektrometr musí činit alespoň 24 měsíců.
Specifikace díla – minimální technické požadavky:
Zařízení musí být schopné měřit roztoky alespoň pomocí elektrotermické atomizace v grafitové kyvetě. Měření vyšších koncentrací kovů musí být umožněno buď metodou atomizace v plameni, nebo zajištěno automatickým dávkovacím systémem s možností automatického ředění vzorku (alespoň 500x ředění). V případě odpovídajícího dávkovacího systému je možná pouze elektrotermická atomizace v grafitové kyvetě. Připouští se zajištění dodávky pomocí více samostatných zařízení s rozdílným typem atomizace (plamen, kyveta). Flexibilita nabídnuté měřící sestavy bude součástí hodnocení. 

Součástí dodávky musí být příslušenství pro techniku měření pomocí hydridů (Hg, As, Se, Te, Sb, Sn)

Zařízení musí dosahovat alespoň níže uvedených mezí stanovitelnosti ve výluzích z textilních vzorků a plastů v 0,05M-HCl:

	As
	2
	ng/ml

	Ba
	5
	ng/ml

	Cd
	1
	ng/ml

	Co
	5
	ng/ml

	Cr
	5
	ng/ml

	Cu
	5
	ng/ml

	Hg
	0,4
	ng/ml

	Mn
	5
	ng/ml

	Ni
	5
	ng/ml

	Pb
	2
	ng/ml

	Sb
	2
	ng/ml

	Se
	5
	ng/ml

	Fe
	5
	ng/ml


Přístroj musí disponovat účinnou metodou korekce pozadí. Jako vhodná může být akceptována např. Zeemanova korekce pozadí, korekce pomocí high-resolution monochromátoru nebo jiná, srovnatelně účinná.

Předpokládá se vybavení automatickým dávkovačem vzorků pro elektrotermickou atomizaci v grafitové kyvetě.

Základní nabízená sestava musí být vybavena potřebnými lampami pro měření výše uvedených kovů. Je možné rovněž technické řešení pomocí jedné lampy – Xe výbojky.

Součástí měřící sestavy musí být také vodní recirkulační chladící jednotka pro chlazení kyvety.

Přístroj musí být vybaven pozorovací kamerou procesu atomizace pro optimalizaci podmínek metody.
Součástí dodávky musí být i sada ELC grafitových kyvet (20ks) případně další volitelný spotřební materiál. Součástí nabídky bude rovněž aktuální ceník dalšího vybavení (např. lampy, kyvety, atd.) pro porovnání provozních nákladů.

Součástí nabídky musí být rovněž počítač a měřící software zajišťující záznam, zpracování a vyhodnocení výsledků. Měřící SW musí pracovat na platformě MS windows. Počítač musí být vybaven licencí pro MS windows a kancelářským balíkem MS office. 
Hodnotící kritéria:
· celková cena (60%)

· univerzálnost a flexibilita technického řešení (40%)
(viz Příloha Zadávacích podmínek)

4. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Zajistit podmínky pro bezproblémovou dodávku a instalaci přístroje na odborném pracovišti v Textilním zkušebním ústavu, s.p. Brno.

5. Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky

Zajištění dodávky na uvedené místo plnění v odpovídajícím technickém stavu, dodání a instalace přístroje, zaškolení obsluhy.
6. Kvalifikační požadavky na dodavatele

Splnění kvalifikačních požadavků doloží dodavatel: 
· výpisem z Obchodního rejstříku případně Živnostenským listem nebo jiným dokladem o schopnosti zajistit řešení po odborné stránce na požadované úrovni
· čestným prohlášením o vypořádání všech povinných poplatků a daní ke dni podání nabídky
7. Nabídková cena

Očekáváme cenové nabídky podle těchto kritérií:

· cena jednotlivých komponent

· celková cena

· platební podmínky

· vše členit na cenu bez DPH a s DPH

Předpokládaná maximální cena nepřekročí částku 1 700 tis. Kč bez DPH resp. v odpovídající částce v EUR.
8. Platební podmínky

Platba bude provedena na základě podmínek uzavřené smlouvy.

9. Délka trvání zakázky

Nabídky očekáváme do 26.4.2013. Nejzazší termín plnění zakázky je 30.11.2013 a bude upřesněn zněním uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení. 

10. Další zadávací podmínky

Nabídku očekáváme minimálně v jednom provedení v elektronické formě na vhodném nosiči, lépe však i jedenkrát v písemné formě.
K zaslané nabídce očekáváme technický popis zařízení a jeho příslušenství. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky. Právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Součástí nabídky musí být  návrh kupní smlouvy obsahující ustanovení o součinnosti dodavatele při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb.

Náklady související s účastí v soutěži nese uchazeč.

11. Formální požadavky na formu zakázky

Nabídky je uchazeč povinen dodat na jméno oprávněné osoby za CLUTEX – klastr technické textilie, uvedené na začátku zadávací dokumentace, formou dopisu a ve stejném znění na CD. Podmínkou je dodání v zalepené obálce, která obsahuje všechny požadované části nabídky.
Nabídka musí být zpracována v českém, anglickém nebo německém jazyce.

Odborné dotazy v průběhu podávání nabídek je nutné směrovat na oprávněnou osobu za klastr nebo odborné pracoviště.

12. Průběh výběrového řízení

Nabídky je možné podat do 26.4.2013. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 10.5.2013.
Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a odmítnout všechny předložené nabídky.

13. Kritéria hodnocení nabídky

Kritéria hodnocení formální správnosti:

· pro hodnocení budou přijaty nabídky dodané do termínu uveřejněného ve výzvě, dodané 


na adresu klastru CLUTEX v zalepené obálce a obsahující všechny požadované části 

   nabídky.
- jedno provedení nabídky musí být v elektronické formě na vhodném nosiči a další v písemné formě
Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky

· posuzuje se kompletní technický popis nabídky a cenové členění dle výše uvedeného požadavku
Postup hodnocení nabídek jmenovanou komisí je uveden v příloze této výzvy.
Liberec, 03.04.2013
Ing. Libuše Fouňová

manažerka CLUTEX – klastr technické textilie
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