## List1
Nemocnice Tábor a.s. - PAM, 3.NP
Rozšíření potrubní pošty Sumetzberger
Položka číslo | Položka | Množství | Jednotky | CENA v Kč bez DPH
1 | Nástěnná stanice - průchozí (napojení zdola), se zabezpečeným registrovaným odesláním i příjmem pouzder, se zabezpečeným přístupem, s plněním z přední strany. Stanice je plně vybavená integrovanou RFID technologií - samostatná identifikace pouzder s možností rozšíření na uživatele (ID karty pracovníků ON Tábor) - nový typ RFID. Stanice obsahuje integrované snímací zařízení (antény) instalované ve stanici ve vkládacím otvoru pro pouzdro a umožňuje připojení externích zařízení přes USB (např. pro čtečky čárových kódů atd.). Součástí stanice je barevný dotykový displej s přehledným zobrazením funkčních možností a nastavením různých individuálních uživatelských profilů u každé stanice (předvolené cílové stanice apod.), umožňující snadné ovládání i ve zdravotnických rukavicích. Na displeji musí být zobrazeno potvrzení o doručení zásilky na místo určení. Součástí stanice jsou bezdotykové snímače (optické, indukční). Pouzdro odeslané jako zabezpečená zásilka zůstává do vyzvednutí zabezpečené uvnitř stanice - vyzvedutí konkrétního zabezpečeného pouzdra pinem (v případě vybavení čtecím zařízením - ID kartou pracovníka nemocnice s oprávněním a evidencí konkrétního odběratele) včetně čísla pouzdra - zajištěné pouzdro neblokuje ostatní transporty na dané lince. Ke stanici bude připojena akusticko-optická signaliace příchodu pouzdra. Kovové provedení, barva bílá. Záchytný koš pod stanici pro příjem přepravních pouzder, včetně polstrování a držák přepravních pouzder. | 1 | ks
2 | Koncový díl ke stanici - horní | 1 | ks
3 | Úprava vizualizačního software - pro on-line sledování stavu celého systému potrubní pošty s aplikací všech původních funkcionalit a vlastností pro novou stanici, úprava SW řídicí centrály, naprogramování a nastavení systému, uživatelské nastavení, doplnění a záloha projektu. | 1 | kpl
4 | Třícestná elektronická výhybka - systémová, dimenze 160 mm, s možností manuálního nastavení polohy S-kolena přímo z výhybky, optický snímač pro kontrolu a sledování průjezdu pouzdra v systému, bezdotykové indukční snímače polohy, robustní kovové provedení. | 1 | ks
5 | Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami a zásobníkem pro uložení pouzdra | 1 | kpl
6 | Napájecí zdroj se zesilovačem datového signálu | 1 | kpl
7 | Systémová kabeláž pro napájení a přenos dat (samostatně napájecí a datová část s odstíněním dat proti rušení). | 30 | m
8 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty a instalačního materiálu. | 2 | m
9 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm s tlouškou stěny min 3.2 mm, včetně montážního, spojovacího materiálu, včetně požárních atestů dle platných norem. | 20 | m
10 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, s tlouškou stěny min 3.2 mm, R800, včetně montážního, spojovacího materiálu, včetně požárních atestů dle platných norem. | 7 | ks
11 | Spojky na potrubí - kovové, chromované, k napojení stanice. | 2 | ks
12 | Protipožární zajištění prostupu potrubí a kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 1 | kpl
13 | Protipožární manžety EI 120, včetně montážního materiálu | 1 | kpl
14 | Montážní a instalační materiál – objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče. | 1 | kpl
15 | Stavební prostupy skrz podlahu korunkovým vrtáním průměrem do 200mm a po montáži potrubí opětovné začištění okolního zdiva, včetně zapravení | 1 | kpl
16 | Konstrukce pro uchycení výhybky | 1 | kpl
17 | Zavedení uživatelů do systému PP - ID karty | 10 | kpl
18 | Přivedení napájení pro napájecí zdroj - do 10m | 1 | kpl
19 | Demontáže a zpětné montáže podhledů | 1 | kpl
20 | Demontáže a úpravy stávající trasy pro napojení výhybky | 1 | kpl
21 | Značení komponentů | 2 | ks
22 | Doprava materiálu a techniků, koordinace, zaměření a vytýčení trasy, změnové listy - projekt skutečného provedení (3 paré), odvoz a likvidace odpadů | 1 | kpl
Cena celkem za technologickou část bez DPH |  |  |  | 0
Výše uvedené ceny zahrnují vždy dodávku potřebného materiálu včetně jejich montáže (D+M). Montáž je včetně dopravy na místo instalace (vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání požadovaných souvisejících certifikátů (hygienické, bezpečnostní, požární, materiálové, atd.) k jednotlivým prvkům dodané technologie, potrubí a ostatnímu použitému materiálu dle platných českých norem, respektive harmonizovaných evropských norem.
Rozšíření technologie navazuje na současnou technologii potrubní pošty Sumetzberger, která je nyní provozována v areálu nemocnice, tzn. rozšířená část musí být plně kompatibilní se současným provozovaným zařízením bez porušení jakýchkoli záručních podmínek, platných smluvních ustanovení, licenčních ujednání, schválení orgánů státní správy, provozních a hygienických předpisů. Samotná realizace bude pobíhat za plného provozu nemocnice, tzn. realizace musí být prováděna s ohledem na typ pracoviště, a to s minimáními odstávkami stávajícího systému. Z výše uvedených důvodů není přípustné během realizace zasahovat do stávajícícho zařízení potrubní pošty na jednotlivých odděleních nemocnice, kde jsou instalovány současné stanice, aby nedošlo k omezování provozu na těchto odděleních.
Nemocnice pro realizaci zajistí prostory pro umístění nových komponentů, poskytne podkady pro zpracování projektové dokumentace v elektronické podobě DWG, schválení navrženého řešení včetně prostupů, vjezdy a parkování uvnitř areálu nemocnice.