# Příloha č. 1 – Krycí list – dílčí plnění A

| KRYCÍ LIST NABÍDKY – Dílčí plnění A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název: | „Výběrové řízení na dodávku měřicí techniky pro společnost LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o.“ |  |  |
| Dílčí plnění část A: Dodávka Profiloměru s příslušenstvím |  |  |  |
| Zadavatel: | LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. |  |  |
|  | Adresa sídla Adresa provozovny | Vidonín 21, Vidonín PSČ 59457 Vidonín 74, Vidonín PSČ 59457 |  |
|  | IČ DIČ | 26231131 CZ26231131 |  |
|  | Kontaktní osoba Tel.: E-mail: | Jan Laub, jednatel společnosti +420 736 433 077 j.laub@laub-kovovyroba.cz |  |
| 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi |  |  |  |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: |  |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): |  |  |  |
| URL adresa: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| 3. Kritéria hodnocení |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA V Kč/EUR (100 %) | Cena celkem bez DPH: |  |  |
|  | DPH: |  |  |
|  | Cena celkem s DPH: |  |  |
| 4. Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: |  |  |  |
| Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc. |  |  |  |

# Příloha č. 2 – Technická specifikace – dílčí plnění A

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Dílčí plnění část A: Dodávka Profiloměru s příslušenstvím

| PARAMETRY PROFILOMĚRU S PŘÍLSUŠENSTVÍM– NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE |
|  | Profiloměr s příslušenstvím | ANO |  |
|  | Rozsah měření v ose X (snímací jednotka) | Min. 100 mm |  |
|  | Rozsah měření v ose Z1 (sloup) | Min. 60 mm |  |
|  | Pohyb v ose Z2 | Min. 500 mm |  |
|  | Rozměry žulové desky (Š x H) | Min. 500 x 400 mm |  |
|  | Rychlost měření | Min. 0,02 – 30 mm/s |  |
|  | Rychlost posuvu X | Min. 0–80 mm/s |  |
|  | Rychlost posuvu Z2 (sloup) | Min. 0–30 mm/s |  |
|  | Přímost posuvu (vodorovná osa X) | 0,8 µm |  |
|  | Rozsah naklápění jednotky | ±45° |  |
|  | Měřicí (přítlačná) síla | 30 mN |  |
|  | Vyhodnocovací software pro profiloměr – 1 licence • Umožňuje ovládání profiloměru a zpracování naměřených dat • Podporuje měření a analýzu kontur, profilů, úhlů a jejich tolerancí • Obsahuje nástroje pro víceúrovňové analýzy (např. části profilů, kombinované úseky) • Výstupní protokoly lze přizpůsobit podle požadavků uživatele • Uživatelské rozhraní v českém jazyce • Trvalá licence, aktivace přes HW nebo SW klíč Např. software typově odpovídající FORMTRACEPAK V6.2 nebo jiný ekvivalentní s odpovídající funkčností Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Počítač typu All-in-One pro ovládání měřicího zařízení - Zařízení typu All-in-One s integrovaným monitorem. - Musí být kompatibilní s dodávaným měřicím zařízením a vyhodnocovacím softwarem. - Minimální velikost obrazovky: 21,5". - Minimální paměť RAM: 8 GB. - Úložiště: SSD min. 256 GB. - Operační systém: Windows 10 nebo novější. - Typově odpovídající PC DELL All-in-One nebo ekvivalentní zařízení. Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení | ANO |  |
|  | Ramínko pro malé otvory Ramínko pro měření v malých otvorech – Určeno pro upevnění hrotu při konturovém měření v úzkých vnitřních prostorech. | ANO |  |
|  | Hrot pro malé otvory – jednostranně zkosený Výška 4 mm, úhel hrotu 20° Dotekový hrot pro měření v malých otvorech, jednostranně zkosený. Geometrie vhodná pro profilové měření v úzkých místech. | ANO |  |
|  | Kuželový hrot – typ 1 Výška 6 mm, úhel hrotu 20° Dotekový hrot kuželového tvaru pro měření kontur. Vhodný pro kuželové nebo zaoblené profily. | ANO |  |
|  | Kuželový hrot – typ 2 Výška 12 mm, úhel hrotu 20° Dotekový hrot kuželového tvaru pro měření kontur. Vhodný pro kuželové nebo zaoblené profily. | ANO |  |
|  | Kuželový hrot – typ 3 Výška 20 mm, úhel hrotu 20° Dotekový hrot kuželového tvaru pro měření kontur. Vhodný pro kuželové nebo zaoblené profily. | ANO |  |
|  | Jednostranně zkosený hrot Výška 12 mm Dotekový hrot s jednostranným zkosením. Pro měření hran a profilů z jedné strany. | ANO |  |
|  | Křížový stolek XY Křížový měřicí stolek s ručním posuvem ve dvou osách (XY) Minimální rozsah pohybu: 100 × 50 mm. Určen pro přesné polohování obrobku při profilovém měření. | ANO |  |
|  | Přesný otočný svěrák - Přesný mechanický svěrák s možností otáčení. - Určen pro upevnění měřeného obrobku při profilovém měření. - Umožňuje jemné polohování natočením. - Musí být kompatibilní s měřicím stolem profiloměru. | ANO |  |
|  | Napájecí kabel (CEE) - Napájecí kabel určený pro připojení měřicího zařízení do elektrické sítě. - Průmyslové provedení odpovídající standardům EU. | ANO |  |
|  | Kalibrace měřicího zařízení v rozsahu akreditace | ANO |  |
|  | Návod v českém jazyce | ANO |  |
|  | Školení v rozsahu | Min. 48 hodin |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 1 – Krycí list – dílčí plnění B

| KRYCÍ LIST NABÍDKY – Dílčí plnění B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název: | „Výběrové řízení na dodávku měřicí techniky pro společnost LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o.“ |  |  |
| Dílčí plnění část B: Dodávka 3D souřadnicového měřicího stroje CNC |  |  |  |
| Zadavatel: | LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. |  |  |
|  | Adresa sídla Adresa provozovny | Vidonín 21, Vidonín PSČ 59457 Vidonín 74, Vidonín PSČ 59457 |  |
|  | IČ DIČ | 26231131 CZ26231131 |  |
|  | Kontaktní osoba Tel.: E-mail: | Jan Laub, jednatel společnosti +420 736 433 077 j.laub@laub-kovovyroba.cz |  |
| 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi |  |  |  |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: |  |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): |  |  |  |
| URL adresa: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| 3. Kritéria hodnocení |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA V Kč/EUR (100 %) | Cena celkem bez DPH: |  |  |
|  | DPH: |  |  |
|  | Cena celkem s DPH: |  |  |
| 4. Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: |  |  |  |
| Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc. |  |  |  |

# Příloha č. 2 – Technická specifikace – dílčí plnění B

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE

Dílčí plnění část B: Dodávka 3D souřadnicového měřicího stroje CNC

| PARAMETRY 3D SOUŘADNICOVÉHO MĚŘICÍHO STROJE CNC– NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE |
| 1. | 3D souřadnicový měřicí stroj CNC | ANO |  |
| 2. | Měřicí rozsah v ose X | Min. 700 mm |  |
| 3. | Měřicí rozsah v ose Y | Min. 1000 mm |  |
| 4. | Měřicí rozsah v ose Z | Min. 600 mm |  |
| 5. | Přesnost měření délky (E₀, MPE): Maximální povolená chyba měření nesmí překročit: E₀, MPE ≤ (1,7 + 0,3·L/100) µm, kde L je měřená délka v mm. Platí pro teplotu prostředí 18-22 °C Požadavek dle normy ČSN EN ISO 10360-2 nebo ekvivalentní. | ANO |  |
| 6. | Stroj musí být vybaven absolutními odměřovacími pravítky, bez nutnosti najetí nulového bodu stroje | ANO |  |
| 7. | Stroj musí být vybaven integrovanou teplotní kompenzací pro rozsah teplot 16-26 °C | ANO |  |
| 8. | Maximální rychlost posuvu v ose X | Min. 519 mm/s |  |
| 9. | Maximální rychlost posuvu v ose Y | Min. 519 mm/s |  |
| 10. | Maximální rychlost posuvu v ose Z | Min. 519 mm/s |  |
| 11. | Maximální kombinované zrychlení | Min. 2 300 mm/s2 |  |
| 12. | Způsob posuvu – vzduchová ložiska na každé ose | ANO |  |
| 13. | Provozní tlak vzduchu | Min. 0,4 MPa |  |
| 14. | Maximální hmotnost měřeného dílu (zatížení měřicího stolu) | Min. 1 000 kg |  |
| 15. | Maximální výška měřeného dílu | Min. 800 mm |  |
| 16. | Číslicové rozlišení měření | Min. 0,1 µm |  |
| 17. | Počítač pro provoz (řízení) 3D souřadnicového měřicího stroje CNC – Výkon odpovídající požadavkům měřicího softwaru (např. MCOSMOS nebo jiný ekvivalentní). – Typ: stolní PC nebo All-in-One. – Minimální konfigurace: • RAM: 16 GB • SSD úložiště: min. 512 GB – Kompatibilita s vyhodnocovacím softwarem a periferiemi. Typově odpovídající Dell nebo ekvivalentní. Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení | ANO |  |
| 18. | 2 ks monitorů pro zobrazení výstupů měřicího softwaru – Úhlopříčka: min. 24" – Rozlišení: min. Full HD (1920 × 1080) – Konektivita: kompatibilní s výstupy PC a softwarem pro 3D souřadnicový měřicí stroj CNC – Možnost nastavení výšky, náklonu nebo uchycení na držák – Typově odpovídající Dell nebo ekvivalentní Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení | ANO |  |
| 19. | Motorická hlava s řízením a ruční jednotkou – Plně řízená motorická otočná hlava (např. dvouosá, indexovatelná, krok min. 7,5° nebo jemnější) – Řídicí jednotka – kontroler motorické hlavy Ruční řídící ovládací jednotka pro pozicování hlavy | ANO |  |
| 20. | Skenovací doteková sonda (včetně příslušenství): – Určena pro kontinuální snímání tvaru, kontur a povrchových profilů na 3D souřadnicovém měřicím stroji (CNC SMS). – Kompatibilní s motorickou otočnou hlavou a vyhodnocovacím softwarem stroje. – Umožňuje kontinuální skenování. – Součástí dodávky musí být minimálně 2 držáky doteků umožňující instalaci různých konfigurací snímacích doteků. | ANO |  |
| 21. | 3 ks Držáku doteku - „talířek“ – Určen pro upnutí snímacích doteků do skenovací sondy – Kompatibilní s dodávanou sondou a motorickou hlavou měřicího stroje. | ANO |  |
| 22. | 1 ks držáku doteku pro hvězdicový dotek - „talířek“ – Určen pro upnutí hvězdicově uspořádaných doteků pro prostorové měření kontur a obtížně přístupných míst. – Konstrukce umožňuje uchycení několika doteků v 90° směrech na společný adaptér. – Kompatibilní s dodávanou skenovací sondou a motorickou otočnou hlavou měřicího zařízení. | ANO |  |
| 23. | Ovládací jednotka (joystick) pro ruční řízení měřicího stroje – Určena pro ruční ovládání pohybu os 3D souřadnicového měřicího stroje. – Musí umožňovat plynulé řízení alespoň 3 os (X, Y, Z), případně další funkce jako přepínání režimů, potvrzení, reset apod. – Ergonomické provedení s otočnými nebo směrovými ovladači, kompatibilní s řídicím systémem zařízení. – Možná stolní nebo přenosná varianta s kabelem nebo bezdrátovým připojením. | ANO |  |
| 24. | Sada propojovací kabeláže pro motorickou otočnou hlavu a snímací sondu - 1 sada – Kompletní sada kabelů a konektorů určená pro propojení motorické otočné hlavy a snímací sondy se souřadnicovým měřicím strojem. – Kabeláž musí umožňovat: • přenos řídicích signálů, • plnou kompatibilitu s dodávaným systémem (měřicí stroj, ovladač, sonda). | ANO |  |
| 25. | 1 ks Kalibrační etalon – keramická referenční koule Průměr koule: 20 mm ± výrobní tolerance – Materiál: keramika nebo jiný metrologicky stabilní materiál s nízkou tepelnou roztažností – Sféricita (kulovitost): max. 130 nm – Umístění: uchycena v pevném držáku vhodném pro 3D souřadnicový měřicí stroj – Určena pro kalibraci snímacích doteků jednotlivých sestav | ANO |  |
| 26. | Obal (kryt) pro kalibrační kouli – 1 ks • Určen pro ochranu kalibrační koule průměru 20 mm proti prachu, nečistotám a mechanickému poškození • Konstrukčně zajišťuje stabilní uložení a ochranu během provozní i skladovací fáze | ANO |  |
| 27. | Sada doteků se závitem M3 pro snímací sondu – 1 sada – Určeno pro použití s dotekovou nebo skenovací sondou umožňující uchycení doteků se závitem M3 – Sada obsahuje více typů doteků, např.: • kuličky různého průměru a délky • prodloužení – Materiál doteků: rubín, ocel nebo jiný metrologicky vhodný tvrdý materiál – Včetně ochranného a skladovacího pouzdra nebo kazety – Určeno pro základní měřicí úlohy 3D souřadnicového měřicího stroje | ANO |  |
| 28. | Model souřadného systému – křížek souřadného systému pro výuku a názornost | ANO |  |
| 29. | Napájecí kabel (CEE) - Napájecí kabel určený pro připojení měřicího zařízení do elektrické sítě. Průmyslové provedení odpovídající standardům EU. | ANO |  |
| 30. | Vzorový (referenční) model pro souřadnicové měření - Plastový školicí model pro výuku a trénink | ANO |  |
| 31. | Vyhodnocovací software pro 3D CNC souřadnicový měřicí stroj – 1 licence • Podpora řízení CNC měřicího stroje s možností tvorby a správy měřicích programů • Modul pro import a práci s CAD modely ve formátech SAT, STEP • Modul pro skenování a vyhodnocení tvarových a konturových prvků • Funkce pro geometrické vyhodnocení, tolerování, analýzu kontur a generování výstupních protokolů • Možnost nastavení výstupních protokolů podle požadavků uživatele • Uživatelské rozhraní v českém nebo anglickém jazyce • Trvalá licence s HW nebo SW ochranou (např. USB klíč) | ANO |  |
| 32. | 1 ks Hardwarový licenční klíč (USB dongle) Určen pro ochranu a aktivaci softwaru pro řízení a vyhodnocování měření na 3D CNC souřadnicovém měřicím stroji Provedení ve formě USB klíče kompatibilního s běžným operačním systémem Windows Umožňuje hardwarové zabezpečení licence – ochrana proti neoprávněnému použití softwaru Trvalá licence, bez časového omezení nebo nutnosti pravidelného prodlužování Přenosný mezi počítači, bez závislosti na konkrétním zařízení | ANO |  |
| 33. | Kalibrace měřicího zařízení v rozsahu akreditace | ANO |  |
| 34. | Návod v českém jazyce | ANO |  |
| 35. | Školení v rozsahu | Min. 48 hodin |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: …………………………………………………

# Příloha č. 1 – Krycí list – dílčí plnění C

| KRYCÍ LIST NABÍDKY – Dílčí plnění C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název: | „Výběrové řízení na dodávku měřicí techniky pro společnost LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o.“ |  |  |
| Dílčí plnění část C: Dodávka digitálního měřicího příslušenství a měřidel (Drsnoměr s příslušenstvím, Soubor dílenských měřidel) |  |  |  |
| Zadavatel: | LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. |  |  |
|  | Adresa sídla Adresa provozovny | Vidonín 21, Vidonín PSČ 59457 Vidonín 74, Vidonín PSČ 59457 |  |
|  | IČ DIČ | 26231131 CZ26231131 |  |
|  | Kontaktní osoba Tel.: E-mail: | Jan Laub, jednatel společnosti +420 736 433 077 j.laub@laub-kovovyroba.cz |  |
| 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi |  |  |  |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: |  |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): |  |  |  |
| URL adresa: |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| 3. Kritéria hodnocení |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA V Kč/EUR (100 %) | Cena celkem bez DPH: |  |  |
|  | DPH: |  |  |
|  | Cena celkem s DPH: |  |  |
| 4. Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: |  |  |  |
| Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc. |  |  |  |

# Příloha č. 2 – Technická specifikace – dílčí plnění C

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIE

Dílčí plnění část C: Dodávka digitálního měřicího příslušenství a měřidel (Drsnoměr s příslušenstvím, Soubor dílenských měřidel)

| PARAMETRY DRSNOMĚRU S PŘÍSLUŠENSTVÍM – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE |
| - 1. | Drsnoměr s příslušenstvím | ANO |  |
|  | Měření drsnosti povrchu | ANO |  |
|  | Rozsah měřené dráhy na ose X | Min. 50 mm |  |
|  | Rychlost měření | Min 0,02 mm/s |  |
|  | Přímost posuvu maximálně 0,2 µm na délce 50 mm | ANO |  |
|  | Rozsah měření (Z-osa) Minimálně 3 volitelné rozsahy měření: • 800 µm, • 80 µm, • 8 µm Možnost rozšíření až na 2,4 mm pomocí volitelných doteků | ANO |  |
|  | Polohování měřicí jednotky: - Sklon: ±1,5° - Výškové nastavení: min. 10 mm (nahoru/dolů) | ANO |  |
|  | Měřicí síla snímače | Max. 0,75 mN |  |
|  | Úhel snímacího hrotu | 60° |  |
|  | Poloměr snímacího hrotu (kuličkový nebo srovnatelný kontaktní profil) | 2 µm |  |
|  | Vyhodnocovací software pro drsnoměr – 1 licence Požadované vlastnosti softwaru: - Umožňuje řízení měřicí jednotky drsnoměru, včetně správy měřicích sekvencí a kroků - Podpora vyhodnocení kontur a profilů včetně geometrických prvků (např. úhly, vzdálenosti, rozteče) - Analýza drsnosti povrchu podle platných norem (např. ISO, JIS, ANSI, VDA) - Minimálně 43 parametrů drsnosti – např. Ra, Rz, Rq, Rt, Rmr, Rk - Podpora standardů ISO 21920:2021 a dalších běžných výstupních formátů - Možnost exportu dat ve formátech CSV, TXT, DXF, IGES nebo obdobných - Tvorba výstupních protokolů, přizpůsobitelných požadavkům uživatele (např. vlastní hlavička, tabulky, grafy) - Uživatelské prostředí v českém nebo anglickém jazyce - Trvalá licence, aktivace pomocí hardwarového (např. USB klíče) nebo softwarového klíče - Musí být plně kompatibilní s dodávaným drsnoměrem a měřicími funkcemi zařízení Např. software typově odpovídající funkcionalitě Formtracepak V6.2 nebo jiný ekvivalentní software s odpovídající funkčností. Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení | ANO |  |
|  | Počítač typu All-in-One pro obsluhu měřicího zařízení Integrovaný počítač s monitorem (All-in-One) Kompatibilní s měřicím zařízením a vyhodnocovacím softwarem Minimální parametry: • Displej: min. 21,5" • RAM: min. 8 GB • SSD: min. 256 GB • OS: Windows 10 nebo novější Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení | ANO |  |
|  | Snímací hrot pro mimořádně malé otvory - Měřicí hrot s kuželovým úhlem 60° - Poloměr hrotu: 2 µm - Výška hrotu: 0,8 mm - Geometrie přizpůsobena pro měření mimořádně malých otvorů | ANO |  |
|  | Snímací hrot pro velmi malé otvory - Měřicí hrot s kuželovým úhlem 60° - Poloměr hrotu: 2 µm - Výška hrotu: 1,2 mm - Geometrie přizpůsobena pro měření velmi malých otvorů | ANO |  |
|  | Snímací hrot pro hluboké drážky - Snímací dotek s kuželovým úhlem 60° - Délka (výška) hrotu: minimálně 20 mm - Vhodný pro měření v hlubších profilech a drážkách | ANO |  |
|  | Žulový stojan pro upevnění měřicí jednotky - Stabilní měřicí stojan vyrobený ze žuly - Kompatibilní s měřicím zařízením – drsnoměr - Přesné uložení a tlumení vibrací během měření | ANO |  |
|  | Přesný mechanický svěrák pro měřicí zařízení - Určen pro stabilní a opakovatelné upevnění vzorků při měření pomocí drsnoměru. - Mechanické ovládání (např. ručním šroubem) umožňující jemné a plynulé sevření. - Upínací kapacita: min. 0–30 mm. - Materiál: nerezová ocel, hliník nebo jiný stabilní materiál vhodný pro metrologické použití. - Možnost osazení na měřicí stojan nebo základnu zařízení. - Kompatibilní s dodávaným stojanem drsnoměru | ANO |  |
|  | Nivelační stolek pro ustavení měřeného vzorku - Určen pro přesné ustavení a vyrovnání měřeného vzorku pod snímací jednotku drsnoměru. - Umožňuje jemné ruční naklápění měřeného vzorku pro zajištění optimální polohy měření. - Rozsah nivelace: minimálně ±1,5° (naklápění podélně). - Konstrukce z metrologicky stabilního materiálu (např. hliník, litina, žula s úpravou). - Povrchová úprava a mechanika umožňující přesné nastavení bez zadrhávání. - Kompatibilní s dodávaným drsnoměrem. | ANO |  |
|  | Napájecí kabel (CEE) - Napájecí kabel pro připojení měřicího zařízení k síti - Průmyslové provedení dle evropských standardů - Konektor typu CEE nebo ekvivalentní průmyslové připojení | ANO |  |
|  | Kalibrace měřicího zařízení v rozsahu akreditace | ANO |  |
|  | Školení v rozsahu | Min.8 hodin |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PARAMETRY SOUBORU DÍLENSKÝCH MĚŘIDEL – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETR |  | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSELNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ANO/NE |
| 1. | 2 ks Digitální úchylkoměr s vysokým rozlišením - Digitální úchylkoměr určený pro přesné měření odchylek při výrobní nebo kontrolní činnosti. - Rozsah měření: minimálně 55 mm - Rozlišení: minimálně 0,0005 mm (0,5 µm) - Přesnost měření (maximální povolená chyba): max. ±2,5 µm - Zobrazení: digitální displej s možností změny jednotek (mm/inch) - Napájení: externí síťový adaptér nebo rozhraní pro trvalé napájení - Funkce: nulování, nastavení tolerance, indikace přetížení, Max/Min hodnoty - Možnost připojení k datovému systému (USB nebo ekvivalent) - Upevnění: stopka Ø8 mm - Provozní teplota: běžné podmínky laboratorního/technologického prostředí | ANO |  |
| 2. | Stojánek s přesnou žulovou základnou – krátké rameno - Stabilní stojan určený pro uchycení digitálních úchylkoměrů nebo obdobných měřidel - Žulová základna s přesně opracovaným povrchem - Minimální rozměry základny (Š x H x V): 200 × 150 × 50 mm - Sloupek s možností výškového posuvu – rozsah minimálně 260 mm - Průměr sloupku min. 30 mm pro zajištění tuhosti - Držák pro měřidla se stopkou Ø 8 mm nebo Ø 9,53 mm - Jemné výškové nastavení měřidla (např. přes šroub nebo mechanické ovládání) - Materiál a provedení vhodné pro přesná měření ve výrobním prostředí - Konstrukce umožňuje stabilní a opakovatelné ustavení bez vibrací nebo deformace | ANO |  |
| 3. | Stojánek s přesnou žulovou základnou – dlouhé rameno Stabilní stojan určený pro uchycení měřidel při měření vyšších nebo objemnějších dílů • Žulová základna s opracovaným rovným povrchem • Minimální rozměry základny (Š x H x V): 260 x 140 x 50 mm • Sloupek s možností výškového posuvu – rozsah minimálně 180 mm • Průměr sloupku minimálně 30 mm • Vyložení ramene 120 mm • Držák pro měřidla se stopkou Ø 8 mm • Jemné výškové nastavení (např. pomocí jemného šroubu nebo aretačního systému) • Vhodný pro použití v měřovém nebo výrobním prostředí • Konstrukce zajišťující stabilní, opakovatelné ustavení bez vibrací nebo deformací | ANO |  |
| 4. | Digitální úchylkoměr pro vnitřní měření s rameny s IP67 • Určen pro přesné vnitřní měření v malých otvorech nebo drážkách • Měřicí rozsah: 5–15 mm • Rozlišení: max. 0,005 mm (5 µm) • Průměr doteku (kulový hrot): 0,6 mm • Konstrukce se dvěma rameny pro symetrické vnitřní měření • Zobrazení na digitálním displeji s možností přepínání jednotek (mm/inch) • Stupeň ochrany IP67 • Funkce: nulování, zobrazení Max/Min, nastavení tolerance • Umožňuje napojení na datový výstup (např. USB nebo jiný běžný standard) • Možnost připojení k datovému systému nebo měřicímu softwaru • Ergonomický tvar a jednoduché ovládání jednou rukou • Provozní podmínky: běžné laboratorní nebo výrobní prostředí | ANO |  |
| 5. | Digitální úchylkoměr s měřicími rameny pro vnitřní měření - Určen pro vnitřní měření otvorů v rozsahu 10–30 mm - Digitální zobrazení naměřené hodnoty s možností přepínání jednotek (mm/inch) - Rozlišení: max. 0,01 mm (10 µm) - Průměr doteku: 1 mm (kulový nebo srovnatelný tvar pro kontakt s vnitřní stěnou) - Dvouramenná konstrukce zajišťující symetrické měření otvoru - Funkce přístroje: nulování, přepínání režimů, nastavení tolerance, Max/Min hodnoty - Možnost připojení k datovému systému (např. přes USB nebo jiný běžně dostupný průmyslový standard) - Uchycení: měřicí zařízení kompatibilní se stojánkem nebo držákem se standardní stopkou (např. Ø 8 mm) - Provozní prostředí: vhodné pro výrobní nebo metrologické použití - Napájení: bateriové nebo s možností napájení přes externí adaptér | ANO |  |
| 6. | Měřicí šablona pro kontrolu tvarů a rozměrů - Typ: Měřicí šablona určená pro kontrolu průměrů, rádiusů, úhlů a vzdáleností - Použitelné pro kapesní lupu se zvětšením 10X - Měření průměrů 0-1 mm (krok 0,1 mm) - Měření rádiusů 0-10 mm, rádiusy 0-1 mm s krokem 0,1 mm, rádiusy 1-10 mm s krokem 0,5 mm - Měření úhlů 0-90°, úhly 0-80° s krokem 5°, úhly 80-90° s krokem 1° - Měření vzdáleností 0-0,5“ s krokem 0,005“ - Materiál: sklo |  |  |
| 7. | Sada přesných měřicích trnů - Typ: sada přesných válcových měřicích trnů - Rozsah průměrů trnů: od 1,00 mm do 10,00 mm - Krok: po 0,01 mm (celkem 273 ks) - Třída přesnosti: minimálně třída 2 dle normy DIN 2269 - Povrchová úprava: jemně broušené, povrchová drsnost Ra ≤ 0,1 µm - Tvrdost materiálu: min. HRC 60 - Délka trnů: - Pro Ø do 6 mm: minimálně 50 mm - Pro Ø nad 6 mm: minimálně 70 mm - Materiál: stabilní kalená nástrojová ocel nebo ekvivalentní materiál vhodný pro opakované měření - Balení: sada uložena v pevném boxu nebo kazetě (dřevo/plast), s označením rozměrů - Určení: pro kontrolu vnitřních průměrů otvorů, nastavení měřidel, etalonáž apod. | ANO |  |
| 8. | Sada digitálních dutinoměrů pro vnitřní měření (6–12 mm) - Typ měřidla: Přesné tříbodové vnitřní mikrometry (dutinoměry) s digitálním výstupem - Měřicí rozsah: min. 6–12 mm - Rozlišení: max. 0,001 mm - Přesnost měření: max. chyba ≤ ±3 µm (v celém rozsahu) - Funkce měřidla: nulování, přidržení hodnoty (Hold), nastavení tolerancí - Zobrazení: digitální displej (LCD) s přehlednou indikací měřené hodnoty - Konstrukce měřicí hlavy: - 3bodový měřicí systém pro samostředění v otvoru - Měřicí doteky z tvrdokovu - Součástí sady: - min. 3 výměnné měřicí hlavice nebo nástavce pro různé rozsahy - nastavovací kroužek pro kalibraci v minimálním nebo středním rozsahu - pevný ochranný kufřík nebo pouzdro - Napájení: bateriové (např. SR44, CR2032 nebo ekvivalentní) - Možnost datového výstupu: ano – port nebo rozhraní pro připojení k datovému systému (USB, RS-232 nebo ekvivalent) | ANO |  |
| 9. | Sada digitálních dutinoměrů pro rozsah 12–20 mm - Určeno pro přesné měření vnitřních průměrů (děr) v rozsahu 12–20 mm - Princip měření: třídotekové měření zajišťující stabilní uložení v otvoru - Zobrazení: digitální displej - Rozlišení: min. 0,001 mm - Přesnost měření: max. chyba ≤ ±3 µm (v celém rozsahu) - Výměnné měřicí nástavce umožňující rozšíření rozsahu v definovaném intervalu - Možnost připojení k datovému systému (např. USB, RS-232, nebo ekvivalentní) - Dodáno v odolném přepravním a ochranném pouzdru - Včetně příslušenství: nástroje pro výměnu hlavic, nastavovací kroužek nebo etalon, návod k použití | ANO |  |
| 10. | Sada digitálních dutinoměrů pro rozsah 20–50 mm - Použití: přesné měření vnitřních průměrů (děr) v rozsahu 20–50 mm - Měřicí metoda: třídotekový princip pro samocentrovací měření - Rozsah měření: 20 až 50 mm (výměnné nástavce) - Rozlišení: minimálně 0,001 mm - Přesnost měření: max. chyba ≤ ±3 µm (v celém rozsahu) - Zobrazení: digitální displej - Funkce: nulování, změna směru měření, zobrazení minima/maxima - Možnost připojení k datovému systému (např. přes USB, RS-232 nebo jiný standardní výstup) - Uložení: v ochranném kufříku pro bezpečnou manipulaci - Příslušenství součástí dodávky: výměnné nástavce, nastavovací etalon/kroužek, nářadí pro výměnu doteků | ANO |  |
| 11. | 5 ks Digitální posuvné měřítko - Typ: digitální posuvné měřítko s absolutním snímáním polohy - Rozsah měření: 0 až 150 mm - Rozlišení: 0,01 mm - Přesnost (bez výstupní chyby): max. ±0,02 mm - Displej: digitální LCD - Funkce: absolutní a relativní měření, nulování, - Napájení: baterie s dlouhou životností (např. typu SR44 nebo ekvivalent) - Konstrukce: nerezové měřicí plochy, robustní tělo vhodné pro dílenské prostředí - Dodávka včetně: ochranného obalu/pouzdra | ANO |  |
| 12. | Sada digitálních mikrometrů – rozsah 0–100 mm - Typ měřidla: Digitální třmenové mikrometry (v sadě) - Počet kusů: 4 ks mikrometrů pokrývajících rozsah 0–100 mm (např. 0–25 mm, 25–50 mm, 50–75 mm, 75–100 mm) - Rozsah měření: celkově 0 až 100 mm - Rozlišení: 0,001 mm - Přesnost měření: max. ±2 µm (v rozsahu 0–50 mm), ±3 µm (nad 50 mm) - Funkce: absolutní a relativní měření, nulování, blokace tlačítek, funkce HOLD - Zobrazení: digitální displej s čitelnými hodnotami - Konstrukce: měřicí plochy z tvrdokovu, těleso odolné proti nečistotám - Stupeň krytí: min. IP65 – ochrana proti prachu a stříkající vodě - Napájení: baterie s dlouhou životností (např. typu SR44 nebo ekvivalentní) - Možnost připojení k datovému systému (např. USB, sériové rozhraní nebo ekvivalent) - Dodávka včetně: kalibračních etalonů pro jednotlivé rozsahy, ochranného pouzdra a návodu v českém jazyce | ANO |  |
| 13. | Digitální mikrometr s talířkovými doteky, rozsah 75–100 mm - Měřicí rozsah: 75–100 mm - Rozlišení: min. 0,001 mm - Přesnost měření: max. ±6 µm - Měřicí doteky: talířkové průměr talířku min. 20 mm, ploché - Zobrazení: digitální displej - Funkce: nulování, přidržení hodnoty (HOLD) - Neotáčivé vřeteno - Napájení: baterie (např. knoflíková CR2032) - Možnost připojení k datovému systému (např. USB, bezdrát nebo ekvivalentní) - Na měření plstí, pryže, lepenky, rozteče ozubení | ANO |  |
| 14. | 5 ks Digitální hloubkoměr - Určen pro přesné měření hloubky otvorů, drážek, vybrání nebo zápichů - Digitální zobrazení - Rozsah měření: min. 0–150 mm - Rozlišení: min. 0,01 mm - Přesnost měření (max. chyba): ±0,02 mm nebo lepší - Referenční (ABS) systém umožňující zachování nulového bodu - Funkce: nulování, Hold/Max/Min - Nerezové měřicí plochy s jemným výbrusem - Základna z přesně opracované oceli, min. délka základny: 100 mm - Napájení: 1× knoflíková baterie nebo ekvivalent - Možnost připojení k datovému systému (např. USB nebo jiný standardizovaný výstup) - Provozní teplota: běžné podmínky laboratorního nebo výrobního prostředí | ANO |  |
| 15. | Žulová měřicí deska - Měřicí deska určená pro přesné ustavení měřicích zařízení, přípravků nebo obrobků - Materiál: přírodní žula – černá, s vysokou rozměrovou stálostí a nízkou tepelnou roztažností - Rozměry desky: min. 1000 × 630 × 100 mm (Š × H × V) - Třída přesnosti: třída 2 dle normy DIN 876 nebo ekvivalentní - Povrchová úprava: lapovaný, matný, s minimální pórovitostí - Stabilní konstrukce: vhodná pro měřicí účely ve výrobním i laboratorním prostředí - Odolnost proti opotřebení a vibracím - Možnost použití s podpěrnou konstrukcí (není-li součástí této položky, pak kompatibilita s podstavcem musí být zajištěna) | ANO |  |
| 16. | Podstavec pro měřicí žulovou desku - Podstavec určený pro žulovou měřicí desku o rozměrech min. 1000 × 630 × 100 mm (Š x H x V) - Konstrukce z ocelových profilů (např. úhelníková konstrukce) s povrchovou úpravou proti korozi (např. komaxit, práškový lak, zinkování) - Rozměrově přizpůsobený pro bezpečné a stabilní uložení měřicí desky - Výška podstavce: odpovídající ergonomické pracovní výšce (cca 800–900 mm) - Nosnost: min. 200 kg, přizpůsobeno zátěži žulové desky a příslušenství - Vybaven ustavovacími a nivelačními šrouby - Konstrukce musí umožňovat bezpečný a stabilní provoz v dílenském nebo laboratorním prostředí | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

# Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (platné pro všechny dílčí plnění)

Dodavatel………………………………………………………IČ……………………………čestně prohlašuje že:

splňuje základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy že je dodavatelem který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci; proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

V …………………………… dne …………………

………………………………………………………

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka

………………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky