[image: image1.png]% OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.



1

 NUMPAGES 2Te


VZ : „Zdravotnická technika pro návaznou péči“
Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2018-002964
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci – část 22 – Přístroj RTG s C ramenem - ortopedický:
Vzhledem k účelu použití žádáme o zvážení, zda zadavatel bude akceptovat přístroj s hloubkou ramene 61 cm.
Odpověď:

Zadavatel trvá na hloubce ramene 68 cm. Požadavek vychází z rozměru stávajícího a ověřeného řešení s hloubkou ramene 73 cm. Požadovaná hodnota parametru 68 cm tudíž již zahrnuje toleranci oproti stávajícímu řešení, které je vyhovující. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi stávajícím a nabízeným řešením by činil již 12 cm, se zadavatel v tomto případě rozhodl na požadavku trvat.  

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci – část 22 – Přístroj RTG s C ramenem - ortopedický
Vzhledem k účelu použití žádáme o zvážení, zda zadavatel bude akceptovat řešení s kruhovou IRIS clonou a se dvěma protilehlými clonami s rotací?
Odpověď:

Navrhované řešení dle zadavatele splňuje požadavky uvedené v technické specifikaci.
Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci -  část 22 – pojízdný RTG přístroj
Požadavek zadavatele uvedený v odstavci Rameno – výška přístroje pro transport max. 160 cm. Chápeme, že rozměry pojízdného přístroje ovlivňují manipulaci s přístrojem a tím i jeho využití, výška při transportu pak souvisí zejména s průchodem dveřmi, ale plně dostačující je požadavek na max. 180 cm, Bude zadavatel akceptovat transportní výšku 180 cm?

Odpověď:

Zadavatel trvá na maximální výšce pro transport 160 cm. Výška není důležitá pouze pro průchod dveřmi, ale také pro pojíždění s přístrojem mezi různými odděleními. Snížená výška umožňuje neomezený rozhled a snižuje riziko kolize. Zadavatel si ověřil, že řešení se sníženou výškou pro transport nabízí již mnoho výrobců, ačkoliv často jako volitelné rozšíření.
Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci -  část 22 – pojízdný RTG přístroj
Zadavatel trvá na tomto rozsahu mA, ale rozsah napětí v kV a čas v zadání nezmiňuje. Bude zadavatel akceptovat rozsah 70-400 mA pokud rozsah napětí je 40-130 kV s krokem po 1 kV. Zejména zvyšování napětí vede k celkovému snížení efektivní dávky?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaném rozsahu proudu, který je jedním z klíčových parametrů pro definování výkonu RTG přístroje. Požadovaný rozsah je běžný a je nabízen mnoha výrobci.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci 

Zadavatel by dále měl některé hlavně číselnou hodnotou vyjádřené parametry doplnit o toleranci ±10%.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že veškeré číselné parametry jsou definovány jako minimální popř. maximální, je doplnění o toleranci o ±10% zbytečné. Tolerance je do takto definovaných parametrů již zahrnuta. V případech, kdy je uváděn údaj „cca“ před požadovaným číselným údajem, pak zadavatel toleranci plus i mínus 15% připouští.
V Příbrami, dne 16.2.2018
...............................................................

Jaroslav Schovanec, MBA

vedoucí investičního odboru

