[image: image1.png]% OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.



23Te


VZ : „Zdravotnická technika pro návaznou péči“
Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2018-002964
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci – část 22 – Přístroj RTG s C ramenem - ortopedický:
Zadavatel v Příloze č. 210002 – Přístroj RTG s C ramenem – ortopedický, 1 ks v části C-rameno stanovuje mimo jiné tyto parametry: 

Rozsah orbitálního pohybu alespoň 130° 

Hloubka ramene alespoň 68 cm 

Hmotnost c-ramene maximální 320 kg
Námi nabízené C-rameno bylo vyrobeno s ohledem na aspekty práce na ortopedických pracovištích a plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu, ale tyto parametry jsou pro nás limitující. 
Dotaz č. 1: 

Bude zadavatel ochoten připustit nabídku ortopedického C-ramene, které tyto minimální/maximální požadavky splní v toleranci +/-10%?
Odpověď:

Zadavatel definoval veškeré parametry jako minimální popř. maximální. Tolerance do takto definovaných parametrů je již zahrnuta. Zadavatel z tohoto důvodu nebude připouštět další toleranci již definovaných parametrů, které vychází z medicínských potřeb a zkušeností obsluhujícího personálu. 
Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci – část 22 – Přístroj RTG s C ramenem - ortopedický
Zadavatel v Příloze č. 210002 – Přístroj RTG s C ramenem – ortopedický, 1 ks v části Rentgenka stanovuje mimo jiné tento parametr: 

Celková tepelná kapacita min. 1000kHU 

Námi nabízené C-rameno je vybaveno rentgenkou, která převyšuje požadavek na minimální tepelnou kapacitu anody a výrazně převyšuje požadavek na chladící kapacitu anody. Celková tepelná kapacita rentgenky námi nabízeného C-ramene dosahuje hodnoty 700kHU, která je s ohledem na aspekty práce na ortopedických pracovištích plně vyhovující požadovanému medicínskému účelu. 

Dotaz č. 2: 

Bude zadavatel akceptovat nabídku ortopedického C-ramene vybaveného rentgenkou jinak převyšující parametry stanovené zadavatelem a vyhovující požadovanému medicínskému účelu, která dosahuje hodnoty celkové tepelné kapacity 700kHU? 

Odpověď:

Zadavatel definoval veškeré parametry jako minimální popř. maximální. Tolerance do takto definovaných parametrů je již zahrnuta. Zadavatel z tohoto důvodu nebude připouštět další toleranci již definovaných parametrů, které vychází z medicínských potřeb a zkušeností obsluhujícího personálu.
Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci -  část 22 – Přístroj RTG s C ramenem - ortopedický
Zadavatel v Příloze č. 210002 – Přístroj RTG s C ramenem – ortopedický, 1 ks v části Generátor stanovuje mimo jiné tyto parametry: 

Akviziční rychlost alespoň 8 pulsů/s 

Maximální pulsní proud (skiaskopie) nejméně 7mA 

Námi nabízené C-rameno bylo vyrobeno s ohledem na aspekty práce na ortopedických pracovištích a plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu, ale tyto parametry jsou pro nás limitující. 

Dotaz č. 3: 

Bude zadavatel ochoten připustit nabídku ortopedického C-ramene, které tyto minimální/maximální požadavky splní v toleranci +/-10%?
Odpověď:

Zadavatel definoval veškeré parametry jako minimální popř. maximální. Tolerance do takto definovaných parametrů je již zahrnuta. Zadavatel z tohoto důvodu nebude připouštět další toleranci již definovaných parametrů, které vychází z medicínských potřeb a zkušeností obsluhujícího personálu.
Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci -  část 22 – pojízdný RTG přístroj
Zadavatel v Příloze č. 210003 – Pojízdný RTG přístroj, 1 ks v části Rameno stanovuje mimo jiné tento parametr: 

Výška přístroje pro transport max. 160 cm 

Rádi bychom se ujistili, zda se nejedná o písařskou chybu a zadavatel opravdu požaduje maximální výšku přístroje z důvodu transportu max. 160 cm, vzhledem k běžné světlosti transportních tras by se jevila jako dostačující výška 180 cm. 

Dotaz č. 4: 

Bude zadavatel akceptovat nabídku pojízdného rtg přístroje s výškou 180 cm?
Odpověď:

Zadavatel trvá na maximální výšce pro transport 160 cm. Výška není důležitá pouze pro průchod dveřmi, ale také pro pojíždění s přístrojem mezi různými odděleními. Snížená výška umožňuje neomezený rozhled a snižuje riziko kolize. Zadavatel si ověřil, že řešení se sníženou výškou pro transport nabízí již mnoho výrobců, ačkoliv často jako volitelné rozšíření.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci 

Zadavatel v Příloze č. 210003 – Pojízdný RTG přístroj, 1 ks v části Generátor stanovuje mimo jiné tento parametr: 
Rozsah proudu alespoň od 10 do 450mA 
Rádi bychom se ujistili, zda se nejedná o písařskou chybu a zadavatel opravdu požaduje nastavení takto nízkého proudu 10mA nebo mělo jít o 100mA? Námi nabízený systém nedisponuje možností nastavení takto nízké hodnoty proudu a expozice jsou z důvodu eliminace pohybových artefaktů prováděny s proudem maximálním pro danou volbu hodnoty napětí (kV) a manuální nastavení proudu (kV-mA-ms) je vzhledem k dnešní (kV, kV-mAs) praxi nevyužívané. Zároveň je maximální hodnota proudu pro generátor námi nabízeného systému 400mA. Tato hodnota je optimalizována na požadovaný nominální výkon generátoru 32kW a faktickou zatížitelnost ohniska rentgenky. Všechny tyto parametry splňují nároky na systém pracující i na těch nejvytíženějších pracovištích a poradí si i s vyšetřením bariatrických pacientů. 

Dotaz č. 5: 

Bude zadavatel akceptovat nabídku pojízdného rtg přístroje vybaveného vysokofrekvenčním generátorem řízeným mikroprocesorem s nominálním výkonem 32kW a proudem v rozsahu od 100 do 400mA, který plně vyhoví požadovanému medicínskému účelu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaném rozsahu proudu, který je jedním z klíčových parametrů pro definování výkonu RTG přístroje. Požadovaný rozsah je běžný a je nabízen více výrobci.

.
V Příbrami, dne 19.2.2018
...............................................................

Jaroslav Schovanec, MBA

vedoucí investičního odboru

