**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka parního sterilizátoru pro COS Pardubické nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| **Položka veřejné zakázky** | **Parní sterilizátor – 1 ks** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Celkový objem komory v rozmezí 297 – 314 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet sterilizačních jednotek: **4 sterilizační jednotky** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * dvoudveřové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * celonerezové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * elektrická energie: 400 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * připojení na standardní rozvod páry, vody, vzduchu a elektrické energie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * standardní testovací programy: vakuový test, Bowie&Dick test | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Standardní programy:** |  |  |
| * nebalené přístroje – 134 °C/4 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * balené materiály – 134 °C/7 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot – 121 °C/20 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Uvedení přesných rozměrů:** |  |  |
| * rozměry komory – cca (+/- 10%) v.700 x š.650 x h.690 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * rozměry přístroje – max. v.1918 x š.1300 x h.990 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * max. příkon – 2 kW/10 A | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Další podmínky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.) | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………..

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………