

**Příloha č. 2 - Technické požadavky**

**DOPLNÍ ÚČASTNÍK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název výběrového řízení:** | Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice - 1. Fáze - 3. kolo  |
| **Číslo části:** 3. | **Název části:** Lůžko JIP onkogynekologie s váhou, Matrace |

Zadavatel níže vymezuje závazné technické podmínky, vlastnosti a požadavky na předmětnou část výběrového řízení.

| **Popis zadavatelem stanovených závazných požadavků** | **Popis splnění požadavků stanovených zadavatelem.** Účastník (dodavatel) uvede způsob splnění požadavků a **skutečné hodnoty technických parametrů** nabízeného přístrojového vybavení a odkaz na další doklady ve své nabídce prokazující splnění stanovených požadavků.  |
| --- | --- |
| **Lůžko JIP onkogynekologie s váhou** |
| * Shoda s platnou normou ČSN 60601-2-52
 |  . |
| * Stabilní jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
 |  . |
| * Bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg
 |  . |
| * Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm
 |  . |
| * Čtyřdílná ložná plocha – zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů
 |  . |
| * Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování
 |  . |
| * Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm
 |  . |
| * Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru
 |  . |
| * Snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)
 |  . |
| * Odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech
 |  . |
| * Kompaktní plastové dělené (nerestriktivní) sklopné postranice s integrovanými ovladači a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem s možností zabezpečení celé délky ložné plochy pro neklidného pacienta
 |  . |
| * Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha, CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,..)
 |  . |
| * Lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
 |  . |
| * Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm
 |  . |
| * Univerzální lišty a držáky na příslušenství
 |  . |
| * Držáky na infúzní stojan a hrazdu
 |  . |
| * Ochranná kolečka v rozích lůžka
 |  . |
| * Záložní baterie
 |  . |
| * Nožní ovladače nastavení výšky s ochranou proti nechtěnému polohování
 |  . |
| * Potencionální propojení:
 |  . |
| * + Integrovaný vážící systém s uložením naměřených parametrů do paměti, měření absolutní hmotnosti a přírůstku či úbytku váhy pacienta na displeji
 |  . |
| * Příslušenství:
 |  . |
| * + Infúzní stojan
 |  . |
| * + Hrazda s madlem
 |  . |
| * + Držák sáčků na moč
 |  . |
| **Matrace** |
| * Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví
 |  . |
| * Matrace má na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy nebo držáky, díky nímž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka
 |  . |
| * Matrace je vhodná pro pacienty pro IV. Stupeň rizika vzniku dekubitů
 |  . |
| * Matrace je vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech
 |  . |
| * Horní vrstva je vyrobena z polyuretanové pěny hustoty 50 až 80 kg / m3
 |  . |
| * Spodní vrstva je vyrobena z polyuretanové pěny hustoty 40 až 60 kg / m3
 |  . |
| * Odpor pěny proti stlačení není větší než 6,5 kg / m2
 |  . |
| * Po stranách je matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty 50 až 60 kg / m3
 |  . |
| * S pratelným, voděodolným potahem
 |  . |
| * Potah je složený z kombinace šitých a svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu
 |  . |
| * Zip je umístěn po celém obvodu matrace krytý lemem proti zatečení
 |  . |
| * Matrace je vybavena transportními úchyty
 |  . |
| * Výška matrace min. 14 cm
 |  . |
| * Nosnost matrace min. 150 kg
 |  . |