TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky: Skenovací laserový interferometrický systém pro vyšetřování dynamické odezvy mikrovzorků

Popis účelu zařízení:

Zařízení bude využíváno pro bezkontaktní měření vibrační odezvy malých vzorků pevných látek (řádově o rozměrech jednotek milimetrů) pomocí metod laserové interferometrie. Plně bezkontaktní režim měření je nezbytný, aby vzorek mohl být při měření umístěn v teplotní vakuové komoře.

Zařízení bude využito pro zkoumání široké třídy materiálů, zahrnující monokrystaly a polykrystaly kovů, iontové a kovalentní krystaly, mikro- a nanokompozity a tenké vrstvy.

Nezbytné součásti zařízení:

1. Laserový interferometrický systém

| Pořadí | Požadovaný parametr |  | Nabízená hodnota | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vlnová délka měřícího paprsku | 520–565 nm | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 2 | Bezpečnostní třída laseru | maximálně 3R (výkon do 5 mW) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 3 | Frekvenční rozsah | minimálně 5 MHz | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |

2. Vestavěný optický mikroskop

| Pořadí | Požadovaný parametr |  | Nabízená hodnota | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manuální zaostření mikroskopu s vizuální kontrolou | 520–565 nm | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 2 | Nasvícení zorného pole skrze objektiv s nastavitelnou intenzitou | maximálně 3R (výkon do 5 mW) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 3 | Optický výstup z videokamery do měřícího PC | minimálně 5 MHz | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 4 | Rozlišení videokamery | UXGA či vyšší | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 5 | Možnost použití výměnných objektivů se zvětšením 1x, 2x, 5x, 10x a 20x | ANO | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 6 | Karuselový nebo obdobný zásobník na 3-5 výměnných objektivů | ANO | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 7 | Pracovní vzdálenost alespoň některých kompatibilních objektivů se zvětšením 2x, 5x a 10x | minimálně 33 mm | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 8 | Možnost (x,y)-posuvu optické osy mikroskopu vůči optické desce/stolu | v rozsahu alespoň ± 30 mm | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |

3. Optická deska/stůl pro umístění teplotní komory s měřeným vzorkem

| Pořadí | Požadovaný parametr |  | Nabízená hodnota | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optická deska s voštinovým jádrem | ANO | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 2 | Pravoúhlý závitový rastr 25 mm x 25 mm s uzavřenými závitovými otvory M6 | ANO | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 3 | Velikost desky (šířka x hloubka x tloušťka) | minimálně 500 mm x 750 mm x 110 mm | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 4 | Velikost pracovního stolu (šířka x hloubka) | maximálně 800 x 950 mm | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 5 | Otvor v pracovní desce o průměru 100 mm se středem v optické ose mikroskopu | ANO | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |

4. Měřící počítač pro řízení experimentu a zpracování dat

| Pořadí | Požadovaný parametr |  | Nabízená hodnota | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor s výsledky v benchmark testech na www.cpubenchmark.net | alespoň 10700 bodů | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 2 | Kapacita úložiště | Minimálně 1 TB | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 3 | Operační systém Microsoft Windows | ANO | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| 4 | Připojení k síti Ethernet | ANO | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |

Základní (nutné) požadavky na funkci zařízení:

| Pořadí | Požadovaný parametr | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezkontaktní měření okamžité výchylky a/nebo rychlosti bodů na povrchu malého vibrujícího vzorku s možností skenování měřícím bodem po povrchu vzorku, přičemž samotný vzorek zůstává nehybný. | [vyplní účastník] |
| 2 | Měřenou složkou okamžité výchylky a/nebo rychlosti bodů na povrchu vzorku musí být složka kolmá na skenovaný povrch. | [vyplní účastník] |
| 3 | Softwarové řízení měření včetně programovatelného skenování měřícího bodu po povrchu vzorku, softwarové zpracování signálů včetně vizualizace vibračních módů; podpora softwaru po dobu životnosti zařízení. | [vyplní účastník] |
| 4 | Plný záznam signálů v časové oblasti s možností vyvedení tohoto signálu pro externí měřící karty | [vyplní účastník] |
| 5 | Plná implementace měření v optickém mikroskopu (pro definici skenovaných bodů a přímou optickou kontrolu vzorku), osvětlení vzorku regulovatelné intenzity skrze objektiv mikroskopu | [vyplní účastník] |
| 6 | Instalace zařízení na pracovišti zadavatele včetně uvedení do provozu a zaškolení. | [vyplní účastník] |
| 7 | Záruka na kompletní zařízení minimálně 24 měsíců | [vyplní účastník] |
| 8 | Dostupnost pozáručního servisu minimálně 10 let po dodání | [vyplní účastník] |