## List1
Příloha č. 4a Výzvy - Specifikace předmětu plnění a ceny - část A
Specifikace předmětu plnění | Požadovaný počet ks | Nabídková cena bez DPH v Kč / za 1 ks | Nabídková cena bez DPH v Kč celkem | Nabídková cena vč. DPH v Kč celkem
Polohovací lůžka: - Laterární náklon - dělené postranice, teleskopické - Zadavatel požaduje hliníkové postranice pro sociální služby. - nožní ovladač laterárního náklonu - matrace nosnost 150kg - Zadavatel nemá preferenci ve variantě matrace. Dodavatel může nabídnout jak pasivní antidekubitní bez kompresoru, tak aktivní antidekubitní matraci s kompresorem., - vstávací madla - Zadavatel nemá preferenci v umístění vstávacích madel. - kovová hrazda + rukojeť na hrazdu - jídelní deska - Dodavatel zajistí dovoz nových lůžek, jejich montáž, instalaci, předvedení funkčnosti a předání v pokojích pacientů. Dodavatel zajistí demontáž a odvoz starých lůžek (Jedná se o elektricky polohovatelné postele, rok výroby cca 2013, dodavatel: L I N E T spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČ: 00507814. Likvidace bude probíhat včetně matrací ale bez hrazd a dalšího příslušenství.). Tato výměna starých lůžek za nové proběhne v počtu maximálně 10 ks lůžek za jeden pracovní den. Zadavatel bude o dodávce informován Dodavatelem vždy dva pracovní dny před uskutečněním dodávky na kontaktech uvedených v bodě 2.2. výzvy k podání nabídky. Celá dodávka nových lůžek a odvozu starých lůžek bude realizována po jednotlivých dílčích etapách dodávky nejpozději v průběhu 10 pracovních dní. | 26 | 0 | 0 | 0
Lůžko XXL nostnost 225kg - matrace nosnost 250 kg - parametry martace: - Délka matrace: 200 cm, - Šířka matrace: 100 cm, - Výška matrace: minimálně 16 cm. - Zadavatel požaduje variantu matrace aktivní antidekubitní s kompresorem. - bariatrická hrazda + rukojeť 100kg | 1 | 0 | 0 | 0
Mobilní hygienická vana - hygiena na lůžku s nerezovým zásobníkem vody - automatická desinfekce vnitřního okruhu + zásobník na desinfekci - nastavitelná teplota vody - oddělené okruhy pro čistou a špinavou vodu - aktivní odsávání použité vody | 1 | 0 | 0 | 0
Koncentrátor kyslíku - průtok v rozsahu 1 až 5l /min - hmotnost minimálně 22-27 kg - čistota kyslíku minimálně 93 %/ při průtoku 5litrů - časovač pro přívod kyslíku | 28 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena celkem |  |  | 0 | 0
Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Ostatní buňky se vyplní samy dle vloženého vzorce.