**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.**

**Název veřejné zakázky:**

**Operační stoly pro operační sály Orlickoústecké nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| **Položka veřejné zakázky** | **Operační stůl pro COS urologie -1 ks** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Mobilní endoskopicko-rentgenologický stůl s RTG transparentní plovoucí pracovní deskou pro urologické zákroky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Elektromechanický stůl vybavený elektrickým ovládáním následujících pohybů:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * zdvih pracovní desky v rozsahu min. 780 - 1080 mm (bez čalounění) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * vyklápění pracovní desky Trendelenburg – antitrendelenburg min. +/- 25° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * laterální vyklápění pracovní desky min. +/- 20° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * podélný posuv pracovní desky min. 400 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * laterální posuv pracovní desky min. 150 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Ovládání všech motorických pohybů jedním ručním, dálkovým ovládačem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Ovládání posuvů pracovní desky (podélný a laterální) navíc i nožním ovladačem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Stůl vybaven akumulátory pro provoz nezávisle na připojení k síti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Výdrž akumulátoru min. 1 týden běžného provozu stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Nabíječka akumulátoru integrována v základně stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Optická signalizace stavu akumulátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Pracovní deska stolu 4 segmentová – základní pánevně-zádový segment, odnímatelný hlavový segment, 2 plně odnímatelné nožní segmenty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Celkový rozměr pracovní desky min. 2000 x 640 mm (bez lišt) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Hlavový segment výklopný, podélně a výškově stavitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Sloupek stolu umístěný excentricky pro co největší rozsah RTG transparentní oblasti pracovní desky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Délka nepřerušované RTG transparentní části desky ve vysunuté poloze min. 1300 mm od sloupku ve směru k nohám pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Mobilita stolu zajištěna 4 kolečky integrovanými v základně stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Minimálně 2 kolečka otočná (rejdovací) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Kryty základny a rámy pracovní desky vyrobeny z nerezové oceli, odnímatelné čalounění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Minimální nosnost stolu 180 kg ve všech pracovních polohách a min. 250 kg v základní poloze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství:** |  |  |
| * 1x polohovatelná infuzní opěrka ruky s kloubem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x poutací pás pro opěrku ruky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x rám zástěny anesteziologa s možností závěsu ruky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x poutací pás pro závěs ruky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x urologická miska s odtokem, sítkem, hadicí a napojením na odpadní nádobu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x gynekologická opěrka nohy Schaut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x poutací pás pro gyn. opěrku nohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x ledvinový můstek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x opěrka ramene | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x opěrka boční stavitelná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Tolerance +/- 10%

| **Položka veřejné zakázky** | **Operační stůl pro COS gynekologie -1 ks** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Mobilní systémový elektromechanický operační stůl s výměnnou pracovní deskou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x mobilní základna a 1x pracovní deska | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Elektromechanické polohování pracovní desky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Všechny elektrické pohyby ovládány prostřednictvím jednoho bezdrátového dálkového ovládače a záložního kabelového ovládání všech pohybů operačního stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Indukční dobíjení dálkového ovládače | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Dálkové ovládače vybaveny displejem se zobrazováním hodnoty elektricky nastavitelných veličin, signalizací stavu akumulátorů operačního stolu a případně akumulátoru bezdrátového ovládače | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost uživatelem individuálně zaprogramovat pomocí dálkových ovladačů min. 4 polohy operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovladači | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Dostupná přednastavená nulová poloha elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovladačích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vypínání operačního stolu na základně i na dálkových ovladačích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Operační stůl vybaven režimem spánku pro úsporu energie akumulátorů s nastavitelným intervalem automatického vypnutí při nečinnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Operační stůl vybaven akumulátory s kapacitou pro 7 dní běžného provozu a integrovanou nabíječkou akumulátorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Mobilita stolu zajištěna kolečky integrovanými v základně stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Minimálně 2 kolečka rejdovací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Nerezový kryt základny operačního stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Po stranách obou nožních, středového a zádového segmentu umístěny eurolišty pro uchycení příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním min. tloušťky 7 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vícevrstvá výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce min. 2 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Spoje čalounění zajištěny proti vniknutí tekutin do výplně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Mobilní základna** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ***Elektricky ovládané pohyby:*** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Zdvih pracovní desky v rozsahu min. 380 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vyklápění Trendelenburg-antitrendelenburg 25° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Laterální vyklápění 20° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Základna stolu umožňující pohyb pomocí vlastních integrovaných koleček bez nutnosti použití transportéru pracovních desek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pracovní deska** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Šesti segmentová pracovní deska (hlavový, dělený zádový, pánevní a dělený nožní segment) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ***Elektricky ovládané pohyby pracovní desky:*** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vyklápění zádového segmentu +60°až – 25° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ***Manuálně ovládané pohyby pracovní desky:*** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Hlavový segment - vyklápění +/- 30° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy +30°až – 90°, vyklápění do stran (kolem vertikální osy) 0° až 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství:** |  |  |
| * 1x polohovatelná infuzní opěrka ruky s kloubem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x poutací pás pro opěrku ruky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x rám zástěny anesteziologa s možností závěsu ruky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x poutací pás pro závěs ruky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 1x urologická miska s odtokem, sítkem, hadicí a napojením na odpadní nádobu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x gynekologická opěrka nohy Schaut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x poutací pás pro gyn. opěrku nohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x opěrka ramene | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x opěrka boční stavitelná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Tolerance +/- 10%

| **Další podmínky a požadavky pro všechny přístroje** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.) | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………