Technická specifikace předmětu plnění

Níže uvedený soubor parametrů znamená minimální rozsah požadovaných funkcionalit nebo vlastností. Nabídka lepších parametrů není vyloučena.

- Širokopásmový monitorovací přijímač se zaměřovačem

- Vysokofrekvenční (VF) parametry

  - Kmitočet

    - Základní kmitočtový rozsah		8 kHz – 18 GHz

    - Rozšíření kmit. rozsahu pomocí externího

### konvertoru		18 GHz – 40 GHz

    - Kmitočtové rozlišení		1 Hz

    - Počet nezávislých vf cest pro zpracování

### signálu		nejméně 2

  - Intermodulační odolnost

    - Bod zahrazení 3. harmonické (TOI) 	nejméně 30 dBm

### (1 MHz ≤ f ≤ 30 MHz, low distortion mode, span ≤30 MHz,

### 150 kHz spacing 	při – 6 dBm, )

    - Bod zahrazení 3. harmonické (TOI) 	nejméně 20 dBm

### (20 MHz ≤ f ≤ 650 MHz, low distortion mode, span ≤30 MHz

### 2,8 MHz spacing při – 8 dBm)

    - Bod zahrazení druhé harmonické (SOI) 	nejméně 55 dBm

### (200 MHz – 6 GHz, low distortion mode, span ≤20 MHz)

  - Šumové číslo

    - pro pásmo 400 kHz ≤ f ≤ 30 MHz	nejméně 15 dB

### (normal mode, span ≤20 MHz)

    - pro pásmo 20 MHz ≤ f ≤ 3,6 GHz	nejméně 10 dB

### (low noise mode, span ≤20 MHz)

  - Spektrální čistota

    - fázový šum oscilátoru 	nejméně -130 dBc (1/Hz)

### (pro pásmo 8 kHz – 32 MHz, carrier offset 1 kHz)

    - fázový šum oscilátoru	nejméně -118 dBc (1/Hz)

(pro pásmo 20 MHz – 650 MHz, carrier offset 10 kHz)

  - Průměrná zobrazená šumová úrověň (DANL)

    - DANL pro pásmo 40 kHz ≤ f ≤ 30 MHz  	nejméně -159 dBm

### (normal mode)

    - DANL pro pásmo 20 MHz ≤ f ≤ 3,6 GHz  	nejméně -164 dBm

### (low noise mode, span ≤20 MHz)

    - DANL pro pásmo 1,5 GHz ≤ f ≤ 10 GHz  	nejméně -162 dBm

### (low noise mode, span ≤20 MHz)

- Parametry real-time analýzy

  - Analyzační šířka pásma						nejméně 1900 MHz

  - Min. trvání signálu pro 100% POI 				nejméně 75 ns (nom.)

### (pro span 2000 MHz, spektrální rozlišení 20 MHz, překrytí 50%)

  - Typy zobrazení výsledků

    - real-time spectrum					Ano

    - panorama scan						Ano

    - persistence (polychrome) spectrum 			Ano

    - power vs. time waterfal					Ano

    - bearing							Ano

  - Vícekanálový příjem v rámci mezifrekvenční analýzy

    - Počet kanálů pro paralelní příjem

### a demodulaci signálu		nejméně 3

- Ostatní parametry

  - Atenuátor pro pásmo 20 MHz – 6 GHz	0 – 40 dB, krok 1 dB

  - Audio demodulátor	AM, FM, PM, USB, LSB,

CW, IQ, Pulse

  - Záznam a přehrávání NB IQ dat a audia		Ano

  - WB I/Q data streaming/100GE/10GE I/Q interface		Ano

  - Měření úrovně a offsetu

    - Rozlišení zobrazení úrovně signálu	0,1 dB

    - Detektor úrovně		AVG, PEAK, FAST, RMS, QP

    - Měřící mód		kontinuální, periodický

  - Scanovací funkce

    - memory scan – rychlost					nejméně 1400 kan/s

    - frequency scan – rychlost				nejméně 5000 kan/s

(fast detector, step width 12,5 kHz)

    - panorama scan – rychlost				nejméně 2,6 THz/s

(RBW 2 MHz, BW 2000 MHz)

  - Zaměřovací funkce

    - Kmitočtový rozsah zaměřovače				20 MHz – 8,5 GHz

    - Přesnost vlastního zaměřovače (bez antény)		nejméně 0,5° RMS

    - Real time šířka pásma zaměřovače			nejméně 125 MHz

    - Mod zaměřovače						jednokanálový

    - Pracovní režimy						FIX, FSCAN, MSCAN, WB SCAN

    - Zobrazení záměrů v mapě				Ano

  - Modulační parametry/měřící funkce

    - Měření parametrů AM, FM a PM signálů dle ITU	Ano

    - Měření zabrané šířky pásma (X-dB, β%)		Ano

    - Měření výkonu v kanále					Ano

  - Komunikační rozhraní

    - LAN		nejméně 2x1 Gbit

    - USB port	nejméně 2x

  - Kompatibilita s ovladači SW aplikace ARGUS 	(poznámka: kompatibilita musí 	být zajištěna bez dalších 	nákladů na straně kupujícího)

    - Kompatibilita s ovladačem ARGUS-RX	Ano

    - Kompatibilita s ovladačem ARGUS-DF	Ano

  - Záruční doba	min. 24 měsíců

- Zaměřovací anténa

- Vysokofrekvenční (VF) parametry zaměřovací části antény

  - Kmitočtový rozsah

    - Vertikální polarizace					20 MHz – 8 GHz

    - Horizontální polarizace					20 MHz – 7 GHz

  - Přesnost záměru (40 MHz – 1,3 GHz)

    - Vertikální polarizace					nejméně 1° RMS

    - Horizontální polarizace					nejméně 1° RMS

  - Citlivost DF antény (80 MHz – 1,3 GHz, pro 5°RMS, 1,33 kHz)

    - Vertikální polarizace					nejméně 5 µV/m

    - Horizontální polarizace					nejméně 5 µV/m

  - Režim antény (pro pásmo 20 MHz – 1,3 GHz) 			aktivní/pasivní(volitelně)

- Vysokofrekvenční (VF) parametry monitorovací části antény

  - Kmitočtový rozsah

    - Vertikální polarizace					20 MHz – 8 GHz

    - Horizontální polarizace					20 MHz – 8 GHz

  - Režim antény (pro pásmo 20 MHz – 1,3 GHz) 			aktivní/pasivní(volitelně)

  - Režim antény (pro pásmo nad 1,3 GHz) 			pasivní

  - Potlačení vyzařovací charakteristiky v H rovině 		max. 3 dB

- Ostatní parametry antény

  - Umístění DF a RM antén						symetricky k vertikální ose

  - Počet nezávislých signálových cest pro DF a RM		min. 2

  - Přepínatelný aktivní a pasivní režim v celém pásmu

pro DF i RM signálovou cestu					Ano

  - Poměr stojatých vln VSWR pro DF i RM antény			nejméně 2

  - Integrovaný elektronický kompas a GPS				Ano

  - Adaptér na střechu vozidla					Ano

  - Kabelová sada k DF a RM anténám 5 m				Ano

  - Záruční doba							min. 24 měsíců