Příloha č. 2 – Specifikace předmětu zakázky

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Název veřejné zakázky:
„Vybavení laboratoře patologiCKÉ AnatomiE a histologie“

Součásti dodávky

# Tkáňový procesor

Popis: plně automatický uzavřený tkáňový procesor pro zpracování tkáňových vzorků

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Český software a ovládání pomocí barevného dotykového displeje

- Snadné a intuitivní programování jednotlivých programů

- Ovládací software s kontrolovaným přístupem (alespoň 4 úrovně)

- Kapacita až 300 vzorků (možnost i zpracování menších objemů < 100)

- Předehřívání reagencií ve skladovacích nádobách

- Přímá fyzikální kontrola kvality alkoholu

- Systém rotace reagencií pro maximálně ekonomický provoz

- Průhledné víko reakční komory pro vizuální kontrolu procesu

- Systém odsávání par z prostoru skříně i z prostoru nad reakční komorou při jejím otevření pro maximální ochranu obsluhy

- Systém ventilace vybaven uhlíkovými filtry pro záchyt rozpouštědel a filtry s manganistanem draselným pro záchyt par formaldehydu

- Systém plnění reagencií přímo z dodavatelských nádob

- Minimálně 10 zásobníků na reagencie a 3 zásobníky na oplachovací média

- Systém likvidace odpadního parafínu do jednorázové odpadní nádoby

- Zabudovaný záložní zdroj napájení zajišťující běh alespoň na dobu 3 hodin

- Možnost programů bez použití xylenu

- Vzdálená servisní správa systému

- Minimálně 8 pracovních programů a 6 oplachovacích programů

- Možnost naprogramování odloženého startu

# Zalévací linka s chladícím modulem

Popis: parafínová zalévací linka pro přípravu tkáňových vzorků

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Ovládání pomocí dotykového LCD displeje

- Snadné a intuitivní ovládání a programování funkcí

- Modulární systém - předehřívání a zalévací pracoviště v jednom modulu, chladící deska samostatný modul

- Zabudovaná deska pro finální úpravu vzorků (paratrimmer)

- Osvětlení pracovní plochy pomocí zabudovaného světelného zdroje LED s nastavitelnou intenzitou osvětlení

- Zásobník na parafín o obsahu minimálně 5 litrů

- Tok parafínu na principu gravitace

- Předehřívací zásobník minimálně na 400 kazet

- Kapacita chladící desky minimálně 70 kazet

- Teplota pracovní desky chladící jednotky až -10 °C

- Libovolné nastavení spouštěcí páčky podle velikosti kazety, možnost nastavení toku parafínu

- Možnost připojení vyhřívané pinzety, spouštěcího pedálu, lupy a držáku dokumentace

- Nastavení teplot pracovní plochy, předehřívací části a parafínu v rozsahu 50 – 70 °C

- Pracovní teplota zchlazovací destičky 5 °C

- Možnost sleep modu

- Programování automatického startu a uspávání přístroje pro jednotlivé dny v týdnu

# Kryostat

Popis: kryostat pro zpracování zmrazených tkáňových řezů s motorizovaným krájením a automatickým odsáváním

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Ovládání pomocí barevného dotykového LCD displeje

- Snadné a intuitivní nastavování pracovních parametrů

- Možnost nastavení pracovní výšky pomocí motorizovaného ovládání (práce ve stoje / v sedě).

- Dostatečně velká pracovní komora (min 40 l)

- Ovládání pomocí joysticku z vnějšku komory

- Rozsah krájení 0,5-100 µm

- Rozsah trimování 5-500 µm

- Možnost nastavení řezacího okna

- Držák žiletky se skleněnou deskou zabraňující svinutí preparátu pro nízko profilové nože (součást dodávky)

- Orientace vzorku v Z ose, otočná 360°

- Teplota chladící desky pro přípravu vzorku min. -60 °C

- Minimálně 18 pozic pro ukládání vzorků

- Samostatné uživatelsky definované chlazení nože až na -35 °C

- Samostatné uživatelsky definované chlazení držáku vzorků až na -40 °C

- Systém automatického / okamžitého odmrazování.

- Uživatelsky definované pracovní protokoly (min. 3)

- Možnost sleep režimu s rychlým nástupem do pracovního režimu

- Elektronická i mechanická brzda pracovního kola

- Vakuová jednotka pro napínání řezů a odtah odpadu včetně HEPA filtru

- Systém rychlé studené desinfekce pracovní komory „Cold D“

- Vestavěná záložní baterie pro zajištění provozu při výpadku napájení

# Barvící automat

Popis: barvicí automat s kontinuálním vkládáním vzorků a flexibilní konfigurací pro rutinní, speciální, nebo kombinované barvení

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Český software a ovládání pomocí vestavěného barevného dotykového displeje

- Vestavěná ovládací počítačová jednotka pro optimalizaci pracovních procesů

- Snadné a intuitivní nastavování pracovních parametrů

- Ovládací software s funkcí „Auto-return“ pro odvolání procesu

- Ovládací software s funkcí optimalizace pracovních protokolů pro zvýšení průchodnosti systému

- Ochrana přístupu heslem

- USB port pro komunikaci a zálohy

- Dvouhladinová konstrukce pro úsporu pracovního prostoru

- Osvětlení pracovního prostoru pomocí LED zdroje

- Čtyři konfigurovatelné vkládací vstupy s předefinovanými pracovními protokoly

- Možnost naprogramovat minimálně 50 uživatelských programů

- Min. 26 reakčních stanic

- Min. 5 vyhřívaných sušících stanic nezávisle vyhřívaných

- Min. 6 promývacích stanic

- Pracovní nádoby pro mytí v myčce

- Možnost vložení urgentního koše bez omezení již běžících procesů

- Ventilace pracovního prostoru přes uhlíkový filtr, nebo možnost napojení na centrální ventilaci

- Vestavěná záložní baterie pro zajištění provozu při výpadku napájení s kapacitou min. 30 min

# Montovací automat

Popis: montovací automat pro překrývání preparátů krycími sklíčky

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Ovládání pomocí vestavěného dotykového displeje

- Snadné a intuitivní nastavování pracovních parametrů

- Možnost použití košů z barvících automatů více výrobců bez nutnosti použití adaptérů

- Kapacita 300 sklíček / h

- Zásobník na montovací médium min. 400 ml

- Možnost vložení až 5 košíčků najednou

- Simultánní zpracování až 11 košíčků

- Automatická detekce cytologických a histologických vzorků a následná automatická úprava dávkování montovacího média

- Použití xylenového i toluenového montovacího média

- Ventilace pracovního prostoru přes uhlíkový filtr pro záchyt rozpouštědel

- Možnost nastavení lepící hlavy na cytologické vzorky (40 mm sklíčko)

- Použití tří velikostí krycích sklíček (40, 50, 60 mm)

- Vestavěná záložní baterie pro zajištění provozu při výpadku napájení s kapacitou min. 30 min

# Cytocentrifuga

Popis: centrifuga pro přípravu cytologických vzorků

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Otáčky v rozsahu 200 – 2000 rpm

- Nastavení času v rozsahu 1-99 min.

- Paměť pro min. 20 centrifugačních programů

- Možnost nastavení rychlosti náběhu (alespoň 3 stupně)

- Kapacita 12 vzorků v jedné centrifugaci

- Hermeticky uzavíratelný rotor s průhledným krytem

- Ovládání uzávěru rotoru jednou rukou

- Autoklávovatelný rotor

- Dvířka centrifugy s průhledem pro kontrolu procesu.

- Možnost použití jednorázových komůrek

- Bezpečnostní alarmy pro nevyvážení a špatné uzavření

- Součástí dodávky startovací souprava spotřebního materiálu

# Mikrotomy

## Rotační mikrotom s motorovým pohonem

Popis: plně motorizovaný rotační mikrotom

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Motorizovaný elektronicky řízený pohon

- Možnost použití v manuálním módu

- Použití pro parafin i pryskyřice

- Použití pro obzvláště velké vzorky (megakazety 72 mm)

- Ovládání jednou rukou při motorizovaném módu

- Oddělitelný ovládací panel

- Funkce řezného okna

- 4 nastavitelné řezné módy

- Nastavení pozice vzorku X, Y ±8 ° a Z 360 °

- Rozsah krájení 0,5-100 µm

- Rozsah trimování 5-500 µm

- Nastavitelná rychlost řezu 0-450 mm/s

- Posuv vzorku 28 mm

- Vertikální zdvih 72 mm

- Možnost použití chlazené hlavy na vzorky

- Možnost o doplnění systémem pro manipulaci se vzorky s laminárním vodním dopravníkem a vyhřívanou vodní lázní

- Možnost připojení spouštěcího pedálu

- Součástí dodávky výměnný držák žiletek a universální držák kazet

## Sáňkový mikrotom

Popis: sáňkový manuální mikrotom

Počet: 3 ks

Technické parametry

- Použití pro obzvláště velké vzorky 80 x 60 mm

- Nastavení pozice vzorku X, Y ±8 °

- Rozsah krájení 0,5-60 µm

- Rozsah vertikálního posuvu vzorku max. 40 mm

- Maximální posuv pojezdu 190 mm

- Volba mezi manuálním, či automatickým posuvem vzorku

- Integrovaný kryt nože

- Součástí dodávky výměnný držák žiletek a universální držák kazet

# Tiskárna kazet

Popis: automatická tiskárna pro potisk histologických kazet

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Vysoce odolný permanentní potisk

- Rychlost tisku min. 6 kazet/min

- Termotiskový princip tisku

- 6 oddělených zásobníků na kazety

- Celková kapacita zásobníků 450 kazet

- Kompaktní rozměry – plocha max. 440x390 mm

- Bezúdržbový provoz

- Možnost připojení doplňkového sběrného systému pro uložení 100 kazet

- Součástí dodávky je ovládací All-in-one PC a čtečka lineárních/2D čárových kódů

- Součástí dodávky licence software pro definici tisku a ovládání

# Tiskárna skel

Popis: tiskárna pro potisk mikroskopických skel

Počet: 1 ks

Technické parametry

- Vysoce odolný permanentní potisk

- Rychlost tisku min. 12 skel/min

- Termotiskový princip tisku

- Možnost manuálního vkládání jednotlivých skel nebo tisk ze zásobníku (kapacita min. 70 skel)

- Kompaktní rozměry – plocha max. 200x140 mm

- Bezúdržbový provoz

- Ovládání a programování pomocí zabudovaného barevného dotykového LCD displeje

- Možnost připojení externí klávesnice

- Zabudovaný ovládací počítač s programem pro definici potisku

- Možnost konektivity pomocí USB, Ethernet, Wi-Fi a Bluetooth

- Zabudovaná čtečka lineárních a 2D čárových kódů pro přenos identifikace z histologické kazety

# Automat pro imunohiskochemické barvení

Popis: programovatelný automat pro imunohistochemické barvení tkáňových preparátů s přípravným modulem

Počet: 1 ks

Technické parametry barvícího automatu

- Otevřený systém nezávislý na výrobci reagencií

- Kapacita min. 48 skel v jednom běhu

- Počet reagenčních pozic min. 50

- Možnost programování libovolných pracovních protokolů

- Možnost uživatelské definice a úpravy každého jednotlivého programovacího kroku

- Identifikace skel a reagencií pomocí čárových (2D) kódů

- Odpadní kapaliny rozdělené na odpad běžný a nebezpečný

- Možnost zpracování cytologických vzorků

- Součástí dodávky bude řídící modul (PC včetně programovacího software)

- Součástí dodávky bude (budou) tiskárny štítků pro skla a reagencie a tiskárna pro výsledky

- Součástí dodávky bude nepřerušitelný zdroj napájení pro zajištění provozu v případě výpadku el. sítě alespoň na 30 min.

Technické parametry přípravného modulu

- Samostatná jednotka nezávislá na barvícím automatu

- Jednokrokový proces deparafinace a odmaskování antigenů

- Ovládání pomocí vestavěného LCD displeje

- Kapacita min. 48 skel v jednom běhu

- Programování protokolů a teplotních profilů

- Možnost použití alespoň 2 různých pufrů v jednom běhu

- Možnost použití alespoň 2 různých teplotních profilů v jednom běhu

# Laboratorní termostat (sušárna)

Popis: laboratorní sušárna s programovatelnou konstantní teplotou

Počet: 2 ks

Technické parametry

- Vnitřní objem min. 60 L

- Minimální hloubka vnitřního prostoru 350 mm

- Materiál vnitřní komory nerezová ocel

- Teplotní rozsah 5-300 °C

- Teplotní přesnost 0,1 °C

- Rozsah časovače 1-9999 min.

- Nezávislá kontrola teploty

- Vzduchotěsný zámek

- Skleněná dvířka

- Bez ventilace s přirozenou cirkulací tepla prouděním

- LCD displej pro zobrazení nastavených a aktuálních veličin

# Laboratorní vodní lázeň

Popis: laboratorní vodní lázeň pro zpracování parafinových histologických řezů

Počet: 2 ks

Technické parametry

- Digitálně řízená regulace teploty, digitální zobrazení aktuální teploty

- Teplotní rozsah 30-60 °C

- Teplotní tolerance 1 °C

- Zabezpečení proti přehřátí

- Kruhová nádrž o průměru min. 20 cm a hloubce min. 8 cm

- Materiál nádrže nerezová ocel, povrch materiálu nádrže černý matný PTFE

- Dostatečný pracovní prostor při okrajích nádrže

- Krycí víko pro překrytí mimo provoz

# Laboratorní napínací stolek

Popis: vyhřívaná laboratorní plotna pro napínání tkáňových řezů

Počet: 3 ks

Technické parametry

- Digitálně řízená regulace teploty, digitální zobrazení aktuální teploty

- Teplotní rozsah 40-95 °C

- Teplotní tolerance 1 °C

- Rozměry vyhřívané plochy 48-50 x 16-18 cm

- Zabezpečení proti přehřátí

- Vyhřívací plocha vybavená odnímatelnými distančními prvky pro zabránění přímému styku vyhřívané plochy a skel