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Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)
Název veřejné zakázky:
„Vybavení laboratoře patologiCKÉ AnatomiE a histologie“
Součásti dodávky
Tkáňový procesor
Popis: plně automatický uzavřený tkáňový procesor pro zpracování tkáňových vzorků
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Český software a ovládání pomocí barevného dotykového displeje
· Snadné a intuitivní programování jednotlivých programů
· Ovládací software s kontrolovaným přístupem (alespoň 4 úrovně)
· Kapacita až 300 vzorků (možnost i zpracování menších objemů < 100)
· Předehřívání reagencií ve skladovacích nádobách
· Přímá fyzikální kontrola kvality alkoholu
· Systém rotace reagencií pro maximálně ekonomický provoz
· Průhledné víko reakční komory pro vizuální kontrolu procesu
· Systém odsávání par z prostoru skříně i z prostoru nad reakční komorou při jejím otevření pro maximální ochranu obsluhy
· Systém ventilace vybaven uhlíkovými filtry pro záchyt rozpouštědel a filtry s manganistanem draselným pro záchyt par formaldehydu
· Systém plnění reagencií přímo z dodavatelských nádob
· Minimálně 10 zásobníků na reagencie a 3 zásobníky na oplachovací média
· Systém likvidace odpadního parafínu do jednorázové odpadní nádoby
· Zabudovaný záložní zdroj napájení zajišťující běh alespoň na dobu 3 hodin
· Možnost programů bez použití xylenu
· Vzdálená servisní správa systému
· Minimálně 8 pracovních programů a 6 oplachovacích programů
· Možnost naprogramování odloženého startu




Zalévací linka s chladícím modulem
Popis: parafínová zalévací linka pro přípravu tkáňových vzorků
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Ovládání pomocí dotykového LCD displeje
· Snadné a intuitivní ovládání a programování funkcí
· Modulární systém - předehřívání a zalévací pracoviště v jednom modulu, chladící deska samostatný modul
· Zabudovaná deska pro finální úpravu vzorků (paratrimmer)
· Osvětlení pracovní plochy pomocí zabudovaného světelného zdroje LED s nastavitelnou intenzitou osvětlení
· Zásobník na parafín o obsahu minimálně 5 litrů
· Tok parafínu na principu gravitace
· Předehřívací zásobník minimálně na 400 kazet
· Kapacita chladící desky minimálně 70 kazet
· Teplota pracovní desky chladící jednotky až -10 °C
· Libovolné nastavení spouštěcí páčky podle velikosti kazety, možnost nastavení toku parafínu
· Možnost připojení vyhřívané pinzety, spouštěcího pedálu, lupy a držáku dokumentace
· Nastavení teplot pracovní plochy, předehřívací části a parafínu v rozsahu 50 – 70 °C
· Pracovní teplota zchlazovací destičky 5 °C
· Možnost sleep modu
· Programování automatického startu a uspávání přístroje pro jednotlivé dny v týdnu




Kryostat
Popis: kryostat pro zpracování zmrazených tkáňových řezů s motorizovaným krájením a automatickým odsáváním
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Ovládání pomocí barevného dotykového LCD displeje
· Snadné a intuitivní nastavování pracovních parametrů
· Možnost nastavení pracovní výšky pomocí motorizovaného ovládání (práce ve stoje / v sedě).
· Dostatečně velká pracovní komora (min 40 l)
· Ovládání pomocí joysticku z vnějšku komory
· Rozsah krájení 0,5-100 µm
· Rozsah trimování 5-500 µm
· Možnost nastavení řezacího okna
· Držák žiletky se skleněnou deskou zabraňující svinutí preparátu pro nízko profilové nože (součást dodávky)
· Orientace vzorku v Z ose, otočná 360°
· Teplota chladící desky pro přípravu vzorku min. -60 °C
· Minimálně 18 pozic pro ukládání vzorků
· Samostatné uživatelsky definované chlazení nože až na -35 °C
· Samostatné uživatelsky definované chlazení držáku vzorků až na -40 °C
· Systém automatického / okamžitého odmrazování.
· Uživatelsky definované pracovní protokoly (min. 3)
· Možnost sleep režimu s rychlým nástupem do pracovního režimu
· Elektronická i mechanická brzda pracovního kola
· Vakuová jednotka pro napínání řezů a odtah odpadu včetně HEPA filtru
· Systém rychlé studené desinfekce pracovní komory „Cold D“
· Vestavěná záložní baterie pro zajištění provozu při výpadku napájení




Barvící automat
Popis: barvicí automat s kontinuálním vkládáním vzorků a flexibilní konfigurací pro rutinní, speciální, nebo kombinované barvení
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Český software a ovládání pomocí vestavěného barevného dotykového displeje
· Vestavěná ovládací počítačová jednotka pro optimalizaci pracovních procesů
· Snadné a intuitivní nastavování pracovních parametrů
· Ovládací software s funkcí „Auto-return“ pro odvolání procesu
· Ovládací software s funkcí optimalizace pracovních protokolů pro zvýšení průchodnosti systému
· Ochrana přístupu heslem
· USB port pro komunikaci a zálohy
· Dvouhladinová konstrukce pro úsporu pracovního prostoru
· Osvětlení pracovního prostoru pomocí LED zdroje
· Čtyři konfigurovatelné vkládací vstupy s předefinovanými pracovními protokoly
· Možnost naprogramovat minimálně 50 uživatelských programů
· Min. 26 reakčních stanic
· Min. 5 vyhřívaných sušících stanic nezávisle vyhřívaných
· Min. 6 promývacích stanic
· Pracovní nádoby pro mytí v myčce
· Možnost vložení urgentního koše bez omezení již běžících procesů
· Ventilace pracovního prostoru přes uhlíkový filtr, nebo možnost napojení na centrální ventilaci
· Vestavěná záložní baterie pro zajištění provozu při výpadku napájení s kapacitou min. 30 min





Montovací automat
Popis: montovací automat pro překrývání preparátů krycími sklíčky
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Ovládání pomocí vestavěného dotykového displeje
· Snadné a intuitivní nastavování pracovních parametrů
· Možnost použití košů z barvících automatů více výrobců bez nutnosti použití adaptérů
· Kapacita 300 sklíček / h
· Zásobník na montovací médium min. 400 ml
· Možnost vložení až 5 košíčků najednou
· Simultánní zpracování až 11 košíčků
· Automatická detekce cytologických a histologických vzorků a následná automatická úprava dávkování montovacího média
· Použití xylenového i toluenového montovacího média
· Ventilace pracovního prostoru přes uhlíkový filtr pro záchyt rozpouštědel
· Možnost nastavení lepící hlavy na cytologické vzorky (40 mm sklíčko)
· Použití tří velikostí krycích sklíček (40, 50, 60 mm)
· Vestavěná záložní baterie pro zajištění provozu při výpadku napájení s kapacitou min. 30 min


Cytocentrifuga
Popis: centrifuga pro přípravu cytologických vzorků
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Otáčky v rozsahu 200 – 2000 rpm
· Nastavení času v rozsahu 1-99 min.
· Paměť pro min. 20 centrifugačních programů
· Možnost nastavení rychlosti náběhu (alespoň 3 stupně)
· Kapacita 12 vzorků v jedné centrifugaci
· Hermeticky uzavíratelný rotor s průhledným krytem
· Ovládání uzávěru rotoru jednou rukou
· Autoklávovatelný rotor
· Dvířka centrifugy s průhledem pro kontrolu procesu.
· Možnost použití jednorázových komůrek
· Bezpečnostní alarmy pro nevyvážení a špatné uzavření
· Součástí dodávky startovací souprava spotřebního materiálu


Mikrotomy
Rotační mikrotom s motorovým pohonem
Popis: plně motorizovaný rotační mikrotom
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Motorizovaný elektronicky řízený pohon
· Možnost použití v manuálním módu
· Použití pro parafin i pryskyřice
· Použití pro obzvláště velké vzorky (megakazety 72 mm)
· Ovládání jednou rukou při motorizovaném módu
· Oddělitelný ovládací panel
· Funkce řezného okna
· 4 nastavitelné řezné módy
· Nastavení pozice vzorku X, Y ±8 ° a Z 360 °
· Rozsah krájení 0,5-100 µm
· Rozsah trimování 5-500 µm
· Nastavitelná rychlost řezu 0-450 mm/s
· Posuv vzorku 28 mm
· Vertikální zdvih 72 mm
· Možnost použití chlazené hlavy na vzorky
· Možnost o doplnění systémem pro manipulaci se vzorky s laminárním vodním dopravníkem a vyhřívanou vodní lázní
· Možnost připojení spouštěcího pedálu
· Součástí dodávky výměnný držák žiletek a universální držák kazet

Sáňkový mikrotom
Popis: sáňkový manuální mikrotom
Počet: 3 ks
Technické parametry
· Použití pro obzvláště velké vzorky 80 x 60 mm
· Nastavení pozice vzorku X, Y ±8 °
· Rozsah krájení 0,5-60 µm
· Rozsah vertikálního posuvu vzorku max. 40 mm
· Maximální posuv pojezdu 190 mm
· Volba mezi manuálním, či automatickým posuvem vzorku
· Integrovaný kryt nože
· Součástí dodávky výměnný držák žiletek a universální držák kazet


Tiskárna kazet
Popis: automatická tiskárna pro potisk histologických kazet
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Vysoce odolný permanentní potisk
· Rychlost tisku min. 6 kazet/min
· Termotiskový princip tisku
· 6 oddělených zásobníků na kazety
· Celková kapacita zásobníků 450 kazet
· Kompaktní rozměry – plocha max. 440x390 mm
· Bezúdržbový provoz
· Možnost připojení doplňkového sběrného systému pro uložení 100 kazet
· Součástí dodávky je ovládací All-in-one PC a čtečka lineárních/2D čárových kódů
· Součástí dodávky licence software pro definici tisku a ovládání


Tiskárna skel
Popis: tiskárna pro potisk mikroskopických skel
Počet: 1 ks
Technické parametry
· Vysoce odolný permanentní potisk
· Rychlost tisku min. 12 skel/min
· Termotiskový princip tisku
· Možnost manuálního vkládání jednotlivých skel nebo tisk ze zásobníku (kapacita min. 70 skel)
· Kompaktní rozměry – plocha max. 200x140 mm
· Bezúdržbový provoz
· Ovládání a programování pomocí zabudovaného barevného dotykového LCD displeje
· Možnost připojení externí klávesnice
· Zabudovaný ovládací počítač s programem pro definici potisku
· Možnost konektivity pomocí USB, Ethernet, Wi-Fi a Bluetooth
· Zabudovaná čtečka lineárních a 2D čárových kódů pro přenos identifikace z histologické kazety



Automat pro imunohiskochemické barvení
Popis: programovatelný automat pro imunohistochemické barvení tkáňových preparátů s přípravným modulem
Počet: 1 ks
Technické parametry barvícího automatu
· Otevřený systém nezávislý na výrobci reagencií
· Kapacita min. 48 skel v jednom běhu
· Počet reagenčních pozic min. 50
· Možnost programování libovolných pracovních protokolů
· Možnost uživatelské definice a úpravy každého jednotlivého programovacího kroku
· Identifikace skel a reagencií pomocí čárových (2D) kódů
· Odpadní kapaliny rozdělené na odpad běžný a nebezpečný
· Možnost zpracování cytologických vzorků
· Součástí dodávky bude řídící modul (PC včetně programovacího software)
· Součástí dodávky bude (budou) tiskárny štítků pro skla a reagencie a tiskárna pro výsledky
· Součástí dodávky bude nepřerušitelný zdroj napájení pro zajištění provozu v případě výpadku el. sítě alespoň na 30 min.
Technické parametry přípravného modulu
· Samostatná jednotka nezávislá na barvícím automatu
· Jednokrokový proces deparafinace a odmaskování antigenů
· Ovládání pomocí vestavěného LCD displeje
· Kapacita min. 48 skel v jednom běhu
· Programování protokolů a teplotních profilů
· Možnost použití alespoň 2 různých pufrů v jednom běhu
· Možnost použití alespoň 2 různých teplotních profilů v jednom běhu




Laboratorní termostat (sušárna)
Popis: laboratorní sušárna s programovatelnou konstantní teplotou
Počet: 2 ks
Technické parametry
· Vnitřní objem min. 60 L
· Minimální hloubka vnitřního prostoru 350 mm
· Materiál vnitřní komory nerezová ocel
· Teplotní rozsah 5-300 °C
· Teplotní přesnost 0,1 °C
· Rozsah časovače 1-9999 min.
· Nezávislá kontrola teploty
· Vzduchotěsný zámek
· Skleněná dvířka
· Bez ventilace s přirozenou cirkulací tepla prouděním
· LCD displej pro zobrazení nastavených a aktuálních veličin


Laboratorní vodní lázeň
Popis: laboratorní vodní lázeň pro zpracování parafinových histologických řezů
Počet: 2 ks
Technické parametry
· Digitálně řízená regulace teploty, digitální zobrazení aktuální teploty
· Teplotní rozsah 30-60 °C
· Teplotní tolerance 1 °C
· Zabezpečení proti přehřátí
· Kruhová nádrž o průměru min. 20 cm a hloubce min. 8 cm
· Materiál nádrže nerezová ocel, povrch materiálu nádrže černý matný PTFE
· Dostatečný pracovní prostor při okrajích nádrže
· Krycí víko pro překrytí mimo provoz




Laboratorní napínací stolek
Popis: vyhřívaná laboratorní plotna pro napínání tkáňových řezů
Počet: 3 ks
Technické parametry
· Digitálně řízená regulace teploty, digitální zobrazení aktuální teploty
· Teplotní rozsah 40-95 °C
· Teplotní tolerance 1 °C
· Rozměry vyhřívané plochy 48-50 x 16-18 cm
· Zabezpečení proti přehřátí
· Vyhřívací plocha vybavená odnímatelnými distančními prvky pro zabránění přímému styku vyhřívané plochy a skel




