Příloha č. 4 – Technická specifikace veřejné zakázky

| Název vybavení/funkčního celku | Stolní rentgenový práškový difraktometr |
| --- | --- |
| Zadavatel pečlivě prověřil zadávací dokumentaci, zejména její technické podmínky a domnívá se, že neobsahuje žádné odkazy na konkrétní obchodní názvy. Pokud i přes tuto pečlivost ve specifických případech technické podmínky stanovují prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel u každého takového odkazu, není-li zdůvodněno a výslovně uvedeno jinak, možnost nabídnout kvalitativně a technicky obdobná řešení. |  |
| Charakteristické vlastnosti | - Cu rentgenka (používaný výkon 600 W) - 1D detektor s vysokým energetickým rozlišením (340 eV pro Cu nebo lepší – menší číslo je lepší) - odemčený theta/theta goniometr (ramena goniometru se mohou pohybovat nezávisle a stage je napevno) - shutter u rentgenky - není potřeba vypínat rentgenovou lampu v případě, že je potřeba přístroj otevřít - Ni filter pro Cu-kß-radiaci - fixní divergenční clony a masky (různé velikosti) - Sollerovy clony velikost 0,04 rad (kombinace rozlišení a intenzita) - spinner vzorku pro zajištění rotace při měření - zabudované PC s operačním systémem a řídicím SW difraktometru - program pro vyhodnocení (kvantita, kvalita, refinement krystalografických parametrů, Rietveld) – 5 licencí - automatický podavač vzorků s průměrem 51,5 mm (kompatibilní s držáky vzorků pro velký difraktometr) - externí zakládání vzorku - není potřeba přístroj otevírat mezi jednotlivými měřeními, pokud není potřeba změna konfigurace - externí sample changer kompatibilní s držáky pro transmisi, práškové vzorky a vzorky tenkých vrstev, možné vyměnit vzorek ihned po změření - DOPS technologie goniometru - Direct optical position sensing - zajišťuje doživotní přesnost goniometru - 1 stage pro všechny typy experimentů - interní chlazení - možnost měřit v reflexi, transmisi, grazing incidence (volitelně) - držáky vzorků – držák pro měření v kapiláře – 1x, držák pro měření mezi foliemi – transmise 1x, držák pro práškové vzorky – 6x, držák pro citlivé vzorky na vlhkost a oxidaci včetně folie – 3x, bezdifrakční křemíky – 2x, držák pro nepravidelné vzorky – 3x |